首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）-09包项目采购需求

- 采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 床旁交互系统等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单价限价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 移动护理系统（升级） | 套 | 1 | 700000 |
|  | 护理管理系统（升级） | 套 | 1 | 300000 |
|  | 滴速式输液控制器 | 套 | 180 | 3250 |
|  | 紫外线消毒充电柜 | 套 | 4 | 1200 |
|  | 物联网网关 | 套 | 24 | 800 |
|  | 智能穿戴设备 | 套 | 24 | 500 |
|  | 闭环输液系统软件（新建） | 套 | 1 | 150000 |
|  | 医护主机 | 套 | 29 | 4300 |
|  | 床头分机 | 套 | 800 | 1100 |
|  | 床旁分机 | 套 | 800 | 2000 |
|  | 悬臂支架 | 套 | 800 | 1000 |
|  | 门口分机 | 套 | 294 | 2450 |
|  | 值班室分机 | 套 | 53 | 1200 |
|  | 床旁交互走廊显示屏 | 套 | 48 | 6300 |
|  | 床旁交互护理看板 | 套 | 29 | 10000 |
|  | 卫生间分机 | 套 | 291 | 80 |
|  | 探视分机 | 套 | 7 | 3360 |
|  | 床旁交互电源适配器 | 套 | 1474 | 50 |
|  | 床旁交互系统软件（新建） | 套 | 1 | 240000 |
|  | 全自动选管贴标装置 | 套 | 5 | 120000 |
|  | 全自动选管贴标装置 | 套 | 1 | 80000 |
|  | 采血桌 | 套 | 11 | 7000 |
|  | 护士操作终端 | 套 | 11 | 3000 |
|  | 应急终端 | 套 | 11 | 550 |
|  | 回执单终端 | 套 | 11 | 550 |
|  | 内置回收轨道 | 套 | 11 | 8000 |
|  | 采血敷料存放设备 | 套 | 11 | 5000 |
|  | 采血窗口配套设备 | 套 | 11 | 5000 |
|  | 标本分拣设备 | 套 | 1 | 244800 |
|  | 全自动智能采血系统 | 套 | 1 | 550000 |
|  | 消毒供应管理系统（新建） | 套 | 1 | 200000 |
|  | 智能配包台 | 套 | 2 | 100000 |
|  | 智能回收台 | 套 | 2 | 60000 |
|  | 可视化基站 | 套 | 7 | 2200 |
|  | 微基站 | 套 | 21 | 1638 |
|  | 融通单元 | 套 | 7 | 2400 |
|  | 可视化基站 | 套 | 9 | 2200 |
|  | 微基站 | 套 | 29 | 1600 |
|  | 融通单元 | 套 | 7 | 2400 |
|  | 婴儿电子防盗腕带 | 套 | 500 | 30 |
|  | 婴儿防盗标签 | 套 | 100 | 500 |
|  | 婴儿标签专用充电制具 | 套 | 5 | 480 |
|  | 婴儿防盗系统软件（新建） | 套 | 1 | 100000 |

注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。

2）投标人所报数量不能低于上述具体明细中列明的数量，否则按废标处理。

3）投标人需承诺所投产品软件支持国产化适配，并提供原厂永久授权（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章），否则按废标处理。

4）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。

通州院区信息化配套建设项目是医院高质量发展的重要支撑，本项目需按照《智慧医疗分级评价》六级、《医院信息互联互通标准化成熟度测评》五级乙等、《医疗机构智慧服务分级评估》三级要求、《医疗机构智慧管理分级评估》三级要求建设，满足临床、患者、管理信息化使用需求。

通过本项目建设的软件及硬件产品需符合产品质量标准，并满足招标人使用需要，完成移动护理、护理管理、闭环输液、床旁交互、全自动智能采血、消毒供应及婴儿防盗等系统建设，实现多院区业务融合和一体化管理，保障患者安全，提升医护效率，优化就医体验，提高科室精细化管理水平。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：合同签订之日起，本项目建设周期为18个月。

2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。

（四）售后服务（质保期）

质保期：自最终验收合格之日起，提供3年软件免费质保服务和5年硬件免费质保服务。

驻场人员要求：自最终验收合格之日起，提供1名驻场工程师进行12个月的现场技术支持保障，承担系统巡检、运维保障等技术支持工作，不再额外收取费用。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。

通州院区信息化配套建设项目是医院高质量发展的重要支撑，本项目需按照《智慧医疗分级评价》六级、《医院信息互联互通标准化成熟度测评》五级乙等、《医疗机构智慧服务分级评估》三级要求、《医疗机构智慧管理分级评估》三级要求建设，满足临床、患者、管理信息化使用需求。

通过本项目建设的软件及硬件产品需符合产品质量标准，并满足招标人使用需要，完成移动护理、护理管理、闭环输液、床旁交互、全自动智能采血、消毒供应及婴儿防盗等系统建设，实现多院区业务融合和一体化管理，保障患者安全，提升医护效率，优化就医体验，提高科室精细化管理水平。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

国务院《“健康中国2030”规划纲要》2016年

国务院办公厅发布《关于积极推进互联网+行动的指导意见》2015年

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国护士管理办法》；

《中华人民共和国个人信息保护法》

《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27号）

《遵循HL7医院电子信息交换标准》

《国家医疗健康信息区域全民健康信息互联互通标准化成熟度》测评方案（2020年版）

《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》(国卫办医函〔2018〕1079号)

《国卫办医函〔2019〕236号-医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》

《国卫办医函〔2021〕86号-国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》

《病历书写基本规范》（卫医政发〔2010〕11号）

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其他相关国家、地方、行业标准及规范。标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第9包 床旁交互系统等

### 一、技术参数

### 1.移动护理系统技术要求

| 系统模块 | 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统升级整体要求 |  | ★系统多院区建设升级 | 完成移动护理系统的多院区建设，确保多院区系统功能建设的一致性，以及功能更新的同步性，实现多院区护理数据的一体化存储和管理，以及功能更新的同步性，实现多院区护理数据的一体化存储和管理，投标人需提供加盖公章的承诺书 | 是 |
|  |  | ★数据迁移 | 完成朝阳院区现有移动护理系统数据迁移，确保历史数据的完整性，支持在通州院区移动护理系统中查看历史数据。投标人需提供加盖公章的承诺书 | 是 |
|  |  | 可视化绘图升级 | 支持动态化图表库，实现复杂无序的临床护理数据通过多种图表的形式展现，在加强信息统计的同时，也能够为护理科研工作提供有效依据。同时要求系统对体温单、护理记录单的打印预览，支持所见即所得的修改，无需护理人员返回业务操作，提升系统操作的便捷性。 | 否 |
|  |  | ★系统接口 | 在升级过程中，涉及与朝阳院区现有移动护理系统及第三方系统对接，由此产生的费用由投标人承担，不再额外收取费用（投标人须提供承诺书） | 是 |
|  |  | 护理系统一体化升级 | 实现与医院原有移动护理系统和护理管理系统的界面集成和数据集成，满足护理业务一体化管理，完成护理系统的多端整合，支持护理人员的一键切换，实现护理系统的无缝切换，无需重新打开新的窗口，减轻护理工作压力，提升护理系统使用的便捷性 | 否 |
| 系统管理 模块 |  | 账户登录 | 支持账户密码登录，CA协同签名登录，单点登录等多种登录方式 | 否 |
|  |  | 登录病区切换 | 支持根据当前登录用户权限，自动获取用户管辖科室/病区，并需支持用户自由选择登录科室/病区 | 否 |
|  |  | 系统用户同步 | 支持用户信息自动同步，如：从数据中心获取用户信息等方式 | 否 |
|  |  | 系统用户创建 | 系统需支持高权限用户，需根据临床实际情况自行创建可登录账户 | 否 |
|  |  | 用户密码修改 | 系统需支持用户自定义修改账户登录密码，且系统需根据用户设定密码进行相关校验与控制 | 否 |
|  |  | 用户权限设置 | 系统需支持根据用户的不同角色设置相符的系统操作权限，权限包括护士、医生、护理部、系统管理员等 | 否 |
|  |  | PDA设备管理 | 系统需支持维护记录病区PDA设备，并可设置PDA管辖床号范围，PDA端可根据设置床号范围快速筛选患者一览卡 | 否 |
|  |  | 医嘱分类管理 | 系统根据HIS或集成平台提供信息接口，同步医嘱分类，且系统需支持科室/病区进行个性化的医嘱二级分类 | 否 |
|  |  | 病床排序管理 | 系统需支持设置病区床号升序、降序、自定义的排序功能 | 否 |
|  |  | 责任护士分组 | 系统需支持划分责任护士管辖床位 | 否 |
|  |  | 手写项目管理 | 系统需支持用户根据实际需要维护个性化项目，可用于记录患者时间类、引流类等项目内容 | 否 |
|  |  | 评估字典管理 | 系统需支持自定义设置系统内各项评估单的字段名称、内容、分值等信息 | 否 |
|  |  | 常用项目短语管理 | 系统需支持用户维护日常记录文书（病情变化、手术、诊断、交班等）的常用短语字典（项目类型、短语内容、声母码） | 否 |
|  |  | 体征异常管理 | 系统需支持用户根据科室/病区实际情况维护各类体征信息的异常上限、下限值和异常次数 | 否 |
|  |  | 体征特殊值管理 | 系统需支持用户维护各类体征信息的特殊值，如以符号‘☆’表示人工肛门，以符号‘※’表示大便失禁等 | 否 |
|  |  | 食物含水量字典 | 系统需根据科学规范提供食物含水量的换算字典库，同时系统需支持用户根据实际情况自行添加维护 | 否 |
|  |  | 护理PIO知识库 | 系统需支持用户维护护理关系知识库，涵盖护理诊断、护理计划、护理措施、护理评价，可用于协助护理人员制定护理计划，辅助临床护理决策支持 | 否 |
|  |  | 系统版本更新 | 系统需支持在不重启服务器的情况下自动完成更新，不影响前端护理业务的操作 | 否 |
|  |  | 系统时间同步 | 用户登录时，系统自动同步服务器时间 | 否 |
|  |  | 系统通知提醒 | 系统需支持发布内容通知，并需支持以数字标记的方式进行提醒 | 否 |
|  |  | 系统操作日志 | 系统可在后台记录前端用户全部操作记录 | 否 |
|  |  | 数据离线缓存 | 当无线网络信号较差时，PC端及PDA端系统均需支持离线操作，使临床护理人员离线完成相关护理工作，待网络通畅时系统需支持自动刷新并上传同步数据 | 否 |
| 患者信息 模块 |  | 患者基本信息 | 需根据第三方系统提供的字典显示当前患者的基本信息，包括姓名、床号、性别、年龄、主治医师、病情级别、护理等级、费别、入院时间、诊断、费用、过敏史、病人ID等 | 否 |
|  |  | 患者一览卡 | 默认显示当前科室/病区所有患者的关键信息，包括床号、姓名、性别、年龄、护理等级、陪护、记出入量、过敏史、护理风险(高亮显示)等，需支持简卡和普卡双模式，且具有功能快捷跳转功能 | 否 |
|  |  | 护理风险标识 | 需根据患者每日护理风险评估结果，在患者一览卡上显示高风险护理标识 | 否 |
|  |  | 患者关键时间跟踪 | 结合第三方系统提供信息，可实时跟踪记录患者入院、入科、转出、转入、手术、出院等关键时间节点 | 否 |
|  |  | 患者腕带 | 需支持打印腕带，腕带显示信息可包含患者姓名、科室、床号、性别、年龄、入院时间等基本信息以及可识别患者信息的二维码 | 否 |
|  |  | 患者床头卡 | 结合第三方系统提供信息，需支持将患者姓名、床号、性别、年龄、入院日期、诊断、责任护士、责任医生等信息，以及患者信息二维码打印在患者床头卡上 | 否 |
|  |  | 扫码识别患者信息 | 可使用PDA端系统或扫码枪，扫描患者腕带/床头卡二维码，识别读取患者信息 | 否 |
|  |  | 语音识别 | 支持PDA端的语音识别功能，包括指令性的语言识别，和文字识别。 | 否 |
|  |  | 患者床位选择 | 系统需支持一览卡，下拉列表，扫描患者床头卡/腕带二维码，以及连续换床四种方式切换当前选择患者 | 否 |
|  |  | 护理查房巡视 | 系统需支持通过扫描床头卡二维码、腕带二维码、输液贴二维码等途径和方式进行分级护理巡视的记录，且需支持预览打印 | 否 |
|  |  | 患者外出交接登记 | 可通过PDA端系统功能扫描患者腕带二维码记录患者外出时间、外出原因、返回时间、以及记录人等信息，且需支持实时查询尚未返回科室的患者信息 | 否 |
|  |  | 患者护理情况筛选 | 需根据特选条件快速筛选患者，如：三日无大便、七日无血压、体征信息异常、物理降温、需记一般护理、需记特别护理、出院病人调回、手术后第几日、当日手术等 | 否 |
|  |  | 患者评估风险筛选 | 需根据患者日常风险评估的评估结果筛选各类高风险评估的患者，如可筛选跌倒、压疮、生活能力、导管滑脱等存在高风险因素的患者信息 | 否 |
|  |  | 出院病人调回 | 系统需支持根据患者住院号（唯一标识），调回已出院患者的每次住院记录及其他信息 | 否 |
|  |  | 一览卡患者人数统计 | 实时统计记录科室当日新入患者人数、出院患者人数、一级护理人数、二级护理人数、三级护理人数、特级护理人数等关键病人人数，以及病区当前床位使用率 | 否 |
| 体征管理 模块 |  | 生命体征床旁采集 | 可通过使用PDA端系统或PC端系统，在临床实时的完成患者体征数据的采集及录入工作，同时需支持异端数据的同步加载 | 否 |
|  |  | 体征整体录入 | 用于统一记录多名患者在某一整点测量的体征数据，同时打开多个患者菜单同时录入体征信息 | 否 |
|  |  | 患者神志和瞳孔 | 用于记录患者神志状况、瞳孔大小及瞳孔反应等相关信息 | 否 |
|  |  | 手写项目记录 | 用于记录用户设置的自定义项目，如引流类项目(胸腔引流、腹腔引流、膀胱冲洗等)、时间类项目（如入院时间、入科时间、转出时间、手术时间等）、以及其他类自定义项目 | 否 |
|  |  | 患者出入量记录 | 用于记录患者当日入量、出量、尿量、大便次数、灌肠后大便次数等，且系统可根据患者当日的出入量明细自动计算出入量总量 | 否 |
|  |  | 体温单 | 系统需根据患者已录入的体征数据，自动绘制患者七日体温单，需支持预览及打印，同时能够所见即所得的在打印预览界面修改已录入的体征，支持直接修改原有记录，无需返回业务操作。 | 否 |
|  |  | 婴儿体温单 | 系统需能够根据患儿年龄，自动绘制预览婴儿体温单 | 否 |
|  |  | 体温单智能提醒 | 系统需根据患者住院天数，按每满7日的计算规则提示责任护士需打印患者体温单 | 否 |
|  |  | 体温单打印智能(漏测)提醒 | 打印预览患者体温记录单前，系统需能够根据患者每日医嘱或其他规则，提醒该患者的未录体征（如：某患者某月某日某日未录入体温信息） | 否 |
|  |  | 全科患者生命体征记录单(T表) | 用于预览打印当前科室当日住院患者每时段的体温、脉搏、呼吸、血压及当日大便次数等信息 | 否 |
|  |  | 单项体征记录单 | 系统需支持根据患者已录入的体温、呼吸、脉搏、血压、血糖、心率等类别的体征数据，分类生成单项体征记录单，需支持续打 | 否 |
|  |  | 体征异常记录表 | 系统需支持根据用户自定义的提整体异常范围，及患者已录入的体征数据，自动生成体征异常记录表 | 否 |
|  |  | 生命体征观察单 | 系统需支持根据患者已录入的生命体征，及神志、瞳孔等数据，生产患者住院期间的生命体征观察记录单 | 否 |
|  |  | 血糖记录单 | 系统需支持根据患者已录入的血糖记录，生产相关报表 | 否 |
|  |  | 血酮记录单 | 系统需支持根据患者已录入的血酮记录，生产相关报表 | 否 |
|  |  | 出入量记录单 | 系统需支持根据患者已有的出入量记录，及医嘱执行记录，按日生产出入量记录单及各类总量 | 否 |
|  |  | 心电监护记录单 | 系统需支持自动获取监护仪数据，并记录患者相关体征数据，生成心电监护记录单 | 否 |
|  |  | 体征趋势图 | 能够生成患者住院期间所有的体征趋势图 | 否 |
|  |  | 血糖趋势图 | 能够生成患者住院期间的血糖趋势图 | 否 |
|  |  | 血酮趋势图 | 能够生成患者住院期间的血酮趋势图 | 否 |
|  |  | 出入量趋势图 | 能够生成患者住院期间的出入量趋势图 | 否 |
|  |  | 引流趋势图 | 能够生成患者住院期间的所有引流趋势图 | 否 |
|  |  | 体征异常统计 | 能够生成病区内患者各项异常体征的散点图 | 否 |
| 医嘱管理 模块 |  | 医嘱信息拆分 | 系统需支持与医院在用的HIS或集成平台无缝对接，系统通过对医嘱数据的实时获取（或实时接收推送的医嘱数据），并需根据获取医嘱的医嘱类别、计划执行时间等信息实现执行医嘱信息的自动拆分 | 否 |
|  |  | 医嘱信息查询 | 系统需支持根据医嘱类型、医嘱打印标识、医嘱执行状态、医嘱类别、计划执行时间等检索条件查询患者的医嘱信息 | 否 |
|  |  | 医嘱类型标识 | 系统支持按医嘱类型标识区分，如新开长期医嘱、临时医嘱、在用长期医嘱、已停长期医嘱，四种常见的医嘱类型标识，分别以不同颜色符号表示 | 否 |
|  |  | 填写医嘱备注 | 系统需支持护士填写记录患者需执行医嘱的备注信息 | 否 |
|  |  | 医嘱剂量调整 | 系统需支持护士根据实际情况记录患者执行医嘱的实入量 | 否 |
|  |  | 补充医嘱项目 | 系统需支持护士根据患者病情需要，记录除常规医嘱外的实入量 | 否 |
|  |  | 治疗贴打印 | 系统需支持根据特定格式及信息（需支持满足本地化需求展示），预览打印患者治疗贴 | 否 |
|  |  | 医嘱执行单 | 系统需支持根据医嘱类型分类打印医嘱执行单，显示单个患者或全科患者当日医嘱执行情况 | 否 |
|  |  | 输液巡视 | 系统需支持护士扫描正在输液患者的输液瓶签二维码，执行输液巡视，并需支持暂停、继续、终止等操作，且系统需支持在PC端预览打印患者的输液巡视记录 | 否 |
|  |  | 医嘱闭环追踪 | 支持与医院闭环系统对接，可生成医嘱动态闭环流程，显示当前医嘱闭环节点，包括口服药医嘱执行闭环、注射类医嘱执行闭环、检验类医嘱执行闭环、输液医嘱执行闭环、输血医嘱执行闭环等。 | 否 |
|  |  | 病区收药扫码记录 | 系统需支持临床护理人员扫描药品条码，记录收药时间及收药人等信息 | 否 |
|  |  | 口服药扫码核对执行 | 系统需支持扫描患者腕带及药品条码，核对患者身份并执行医嘱，若身份不匹配则无法执行医嘱，身份核对成功后执行医嘱并记录执行时间及执行护士等信息 | 否 |
|  |  | 嘱托类口服药医嘱手动执行 | 系统需支持扫描患者腕带二维码核对患者身份，查询当前患者前后1小时或半小时内需执行的嘱托类口服药医嘱，需支持护理人员批量选择并执行嘱托类口服药医嘱，记录医嘱执行时间及护士等信息 | 否 |
|  |  | 医嘱手动补录执行 | 系统需支持护理人员扫面患者腕带二维码，手动补录执行已超时但未执行的口服药医嘱，记录补录时间、执行时间、执行护士等信息 | 否 |
|  |  | 口服药执行单 | 系统需支持按科室、患者分类，预览打印患者当天的口服药执行单 | 否 |
|  |  | 注射医嘱配药扫码 | 系统需支持临床护理人员扫描注射类医嘱条码/二维码，记录配药时间及配药护士等信息。同时需支持双人核对功能 | 否 |
|  |  | 注射医嘱核对执行 | 系统需支持扫描患者腕带及注射医嘱条码/二维码，核对患者身份并执行医嘱，若身份不匹配则无法执行医嘱，身份核对成功后执行医嘱并记录执行时间及执行护士等信息 | 否 |
|  |  | 注射类医嘱补录执行 | 系统需支持临床护理人员手动执行，超过计划执行时间未执行的注射类医嘱，记录补录时间、执行时间、执行护士等信息 | 否 |
|  |  | 注射类医嘱执行单 | 系统需支持按科室、患者分类，预览打印患当天的注射类医嘱执行单 | 否 |
|  |  | 皮试医嘱结果记录 | 系统需支持执行皮试医嘱，并可记录皮试医嘱结果 | 否 |
|  |  | 检验标本采集扫码执行 | 系统需支持扫描患者腕带二维码及标本试管条码，核对患者身份并记录标本采集时间及采集人等信息，若身份核对不匹配，则会进行相关提示阻断执行 | 否 |
|  |  | 检验标本送收扫码记录 | 系统需支持扫码记录标本采集到检验科的各环节的时间及相关护士等信息 | 否 |
|  |  | 检验信息回写 | 系统需支持将标本采集信息回写至第三方数据库 | 否 |
|  |  | 检查检验报告 | 系统支持与第三方系统进行对接，接收检查检验结果，在本系统查看患者住院期间的检验检查报告结果，且需支持转抄到护理记录 | 否 |
|  |  | 输液收药扫码核对 | 系统需支持护士扫码收药核对，记录核对时间，核对护士等信息 | 否 |
|  |  | 输液配药扫码核对 | 系统需支持护士扫码配药，记录配药时间，配药护士等信息。 | 否 |
|  |  | 输液配药二次扫码核对 | 系统需支持双人扫码配药，提高配药的准确性和患者就医安全性。 | 否 |
|  |  | 输液扫码执行 | 系统需支持扫码执行输液医嘱，记录执行护士、执行时间等信息 | 否 |
|  |  | 输液执行单 | 系统需支持预览打印患者的输液执行记录 | 否 |
|  |  | 输液医嘱执行巡视 | 系统需支持扫码记录患者输液巡视，并需支持在PC端打印预览巡视结果 | 否 |
|  |  | 输血前双人扫码核对 | 系统需支持输血前，双人扫码核对输血药袋，核对正确记录核对人及核对时间 | 否 |
|  |  | 输血双人扫码执行 | 系统需支持双人扫码执行输血药袋，以确保患者输血安全 | 否 |
|  |  | 输血巡视扫码记录 | 系统需支持护士扫码记录输血巡视，记录巡视护士及时间 | 否 |
|  |  | 输血结束扫码记录 | 系统需支持护士扫码记录输血结束时间、结束护士 | 否 |
|  |  | 输血血袋回收 | 系统需支持护士扫码记录输血血袋回收时间、回收护士 | 否 |
|  |  | 输血医嘱执行单 | 系统需支持打印预览输血巡视结果，超时记录以特殊颜色突出显示 | 否 |
|  |  | 护理医嘱执行 | 系统需支持护士扫描患者腕带后，手动执行患者护理/治疗类医嘱 | 否 |
|  |  | 新开医嘱提醒 | 手持端系统需支持定时弹窗(震动/响铃）提示护士，某患者有新开医嘱 | 否 |
|  |  | 未执行医嘱提示 | 手持端系统需支持弹窗提示护士，某患者有需执行的医嘱的信息 | 否 |
|  |  | 医嘱执行超时提示 | 手持端系统需支持弹窗提示护士, 某患者有超时执行的医嘱信息 | 否 |
|  |  | 皮试记时提醒 | 临床护士对患者进行皮试医嘱后，系统能够自动倒计时20分钟后进行提醒 | 否 |
|  |  | 个人医嘱执行率统计 | 系统需支持根据医嘱执行时间、医嘱类别、医嘱类型等条件筛选统计科室每个护士执行医嘱总数、手动执行总数、扫码执行总数及相关比率 | 否 |
|  |  | 科室医嘱执行率统计 | 系统需支持根据医嘱执行时间、医嘱类别、医嘱类型等条件筛选统计科室整体的医嘱执行总数、手动执行总数、扫码执行总数及相关比率 | 否 |
|  |  | 医嘱扫码核对错误率统计 | 系统需支持统计护士个人，在扫码执行医嘱时，核对错误的次数及整体比率 | 否 |
| 护理评估 模块 |  | 新入院患儿护理评估 | 支持患儿入院当天的入院护理评估单 | 否 |
|  |  | Barthel指数评定量表 | 患者住院期间日常生活自理能力并自动计算分数 | 否 |
|  |  | 压疮风险评估 | 患者住院期间压疮风险评估，系统需支持对患者营养状况、神志、活动、行走、大小便失禁情况进行评估，需支持自动计算评估分数，并需支持根据人体位图选择患者压疮部位，记录具体部位、面积、及性质描述；系统需支持添加患者多出压疮部位及面积信息，人体位图需标注前后左右，提高护士的识别率 | 否 |
|  |  | 跌倒坠床评估 | 患者住院期间跌倒/坠床评估，自动计算分数 | 否 |
|  |  | Braden疼痛评估 | 患者住院期间疼痛评分、评估分为脸谱与标尺俩种模式，需根据不同的疼痛值推送处理方式，如：心理支持、告知医生镇痛干预处理；显示当前患者的和疼痛处理相关的医嘱 | 否 |
|  |  | 小儿外科疼痛评估 | 系统支持通过FLACC量表、面部表情疼痛评分量表法、数字分级法为患儿进行疼痛评估 | 否 |
|  |  | 非计划拔管风险评估 | 患者住院期间非计划拔管风险评估，自动计算分数 | 否 |
|  |  | 营养筛查表 | 需支持记录患者住院期间营养筛查表，需支持预览打印 | 否 |
|  |  | 健康宣教项目维护 | 用户可根据如入院宣教、安全宣教、住院宣教、出院宣教、特殊宣教等分类自定义维护添加临床健康宣教的项目，且需支持维护科室私有项目 | 否 |
|  |  | 健康宣教效果评价 | 针对患者已宣教项目进行知晓情况确认（知晓、部分知晓、不知晓） | 否 |
|  |  | 健康宣教资料库 | 以信息化的方式协助护理人员建立规范化、结构化的临床健康宣教资料库，需支持根据病种分类，需支持上传下载 | 否 |
|  |  | 健康宣教记录单 | 用于记录患者住院期间的健康宣教记录 | 否 |
|  |  | PICC导管记录 | 用于记录患者置入PICC导管的护理情况及措施 | 否 |
|  |  | 中线导管记录 | 用于记录患者置入中线导管的护理情况及措施 | 否 |
|  |  | 人工气道记录 | 用于记录患者在置入人工气道的护理情况及措施 | 否 |
|  |  | 留置导尿管 | 用于记录患者留置导尿管期间的护理评估及措施 | 否 |
|  |  | 其他各种类型导管 | 用于记录患者其他各种类型导管的护理情况，如造瘘管、胃肠管 | 否 |
|  |  | 患者导管统计 | 需支持按照导管类型、原因等维度进行统计查询 | 否 |
|  |  | 智能化评估 | 系统需支持评估分数计算、需根据风险因素自动计算分数 | 否 |
|  |  | 评估护理措施推送 | 手持PDA及PC端系统均需支持结合患者护理评估选项及评估结果自动匹配筛查相关护理措施，并及时推送给护理人员，PC端系统需支持记录措施评价 | 否 |
|  |  | 结构化评估维护 | 用户可通过该功能，自定义维护修改评估项目、评估内容、评估分数等 | 否 |
|  |  | 待评估患者提醒 | 系统可根据固定规则，按照评估类别分类提醒查询当班需评估的患者及相关信息。如7天未评估患者提醒、入院未评估患者提醒等 | 否 |
|  |  | 当日评估一览 | 1.需支持用户自由选择患者、自由选择评估，查询患者当前护理级别及不同评估的当前评估分数，若患者的压疮、静脉外渗、导管滑脱的评估存在风险时，需在其相应评估分数后同时展示评估频次，提醒护士及时评估 | 否 |
|  |  |  | 2.需支持患者评估一览：显示全病区患者各项评估相关的风险情况，展示信息需依次展示信息有记出入量、床号、病人姓名、护理级别、压疮、跌倒（坠床）、静脉外渗、导管滑脱、疼痛、翻身卡、约束带、过敏史（展示顺序不可颠倒），需展示患者各项评估的评估结果，患者不同评估存在风险需以不同颜色提醒护士，患者存在过敏史，需以红色提醒护士 | 否 |
|  |  | 评估数据共享 | 所有评估内容可根据用户需要，一键式转入护理记录、特护、交班记录等 | 否 |
| 护理计划 |  | 护理计划字典 | 需支持用户自定义系统、护理问题、护理措施，形成护理计划的字典库 | 否 |
|  |  | 生成护理计划 | 需支持根据评估结果、异常体征等条件自动触发处理计划，用户根据患者情况勾选护理问题、护理措施，按照计划时间生成每日需执行的护理计划 | 否 |
|  |  | 护理计划执行 | 需支持每日执行相对应的护理计划，记录执行人、执行时间。当护理目标完成时，停止生成护理计划 | 否 |
| 护理路径 |  | 护理路径 | 系统需支持按照病情或患者入院关键日协助护理人员制定护理路径，如急性心力衰竭、心绞痛、脑梗死等，或入院日、手术日、出院日等，且每个关键日下都有相应的日期、护理计划、护理措施。 | 否 |
| 护理文书 模块 |  | 护理记录单 | 系统需支持护士记录一般护理记录单、危重症患者护理记录单，同时系统需支持护士选择与患者病情对应的护理记录单结构化模板，需至少包含有常用模板、特殊治疗模板、感染科模板、呼吸科模板、泌尿科模板、耳鼻喉科模板等模板，模板内容应支持以树形结构的方式展示，护士需能够通过对模板内容的“点选”，实现“快速”且“完整”的患者病情记录（系统需能够根据模板设定内容并结合护士点选操作，自动生成患者病情记录，同时需支持护士手动输入）；系统需支持根据用户选择的结果，智能展示不同的文书内容；系统需支持一般护理记录单预览和特别护理记录单预览，且系统需支持根据患者实际病情，在特别护理记录单预览的表单上自动显示患者的体征或出入量信息 | 否 |
|  |  | 结构化模板管理 | 用户需能够通过使用该功能“新增”或“维护已有”的结构化护理记录单模板，需支持用户选择病区名称、设置模板名称、需支持通用模板选项，需支持用户添加模板、保持模板、删除模板、复制模板，需支持用户以树形结构维护模板内容，需具备内容段显示设置、可选项多选设置等 | 否 |
|  |  | 护士交班报告 | （1）交班原因：系统需支持添加“死亡、出院、转出、新入、转入、病重、病危、手术、预术、病情变化”等交班原因的交班记录 （2）交班记录：需支持记录的交班信息有患者基本信息（姓名、床号等）、患者诊断信息、患者手术信息、患者交班原因等 （3）交班患者：系统需支持根据医嘱信息、手写项目信息自动检索，并按照固定交班短语，自动添加以上交班原因的交班记录同时系统需支持护士手动添加交班患者，及交班内容等信息 （4）交班班次：系统需支持病区设置病区自己的交班班次及班次时段 （5）班次统计：系统需支持按照交班班次。自动统计当班患者明细，系统可分别统计：原有患者数、现有患者数、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、病危、病重、分娩、手术、出院、入院、预术、转入、转出、体温异常、血压异常、出入量异常、血糖异常人数等（可根据用户本地化需求调整统计项目） （6）特殊事项：系统需支持添加每日交班的特殊事项，可使用声母码等快捷方式录入 （7）交班打印：系统可预览打印每日交班报告，交班患者按照交班原因由出到入的时间顺序进行排列 （8）数据转抄：系统需支持交班内容转抄护理记录 | 否 |
|  |  | 转科患者交接记录单 | 用于记录患者流转交接情况，可点选方式记录患者转出病区、转出方式、转入病区、护理文件页数（护理记录单、特护记录单、医嘱单长期、临时、转科交接记录单等）、皮肤情况、留置管路等相关信息 | 否 |
|  |  | 术前术后护理交接记录单 | 用于记录手术患者术前术后的交接情况，可点选方式记录患者术前诊断、手术名称、手术日期、意识状态、皮肤状况、术前留住、以及携带物品等信息 | 否 |
| 统计管理 模块 |  | 评估措施统计 | 系统需支持护理部根据科室、评估类型、时间范围统计不同评估的护理措施使用频率 | 否 |
|  |  | 风险患者统计 | 系统需支持用户根据时间、科室、风险等级，等条件统计筛选已有风险评估的患者信息 | 否 |
|  |  | 健康宣教知晓率统计 | 系统需支持查询统计各科室患者健康宣教知晓率的统计 | 否 |
|  |  | 护理评分趋势图 | 系统需支持用户按各类护理评估，形成患者住院期间的评分趋势图 | 否 |
|  |  | 专项护理工作量统计 | 系统需支持统计科室护士在某段时间范围内做过相应专项护理工作的实际频次，同时系统需具备动态图表的展示功能。统计的专项护理需依次包含鼻饲、吸痰、肛塞、导尿、灌肠、心电监测、口腔护理、氧气吸入、高热护理、记出入量、留置针穿刺 | 否 |
|  |  | 临床医嘱执行工作量统计 | 系统需支持统计各护士执行皮试、口服药、肌肉注射、皮下注射、静脉注射、皮内注射、静脉点滴、检验采血等医嘱的执行次数 | 否 |
|  |  | 糖尿病患者人数统计 | 系统需支持统计各科室糖尿病患者人数 | 否 |
|  |  | 患者导管统计 | 系统需支持针对科室患者的导管记录进行统计分析 | 否 |
| 手术闭环 |  | 手术流 | 可与医院手麻系统对接，结合临床信息生成手术闭环，实时显示患者手术信息 | 否 |
| 专科会诊 |  | 会诊类型管理 | 系统需支持用户自定义维护设置会诊类型，如压疮、伤口、造口、静脉输液、危重症、危重访视、糖尿病等专科会诊类型 | 否 |
|  |  | 会诊记录单 | 系统需支持用户填写会诊记录单，填写内容包含有：病人基本信息、会诊科室、问题描述、请求时间等信息，且系统需支持会诊记录单的预览打印功能 | 否 |
|  |  | 护理会诊反馈 | 系统需支持会诊反馈，记录专家姓名及专家意见等信息 | 否 |
|  |  | 综合查询 | 系统需支持根据患者住院号、姓名等信息作为检索条件，查询历史会诊单 | 否 |
|  |  | 会诊统计 | 系统需支持根据时间范围、科室病区进行会诊统计 | 否 |
| 患者外出 登记 |  | 患者外出扫码登记 | 护士可通过使用手持端系统扫描患者腕带，记录患者外出及返回的全过程，可关联医嘱。 | 否 |
|  |  | 外出登记记录统计 | 可使用PC端系统，统计查询科室各患者的外出记录，显示患者床号、姓名、外出原因、外出时间、返回时间、外出时长等信息 | 否 |
|  |  | 重点患者交接正确率统计 | 可使用PC端系统，查询统计科室患者外出交接的正确率 | 否 |
| 护理常用 计算公式 |  | 静脉输液计算法 | 系统需支持每小时输液量，每分钟滴数之间的换算 | 否 |
|  |  | 氧浓度和氧流量的换算法 | 系统需支持吸氧浓度，吸氧量之间的换算 | 否 |
|  |  | 血压mmHg与Kpa的换算 | 系统需支持血压及Kpa之间的换算 | 否 |
|  |  | 氧气筒内氧气可供应时数的计算法 | 系统需支持通过输入氧气筒容积、压力表所指压力、应保留压力、氧流量，计算氧气筒可供应时数 | 否 |
| 系统接口 |  | ★第三方系统接口对接 | 系统建设期间需与我院HIS、电子病历、LIS、集成平台、数据中心等业务系统进行对接，投标人需提供加盖公章的承诺书 | 是 |
| 国产数据库兼容认证 |  | 国产数据库兼容认证证书 | 投标产品具有国产数据库产品兼容适配认证证书，提供产品兼容适配认证证书复印件。（需提供相关认证证书证明材料，并加盖原厂公章） | 是 |

### 2.护理管理系统技术要求

| 系统模块 | 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统扩展整体要求 | 1 | ★系统多院区建设扩展 | 完成护理管理系统的多院区建设，确保多院区系统功能建设的一致性，以及功能更新的同步性，实现多院区护理数据的一体化存储和管理，投标人需提供加盖公章的承诺书 | 是 |
|  | 2 | ★护理系统一体化 | 实现与移动护理系统的界面集成和数据集成，满足护理业务一体化管理，完成护理系统的多端整合，支持护理人员的一键切换，实现护理系统的无缝切换，无需重新打开新的窗口，减轻护理工作压力，提升护理系统使用的便捷性，投标人需提供加盖公章的承诺书 | 是 |
| 护理绩效考核管理 | 3 | 工作量系数字典 | 系统需支持设置护士不同工作的工作量系数 | 否 |
|  | 4 | 岗位系数字典 | 系统需支持根据护理岗位设置相关岗位系数 | 否 |
|  | 5 | 年资系数字典 | 系统需支持按护士信息分别设置其年资系数 | 否 |
|  | 6 | 绩效分配字典 | 系统需支持按照绩效分配方案设置工作量绩效、年资绩效、岗位绩效，在护理总绩效中的各项占比 | 否 |
|  | 7 | 护理质量字典 | 系统需支持按护士护理质量分别设置相关系数 | 否 |
|  | 8 | 考勤字典 | 系统需支持按护士考勤结果分别设置相关系数 | 否 |
|  | 9 | 夜班奖金字典 | 系统需支持设置不同夜班班次的奖金金额 | 否 |
|  | 10 | 护士绩效配置 | 为确保护士绩效核算结果无误，系统需提供该配置功能，确保护士各项系数字典读取配置正确 | 否 |
|  | 11 | 护士绩效考核 | 系统需支持设置默认核算科室上月绩效，并需支持自动获取护士各项系数信息及上月考勤结果，护士长只需输入上月护理总绩效，系统自动核算科室所有护士的绩效奖金 | 否 |
|  | 12 | 病房绩效查阅 | 系统需支持护士长按月份查询病房所有护理人员的绩效奖金情况,要求展示各项绩效情况，需支持导出与图形统计分析。 | 否 |
|  | 13 | 个人绩效查阅 | 系统需支持护士按年度，查询个人每月绩效奖金情况，需支持导出与图形统计分析 | 否 |
| 护理规章制度管理 | 14 | 体系分类管理 | 系统支持分别维护建设护理法规体系、专科制度体系（可本地化） | 否 |
|  | 15 | 体系结构建设 | 用户可自定义建设体系结构层次 | 否 |
|  | 16 | 制度资料维护 | 支持用户上传体系制度文件，支持，支持设置相同目录下文件的显示顺序 | 否 |
|  | 17 | 变更记录 | 支持浏览查阅制度文件相关的变更历史记录 | 否 |
|  | 18 | 文档权限控制 | 用于控制文档的查看、下载、修改权限，可以给指定的人或者组织分配相应的权限 | 否 |
|  | 19 | 资料浏览统计 | 支持查阅制度资料的浏览覆盖率、实时率等统计分析结果 | 否 |
| 护理学习园地 | 20 | 资料维护 | 支持护理教学资料、护理知识资料库的在线上传和维护 | 否 |
|  | 21 | 资料学习 | 支持护理人员通过登录系统进行在线培训与学习，自动同步至护士信息资源管理子系统 | 否 |
|  | 22 | 学习结果闭环管理 | 支持根据学习情况自动同步护理人员的培训档案，实现护理人员培训档案的管理 | 否 |
| 护士在线考试子系统 | 23 | 考题管理 | 支持协助护理管理人员建立丰富的护理理论考试题库 | 否 |
|  | 24 | 考试管理 | 支持随机试卷和固定试卷考试 | 否 |
|  | 25 | 护士考试 | 支持护理人员通过多种形式进行考试，系统自动计算护士考试分数 | 否 |
|  | 26 | 考试结果管理 | 考试结果自动同步至护士信息资源管理子系统，完善护理人员档案培训考试成绩的闭环管理。 | 否 |
| 护理满意度调查 | 27 | 满意度调查表 | 系统需支持用户可自定义分类，并自行维护满意度调查表 | 否 |
|  | 28 | 调查表权限管理 | 系统需支持用户可设置调查表可维护查阅权限，及科室应用范围 | 否 |
|  | 29 | 调查表浏览 | 系统需支持用户在线预览调查表，支持患者通过二维码扫码浏览 | 否 |
|  | 30 | 满意度汇总统计 | 能够根据调查表、科室、季度等条件统计患者满意度调查情况，支持统计人数、频次、满意度等分项统计，可根据统计结果生成相关图表 | 否 |
| 系统接口 | 31 | ★第三方系统接口对接 | 支持与我院HIS、电子病历、移动护理、集成平台、数据中心等业务系统进行对接，投标人需提供加盖公章的承诺书（因此产生的相关费用须由投标人承担，投标人须提供承诺书加盖公章） | 是 |
| 系统本地化 | 32 | ★护理管理系统原功能全部保留 | 支持与医院现有护理管理系统对接，要求升级后能够继续延用现有系统已具备的各项本地化业务功能（包括医院现有护理任务工作平台，护士信息资源管理子系统，质量管理控制管理子系统，智能护理排班管理子系统，护理敏感指标管理子系统，护士长手册管理子系统，护理不良事件管理子系统），现有业务流程，投标人需提供加盖公章的承诺书 | 是 |

### 3.闭环输液系统及配套产品技术要求（包含滴速式输液控制器、紫外线消毒充电柜、物联网网关、智能穿戴设备、闭环输液系统软件）

| 产品名称 | 序号 | 技术参数 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴速式输液控制器 |  | 支持LoRaWan/蓝牙/ZigBee等协议其中之一，无需任何布线；； | 否 |
|  |  | 输液控制器需提供原厂输液监测系统医疗器械注册证； | 是 |
|  |  | 智能终端参数可由物联网关远程配置更改； | 否 |
|  |  | 支持显示设备在线状态，工作模式、电池电量等，支持目视距离超过2米以上能清晰看见； | 否 |
|  |  | 输液终端表面要求抗菌UV漆处理，要求防刮耐磨抗酒精清毒； | 否 |
|  |  | 支持离床模式工作状态，可自动判断工作状态，空载状态下20分钟后可自动关机； | 否 |
|  |  | 支持监测输液袋的重量最大称重量程范围0g~2000g，当挂载＞2000g时，蜂鸣器鸣笛提示，称重测量精度误差≤1g，且后台联动提示； | 否 |
|  |  | 支持动静判断，静态读取称重值及过滤非正常称重值； | 否 |
|  |  | 可以简便地通过设备上的选择按键选择标准输液袋/瓶规格上传； | 否 |
|  |  | 数据采集时间频率和数据上报间隔可通过应用软件设置，数据上报频率可调整，预设简单快速； | 否 |
|  |  | 内置锂电池容量≥5000mAh，每充一次电，按每天工作5-8个小时计算，续航时间≥60天； | 否 |
|  |  | 支持磁吸充电方式； | 否 |
|  |  | 支持滴速过快和滴速过慢提示功能、剩余液量异常提示功能、输液监护系统在线功能、输液暂停功能，需提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖公章； | 是 |
|  |  | 支持在电脑端，具有登录注销、输液管理、提示记录、参数设置、床位设置、终端设备、人员管理、角色管理功能； | 否 |
|  |  | 支持在移动终端，具有工作台、个人中心、操作记录、床位管理、提示功能； | 否 |
| 紫外线消毒充电柜 |  | 一台充电架可同时为不少于6台输液监测终端无线充电； | 否 |
|  |  | 支持无线磁吸充电功能；提供产品规格书； | 是 |
|  |  | 支持智能输液终端充满电时自动停止充电； | 否 |
|  |  | 产品应采用高强度金属框架，抗菌易清洁，并支持桌面摆放和壁挂两种方式； | 否 |
|  |  | 尺寸：≥650×130×140mm； | 否 |
| 物联网网关 |  | ▲面盖采用按压开盖设计，吸顶安装后仍可快速实现Mini PCIE 板卡的接入和插拨拆卸，提供CNAS和CMA认证实验室测试报告复印件,并加盖公章； | 是 |
|  |  | 采用两个标准 Mini PCIE 插槽式开槽设计，可灵活支持多种物联网射频通讯的接入，可扩展支持LoRa，有源RFID，ZigBee, RFID等多种物联网通讯技术接入 | 否 |
|  |  | ▲支持低功耗远距离的LoRaWan技术协议，支持8信道高性能通信，无线发送功率≥19dBm,丢包率≤1%；使用频段470-510Mhz,针对8信道的测试,提供CNAS和CMA认证实验室测试报告复印件,并加盖公章； | 是 |
|  |  | 同时支持广播，监听，发送和接收等功能；内部支持多种过滤模式，白名单、特殊字符等，支持通过白名单实现终端漫游接入和管理； | 否 |
|  |  | 支持POE供电、适配器等供电方式，功耗≤ 5W； | 否 |
|  |  | 支持本地/远程参数配置来实现网络管理，通过WiFi、蓝牙等本地网页方式调试与维护功能； | 否 |
|  |  | 设备具有内置天线，还具有外接天线端口设计,支持USB外接扩展第三方模块或设备； | 否 |
|  |  | 支持RJ45网口及WiFi方式接入，支持IEEE 802.11 b/g/n协议和TCP/IP协议； | 否 |
|  |  | 具有指示灯显示板卡及设备状态信息，包含：蓝牙指示灯、wifi指示灯，state指示灯，PCIE-1指示灯，PCIE-2指示灯,方便巡检设备及板卡的工作状态； | 否 |
| 智能穿戴设备 |  | 手表外形； | 否 |
|  |  | 支持 802.11b\g\n无线Wi-Fi网络； | 否 |
|  |  | 支持蓝牙v2.1~v4.2； | 否 |
|  |  | 屏幕尺寸≥1.96寸，分辨率≥320×386； | 否 |
|  |  | 支持输液系统消息告警推送； | 否 |
| 闭环输液系统软件 |  | 支持病房输液管理； | 否 |
|  |  | 支持病房的床位管理；支持病区管理所属的床位； | 否 |
|  |  | 支持床位模式和列表模式显示患者输液管理信息； | 否 |
|  |  | 支持按床位或输液余量排序显示患者输液管理信息； | 否 |
|  |  | 按床位绑定智能输液终端，支持预先绑定床位输液时绑定床位； | 否 |
|  |  | 支持床位更换和解绑智能输液终端，支持输液过程中更换智能输液终端； | 否 |
|  |  | 床位的智能输液终端使用状态：未绑定、已绑定未使用、已绑定输液中，终端更换中； | 否 |
|  |  | 支持一张床位的患者同时绑定2个智能输液终端； | 否 |
|  |  | 支持患者输2袋/瓶药液和显示2个智能输液终端的输液监测信息； | 否 |
|  |  | 显示智能输液终端传回的信息：剩余液量、预计输液剩余时长、剩余电量； | 否 |
|  |  | 患者输液时进行求助呼叫，输液应用提供呼叫接收处理功能，支持自带的无线呼叫系统，也支持第三方呼叫系统的集成； | 否 |
|  |  | 智能输液告警种类：低液量、滴速过快、滴速过慢、输液堵塞、空载报警、滴速异常报警、自动结束输液报警、重量异常、低电量、设备离线等； | 否 |
|  |  | 提供自定义按时长倒计时提醒、按剩余液量提醒功能；告警信息、自定义提醒消息分类显示； | 否 |
|  |  | 可查询患者输液的数量：总输液数量，剩余输液数量等，详细输液用药信息：用药核对结果、已输液药品，未输液药品、操作人信息等； | 否 |
|  |  | 支持患者、告警等不同维度的统计分析； | 否 |
|  |  | ★支持与医院HIS系统、移动护理系统等相关系统对接。（若因此产生的相关费用须有投标人承担，投标人须提供承诺书） | 是 |

### 4.床旁交互系统及配套产品技术要求（包含医护主机、床头分机、床旁分机、悬臂支架、门口分机、值班室分机、床旁交互走廊显示屏、床旁交互护理看板、卫生间分机、探视分机、床旁交互电源适配器、床旁交互系统软件）

| 产品名称 | 序号 | 技术参数 |  | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医护主机 |  | ▲支持国产化最新版操作系统：如开源鸿蒙6.1及以上版本、银河麒麟 V11及以上版本、统信 UOS V25及以上版本（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章），≥15英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率≥1920*1080；≥1300万像素前置摄像头； |  | 是 |
|  |  | 采用≥8核CPU，主频≥2.0GHz，搭配≥4G+32G的内存。 |  | 否 |
|  |  | 双声道立体声输出扬声器，支持双MIC输入； |  | 否 |
|  |  | 电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； |  | 否 |
|  |  | 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； |  | 否 |
|  |  | 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 |  | 否 |
|  |  | 支持以下软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、留影留言、系统设置等。 |  | 否 |
|  |  | 多媒体：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码，支持8M ISP。 |  | 否 |
|  |  | 呼叫主机时伴有亮灯提醒。 |  | 否 |
|  |  | 呼叫语音反馈：接收到床头端输液完毕呼叫请求后，可进行知晓处理，患者床头端会有“护士已知晓，请稍等片刻”的语音反馈。 |  | 否 |
|  |  | 静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。 |  | 否 |
| 床头分机 |  | ▲支持国产化最新版操作系统：如开源鸿蒙≥6.1、银河麒麟 ≥V11、统信 ≥UOS V25等操作系统版本，（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章）≥7英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率≥1024*600； |  | 是 |
|  |  | 采用≥5核 ≥1.8GHz的CPU搭配≥2G+32G的内存； |  | 否 |
|  |  | 支持IC卡刷卡模块，呼叫手柄：磁吸手柄，具有≥2物理按键，其中一个为呼叫键，另一个为自定义键。 |  | 否 |
|  |  | 支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； |  | 否 |
|  |  | 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； |  | 否 |
|  |  | 采用≥800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； |  | 否 |
|  |  | 支持wifi，2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2； |  | 否 |
|  |  | 支持以下软件功能：护理通讯、电子床头卡、生活服务、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、调查问卷、检查报告、检验结果、消息提醒、费用查询、充值结算（须对接医院支付平台）、体征数据、护理任务、定时闹钟、医疗计算器等。 |  | 否 |
|  |  | 支持输液联动：支持电容识别技术，碰一碰床旁智能终端快速绑定输液报警器，无需额外配置物联网基站，功能可实时显示输液状态包括输液中、输液完毕、低电量、设备离线等提醒，支持在输液结束时以弹窗形式对患者进行输液完毕宣教；支持红外、称重技术，显示患者输液的剩余液量、滴速、剩余时间、输液状态；当输液异常或者输液完成时床旁终端自动报警至病房门口机、管理机、走廊显示屏、护理大屏以及手持终端等智能交互设备相互联动，进行语音、弹窗、震动等方式的提醒。 |  | 否 |
|  |  | 患者任务：支持按时间顺序展示该床位患者的今日待执行治疗计划，可根据全部、注射、用药、治疗、体征等类别分类筛选。 |  | 否 |
|  |  | ▲静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章） |  | 是 |
| 床旁分机 |  | ▲支持国产化最新版操作系统：如开源鸿蒙≥6.1、银河麒麟 ≥V11、统信 ≥UOS V25等操作系统版本，（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章）采用≥15英寸IPS高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率≥1920*1080；采用≥1300万像素前置摄像头； |  | 是 |
|  |  | 采用≥8核CPU，主频≥2GHz，搭配≥4G+32G的内存； |  | 否 |
|  |  | 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； |  | 否 |
|  |  | 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； |  | 否 |
|  |  | 软件功能：可视对讲、电子床头卡、治疗安排、患者娱乐、院内服务、健康宣教、调查问卷、消息提醒、费用查询、充值缴费、身份验证、患者详情、医嘱执行、体征管理、临床报告、护理记录、护理评估、交接记录、手术安排、交接班、病历病程等。 |  | 否 |
|  |  | 输液联动：支持电容识别技术，碰一碰床旁智能终端快速绑定输液报警器，无需额外配置物联网基站，功能可实时显示输液状态包括输液中、输液完毕、低电量、设备离线等提醒，支持在输液结束时以弹窗形式对患者进行输液完毕宣教；支持红外、称重技术，显示患者输液的剩余液量、滴速、剩余时间、输液状态；当输液异常或者输液完成时床旁终端自动报警至病房门口机、管理机、走廊显示屏、护理大屏以及手持终端等智能交互设备相互联动，进行语音、弹窗、震动等方式的提醒。 |  | 否 |
|  |  | 患者任务：支持按时间顺序展示该床位患者的今日待执行治疗计划，可根据全部、注射、用药、治疗、体征等类别分类筛选。 |  | 否 |
|  |  | 呼叫手柄：磁吸手柄，具有≥2物理按键，其中一个为呼叫键，另一个为自定义键。 |  | 否 |
|  |  | 静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。 |  | 否 |
| 悬臂支架 |  | 支架安装方式为墙面安装在床旁； |  | 否 |
|  |  | 悬臂支架主体材质：铝合金；机械弹簧升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停； |  | 否 |
|  |  | 设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束，保证ICU病房的整洁与安全； |  | 否 |
|  |  | 臂长：≥1200mm； |  | 否 |
|  |  | 定制，延长臂：左右摆动180度； |  | 否 |
|  |  | 升降臂：左右旋转540度，升降幅度：上≥100mm，下≥400mm； |  | 否 |
|  |  | 连接杆：540度转动； |  | 否 |
|  |  | 平板倾仰角：上≥20度，下≥60度； |  | 否 |
|  |  | 平板安装孔位：75*75mm,100*100mm； |  | 否 |
|  |  | 布线槽：全隐藏式（铝合金）； |  | 否 |
| 门口分机 |  | ▲支持国产化最新版操作系统：如开源鸿蒙≥6.1、银河麒麟 ≥V11、统信 ≥UOS V25等操作系统版本（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章），≥15英寸竖屏全触摸操作，分辨率≥1920*1080； |  | 是 |
|  |  | 采用≥5核1.8GHz的CPU搭配≥2G+32G的内存； |  | 否 |
|  |  | 内置NFC模块，护士刷卡后进入护士进入模式； |  | 否 |
|  |  | 集成7色门灯，可设置对应的呼叫类型； |  | 否 |
|  |  | 支持wifi与有线两种网络形式，支持蓝牙； |  | 否 |
|  |  | 支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； |  | 否 |
|  |  | 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 |  | 否 |
|  |  | 采用≥800万像素前置摄像头； |  | 否 |
|  |  | 软件功能：护理通讯、房间信息展示、患者信息展示、科室简介、宣教文章列表、科室医护列表、全院明星医护、单医护简介、发起呼叫、护士查房、显示模式切换等。 |  | 否 |
|  |  | 静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。 |  | 否 |
|  |  | ▲环境监测联动：扩展支持与环境监测设备联动，实时显示病房内的环境参数，包括温度、湿度、空气颗粒（PM2.5/PM10）、照度、C02、甲醛、TVOC、噪声，支持根据空气质量情况自动显示不同的颜色，直观展示空气质量情况；支持根据环境数据情况联动开启其他智能设备。（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章） |  | 是 |
|  |  | ▲接口：RS485物联网接口*1、4路防区报警接口、电源接口*1、RJ45网口*1（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章） |  | 是 |
| 值班室分机 |  | ▲支持国产化最新版操作系统：如开源鸿蒙≥6.1、银河麒麟 ≥V11、统信 ≥UOS V25等操作系统版本（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章）≥10英寸液晶屏，电容触摸屏，分辨率≥1280*800，采用≥800W前置摄像头； |  | 是 |
|  |  | 采用≥5核≥1.8GHz的CPU搭配≥2G+32G的内存； |  | 否 |
|  |  | 支持IC卡刷卡模块、门灯接口、wifi2.4G/5G双模、蓝牙4.2、光感模块、红外距离感应模块、刷卡模块； |  | 否 |
|  |  | 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； |  | 否 |
|  |  | 软件功能：呼叫患者、呼叫主机、呼叫其他值班室、呼叫处理、静音/恢复等。 |  | 否 |
|  |  | 静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。 |  | 否 |
| 床旁交互走廊显示屏 |  | 双面≥28.6英寸液晶屏，分辨率：≥1980*560，≥4核CPU，主频≥1.8GHz，≥4G+32G的内存，支持蓝牙WiFi |  | 否 |
|  |  | 支持展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息； |  | 否 |
|  |  | 支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报，支持区分紧急呼叫和普通呼叫； |  | 否 |
|  |  | 当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章（文章内容可自定义），支持定时播放与轮播。 |  | 否 |
|  |  | 当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频； |  | 否 |
|  |  | 支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭处发声。 |  | 否 |
| 床旁交互护理看板 |  | 屏幕尺寸≥65英寸,分辨率≥3840*2160； |  | 否 |
|  |  | RAM：≥4G、ROM：≥32G |  | 否 |
|  |  | 麦克风：具备麦克风； |  | 否 |
|  |  | 支持设备通过无线WIFI进行传输； |  | 否 |
|  |  | 支持≥10点同时触控 |  | 否 |
|  |  | 具备工具栏：自带批注栏，随时可使用 |  | 否 |
|  |  | ★交互设计 | 建设护理大屏交互系统，依托可触摸交互大屏，要求采用简洁、美观、直观的可视化设计风格，要求色彩搭配合理，符合医院主题色彩，针对医院专科性质进行定制化UI设计,包括可视化特色图标，同时要求系统统计图表布局清晰，能够为护理部及临床医护人员全景呈现病房实时动态。护理大屏交互系统要求能够与可触摸交互大屏紧密结合，要求系统的触摸功能与大屏的触摸操作逻辑完全匹配，实现精准的触摸响应交互，包括单点触摸、多点触摸、滑动、缩放等操作，促使医护人员在使用过程中感受到操作的自然和流畅。同时要求能够适配对接朝阳院区在用的移动护理系统、护理管理系统，能够即时获取相关数据，实现互联互通，做到数据实时共享与交互。要求通过可视化技术，动态展示全院病房状况、临床患者床位分布，以及护理任务等。为护理管理决策提供有效支持,能够合理规划临床工作，促使医护人员能够迅速掌握病区患者动态，精准判断护理任务优先级。项目建设期间如因系统对接产生相关费用，由投标人承担。（提供承诺书并加盖投标人单位公章，承诺书格式自拟） | 是 |
|  |  | 账户登录 | 账户要求同步我院现有移动护理系统账户，系统要求能够根据登录用户权限，自动匹配展示内容，临床权限展示护士站大屏系统模块，护理部或科护士长权限展现护理管理驾驶舱模块 | 否 |
|  |  | 临床大屏切换 | 护理部及科护士长权限账户支持快速切换到临床的护理大屏界面，支持根据管辖范围切换病区。 | 否 |
|  |  | 界面刷新 | 支持用户手动刷新界面展示的数据及内容。 | 否 |
|  |  | 时间同步 | 护士站交互大屏软件跟医院服务器时间同步 | 否 |
|  |  | 备忘录 | 支持添加备忘录提醒内容，备忘录内容需支持设置时间提醒 | 否 |
|  |  | 全院重点患者人数统计 | 支持根据护理部关注的重点患者人群进行分类统计和动态展示，如在院患者人数、新入院患者人数、出院患者人数、手术患者人数等。 | 否 |
|  |  | 科室/病房重点患者人数统计 | 支持按照设定的重点患者人群，按科室/病区分类进行排列展示，具备滚动播放功能、支持排序操作，同时支持根据科室筛选进行快速定位。 | 否 |
|  |  | 患者信息展示 | 支持按科室/病区、重点患者分类展示患者详细信息，如床号、姓名、性别、住院ID、诊断等信息，患者信息支持根据分类筛选 | 否 |
|  |  | 关键护士信息统计 | 支持根据护理部关注的关键护士人群进行分类统计和动态展示，如全院护士人数、在编护士人数、合同护士人数、临时护士人数等 | 否 |
|  |  | 护理技术职务占比分析 | 支持通过可视化图表动态分析不同护理技术职务（护士、护师、副主任护师、主任护师）的人数占比，并支持根据选择的关键护士人群进行垂直分析 | 否 |
|  |  | 护士学历占比分析 | 支持通过可视化图表动态分析不同学历的护士人数占比，并支持根据选择的关键护士人群进行垂直分析 | 否 |
|  |  | 护士年资占比分析 | 支持通过可视化图表动态分析不同年资的护士人数占比，并发支持根据选择的关键护士人群进行垂直分析 | 否 |
|  |  | 护士信息展示 | 支持根据关键护士人群展开护士列表，查看护士具体信息，包括姓名、年龄、性别、籍贯、出生日期、所在科室、联系方式等，支持按照 | 否 |
|  |  | 床护比分析 | 支持动态展示全院及各科室的床护比数据，并支持通过图表（如环形图、柱状图）动态展示分析结果 | 否 |
|  |  | 工作负荷 | 支持动态展示全院及各科室的工作负荷，并支持通过图表动态展示分析结果。 | 否 |
|  |  | 护理级别占比 | 支持动态展示全院及各科室的特级或一级护理人数的占比情况，并支持通过图表动态展示分析结果。 | 否 |
|  |  | 科室护士分析 | 支持通过可视化图表动态展示，护理部关注的护士人群比例，如聘用制/合同制、正式护士/实习生/进修生等 | 否 |
|  |  | 科室排班展示 | 支持动态展示各科室之间的排班明细，支持展示科室周排班、月排班。支持按照科室护士、进修生、实习生、其他人员进行分来展示，支持图标提醒未排班人员及未排班人数，支持按姓名快速搜索排班； | 否 |
|  |  | 值班护士长 | 支持展示今日值班护士长、明日值班护士长 | 否 |
|  |  | 病区总览 | 系统支持展示实时展示病区当日最新的出院人数、转出人数、新入人数、转入人数、手术人数、病危人数等 | 否 |
|  |  | 床位一览卡 | 展示科室床位使用情况及在院患者信息（基本信息/护理等级/病情/诊断等等），可快速对不同类型患者进行筛选，同时包含对病区患者的数量统计（如住院患者总数、出院、入院、级别护理、手术、病危/重患者数量等） | 否 |
|  |  | 患者首页 | 通过患者体位图，动态展示患者基本信息，当天护理项目情况，包括患者基本信息：床号、姓名、性别、年龄、诊断等，以及患者体征状况：当前体温、出入量、陪护、大便情况、血压情况、和检验信息等、同时支持展示患者各项评估情况，动态提示风险状态 | 否 |
|  |  | 护理等级 | 系统支持实时展示病区各护理等级的人数及患者床号，点击床号悬浮展示患者具体信息 | 否 |
|  |  | 护理信息 | 系统支持根据病区关注项目动态展示患者人数及患者床号，如测血压、静脉输液等，点击床号悬浮展示患者具体信息 | 否 |
|  |  | 风险评估 | 系统支持根据评估动态展示患者人数及患者床号，如日常生活活动能力评估、疼痛评估、营养评估、跌倒/坠床风险评估、压疮风险评估、静脉外渗风险评估、导管滑脱风险评估、约束带使用观察记录。 | 否 |
|  |  | 检验检查 | 系统支持查看当日病区检验检查患者，并支持查阅患者检验检查结果，并支持对检验报告的危急值进行提示。 | 否 |
|  |  | 当日检查安排 | 展示病区患者的检查安排信息，包括患者床号、姓名检查项目、注意事项信息。 | 否 |
|  |  | 当日手术安排 | 展示病区患者手术信息，包括患者床号、姓名、手术室、手术名称、手术时间、注意事项信息。 | 否 |
|  |  | 护理任务 | 根据护理任务后台算法，动态展示当日需测、需记录护理任务，支持以任务项目、频次、计划执行的时间为维度，展示需执行患者信息，包括但不限于绝对卧床、24小时出入量、心电监护、测血压（分频次）、测血糖、吸氧、气切护理、会阴擦洗、口腔护理、引流、各类换药、导管护理等。 | 否 |
|  |  | 管床信息 | 系统支持实时展示病区医生管床及护士管床信息 | 否 |
|  |  | 值班信息 | 系统支持根据排班系统动态展示病区值班护士信息，如值班护士长、责任护士、巡视护士等 | 否 |
|  |  | 搬/换床信息 | 系统支持实时展示病区搬/换床信息 | 否 |
|  |  | 消息板 | 系统支持动态展示护理系统发布的通知信息，支持滚动展示 | 否 |
|  |  | 交班报告 | 系统支持动态展示病区每日交班报告 | 否 |
| 卫生间分机 |  | 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计； |  | 否 |
|  |  | 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示； |  | 否 |
|  |  | 专用的取消按键，便于及时清除误操作； |  | 否 |
|  |  | 防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；IP68防水等级； |  | 否 |
| 探视分机 |  | ▲支持国产化最新版操作系统：如开源鸿蒙≥6.1、银河麒麟 ≥V11、统信 ≥UOS V25等操作系统版本（须提供具有CMA或CNAS标志的第三方产品质量检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖原厂公章）针对病房住院使用场景定向优化； |  | 是 |
|  |  | 采用≥15英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率≥1920*1080； |  | 否 |
|  |  | 采用≥1300万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； |  | 否 |
|  |  | 采用≥8核至高≥2.0GHz的CPU搭配≥4G+32G的内存； |  | 否 |
|  |  | 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； |  | 否 |
|  |  | 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 |  | 否 |
|  |  | 视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话； |  | 否 |
|  |  | 模式配置：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲，也可直接呼叫患者相应的床旁分机处理，； |  | 否 |
|  |  | 探视记录：系统自动生成家属探视的记录，并将录音录像文件保存在服务器上以供调阅。 |  | 否 |
|  |  | 静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。 |  | 否 |
| 电源适配器 |  | 电源适配器：直流电压：24V；额定功率（最大）40W；电压精度：±5%；工作温度：-40~+40℃；工作湿度：10~90%RH，无冷凝。 |  | 否 |
|  |  | 供电方式：床旁交互系统需支持电源箱集中供电及POE供电两种模式。 |  | 否 |
| 床旁交互系统软件 |  | 床旁交互：组织架构、用户账号、终端管理、标签管理、院内服务、系统设置、 应用管理、系统运维、患者信息、病区管理、健康宣教、消息提醒、统计分析等功能； |  | 否 |
|  |  | 护理看板交互：终端注册、终端管理、日志下载、Web客户端展示等功能； |  | 否 |
|  |  | 医护排班； |  | 否 |
|  |  | 智能化数据集成平台； |  | 否 |
|  |  | 探视系统管理：床位一览、患者详情、显示标签、视频探视、音视频呼叫、呼叫记录、呼叫统计等功能，支持扩展可视门禁、遥控器版护理信息看板 |  | 否 |
|  |  | 支持将重要信息存储在数据库中并进行备份，并采用多重备份策略，保证数据的可靠性。针对重要数据，可以在保密性的同时保证完整性和可用性，采用加密技术进行本地存储备份，以防止数据泄露和损坏。 |  | 否 |
|  |  | ▲产品对接数据库、服务器操作系统、中间件、终端应用操作系统等核心内容提供国产化（需提供相关兼容性认证证书） |  | 是 |

### 5.婴儿防盗系统及配套产品技术要求（包含可视化基站、微基站、融通单元、婴儿电子防盗腕带、婴儿防盗标签、婴儿标签专用充电制具、婴儿防盗系统软件）

| 产品名称 | 序号 | 技术参数 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可视化基站 |  | 支持主流频段及通信协议，包括RFID、Lora、zigbee,BLE、WIFI、RFID、2.4G、cat.1、5G等多种物联网通讯技术接入。低频感知半径3-5米，识别传输范围15~30米传输可调。 | 否 |
|  |  | ▲采集图像质量应不低于C类1000TVL，延时试验≤200ms，视音频同步检查≤1s。【提供公安部三所出具的GB/T 31458-2026检验报告】 | 是 |
|  |  | 内置HD图像传感器。支持可视化基站提供多维感知一体化能力，具备物联网事件音视频复核、人证合一、物证合一功能应用。可调光学变焦，内置红外摄像头，识别范围≥30米； | 否 |
|  |  | 支持蓝牙广播、扫描、连接工作模式； | 否 |
|  |  | 支持内置micro SD卡槽，⽀持≥256GB，内置音频传感器，支持1路音频输入，1路音频输出，内置1路报警输入，1路报警输出； | 否 |
|  |  | 支持DC12V\POE电源,支持以太网/OTA升级，采用吸顶式安装； | 否 |
|  |  | 需实现特殊事件下的人证、物证识别比对。 | 否 |
| 微基站 |  | 支持主流频段及通信协议，包括RFID 、Lora、zigbee,BLE、WIFI、RFID、2.4G、cat.1、5G等多种物联网通讯技术接入。低频感知半径3-5米，识别传输范围5~15米传输可调。内置miniPCI-E接口，支持扩展第三方物联网模组，同时支持≥4组无线物联网协议。 | 否 |
|  |  | 板载125K、2.4G频段，支持蓝牙广播、扫描、连接模式； | 否 |
|  |  | 内置以太网通讯，可拓展WiFi、5G联网，支持USB\DC12V\POE电源； | 否 |
|  |  | 支持以太网/OTA升级，采用吸顶式安装。 | 否 |
| 融通单元 |  | 支持主流频段及通信协议，包括RFID 、Lora、zigbee,BLE、WIFI、RFID、2.4G、cat.1、5G等多种物联网通讯技术接入。低频感知半径3-5米，识别传输范围15~30米传输可调。内置miniPCI-E接口，支持扩展第三方物联网模组，同时支持≥11组无线物联网协议。 | 否 |
|  |  | RFID、BLE/ZIGBEE/RFID、SUB-1G频段； | 否 |
|  |  | 支持蓝牙广播、扫描、连接工作模式； | 否 |
|  |  | 支持DC12V、POE以太网供电； | 否 |
|  |  | 支持OTA及以太网升级，采用吸顶式安装。 | 否 |
| 婴儿电子防盗腕带 |  | 防滑，不应标签松动、脱落； | 否 |
|  |  | 符合 GB/T 26572-2011标准要求检测； | 否 |
| 婴儿防盗标签 |  | 支持防拆（报警）功能，剪断报警、低电量报警、电子围栏异常告警； | 否 |
|  |  | 内置125K、2.4GHZ工作频段； | 否 |
|  |  | 封装采用塑封，防水、防尘、抗高强度跌落与振动； | 否 |
|  |  | 支持婴儿体温、活动量监测监测。具有OLED功能，可显示温度、运动量、手环号、电池电量、连接标志显示，剪断状态显示“!”标志。【出具有效期内的CMA及CNAS认证检验报告佐证】。 | 是 |
| 婴儿标签专用充电制具 |  | 充电接口：USB接口； | 否 |
|  |  | 充电接口数量：支持≥20个充电线同时充电。 | 否 |
| 婴儿防盗系统软件 |  | 支持防拆（报警）功能，剪断报警；电量不足上报； | 否 |
|  |  | 具有体温、活动量监测，显示婴儿体温、活动量、标签电量、编号等内容展示； | 否 |
|  |  | 支持新生婴儿佩戴婴儿标签跟系统对接，可自定义婴儿信息进行管理； | 否 |
|  |  | 支持母婴信息入住登记，支持出院、外出一键同意； | 否 |
|  |  | 支持多模式（断带、未授权离开、低电量）报警； | 否 |
|  |  | 支持病区自定义管理，实现增删查改； | 否 |
|  |  | 具备三种查询方式（时间查询、告警状态、关键词搜索）；支持日志一键导出； | 否 |
|  |  | 支持新生婴儿能正常出院，医护人员对新生婴儿执行出院操作，系统将不在管理和显示该婴儿的信息； | 否 |
|  |  | 可通过授权以外出，外出期间不触发任何报警； | 否 |
|  |  | 支持婴儿在授权时间范围内回院，即可正常被系统管理； | 否 |
|  |  | 出院前，需要被授权的医护工作人员首先核对婴儿信息，解除标签报警保护，婴儿方可出院； | 否 |
|  |  | 支持饼状图、柱状图数据展示分析； | 否 |
|  |  | 支持床位使用率统计、手环状态统计、报警类型统计、年度管理报表。 | 否 |

### 6.全自动智能采血系统及配套产品（包含全自动选管贴标装置、全自动选管贴标装置、采血桌、护士操作终端、应急终端、回执单终端、内置回收轨道、采血敷料存放设备、采血窗口配套设备、标本分拣设备、全自动智能采血系统）

| 产品名称 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动选管贴标装置 |  | 工作模式：一机两位，双工位操作。 | 否 |
|  |  | 备管主机直接落地式放置，带滚轮和止停装置。 | 否 |
|  |  | 备管速度：≥700支管/小时。 | 否 |
|  |  | 试管容量：≥6仓/主机，>100支管/仓，>700支管/主机 | 否 |
|  |  | ▲备管主机宽度≤30cm，主机两侧原装出管口，且出管口不低于采血桌面；主机采用动平衡自校准式凸轮机构进行取管，水平贴标；抽屉式试管加载方式，采血管平放，兼容零散补入和整抽屉直接替换两种；随时根据需要装载试管，无需停机（提供第三方检测报告和设备实物照片） | 是 |
|  |  | 采血管规格：直径12-18mm、长度75-110mm的采血管。 | 否 |
|  |  | 主机故障时，可一键切换应急模式，手工粘贴试管，保证采血的进行。 | 否 |
| 全自动选管贴标装置 |  | 工作模式：一机一位，单位操作。备管主机台面式放置。 | 否 |
|  |  | 备管速度：≥1200支管/小时。 | 否 |
|  |  | 试管容量：≥7仓/主机，>50支管/仓，>350支管/主机 | 否 |
|  |  | 试管装载：采血管平放，兼容零散补入和整抽屉直接替换两种加管方式；随时根据需要装载试管，无需停机 | 否 |
|  |  | 出管口在采血桌面上，出管口具有灯光闪烁提示备盒进度 | 否 |
|  |  | 采血管规格：直径12-18mm、长度75-110mm的采血管 | 否 |
|  |  | 主机故障时，可一键切换应急模式，手工粘贴试管，保证采血的进行 | 否 |
|  |  | 备管主机宽度≤25cm。 | 否 |
| 采血桌 |  | 坐姿采血设计，尺寸长：1100mm-1300mm；宽：480mm-500mm；高：800mm-810mm,满足人体工学要求和场地要求，桌体颜色与医院的装修主色调相匹配。 | 否 |
|  |  | 采血桌框架选用加厚冷轧钢板。焊接处经打磨抛光处理，无毛刺，无划伤风险。桌面采用防火板加钢化玻璃覆面，易清洁且具有耐酸碱腐蚀、防刮擦的性能。 | 否 |
|  |  | 分区设计：将采血用品（压脉带、棉签、消毒液、试管等）合理收纳、定位放置，减少护士不必要的转身和寻找时间，缩短单个患者的采血时间。 | 否 |
| 护士操作终端 |  | 工业级电容屏，≥10点触摸，支持多点手势；CPU≥2核,主频≥2.4GHz,内存≥4G,SSD固态硬盘≥128G;屏幕≥15英吋，分辨率≥1920*1080，亮度≥250cd/m2，提供国产操作系统。 | 否 |
| 应急终端 |  | 热敏打印，分辨率≥203dpi;打印宽度≥80mm;打印速度≥300mm/s; 支持多种接口，网口、串口、USB； | 否 |
| 回执单终端 |  | 热敏打印，打印指令：兼容ESC/POS命令和Star指令；分辨率≥203dpi；打印宽度≥72mm；打印速度≥300mm/s；接口标配串口+USB+网口； | 否 |
| 内置回收轨道 |  | 传输速度≥0.5m/s，每小时的传输试管通量≥1500支试管； | 否 |
|  |  | 传输方式：静音宽轨，标本批量式不间断传输，应具有降噪措施； | 否 |
|  |  | 轨道宽度≥110mm,标本试管可360°旋转，。 | 否 |
|  |  | 4）轨道采用透明视窗，标本传输全程可视，能随时观察轨道运行状态 | 否 |
|  |  | 轨道封闭式设计，避免标本丢失。 | 否 |
| 采血敷料存放设备 |  | 采用推拉式设计，打开时长≤800mm，宽≤250mm，高≤700mm，闭合时，长≤500mm，宽≤250mm，高≤700mm； | 否 |
|  |  | 带止停装置和抽屉锁；金属框架和玻璃台面方便消毒和清洁 | 否 |
|  |  | 具有存储功能：内置的储物空间，可以存放试管、压脉带、酒精等采血耗材。 | 否 |
|  |  | 医疗垃圾容器存放：可以嵌入利器盒和医疗垃圾桶。 | 否 |
| 采血窗口配套设备 |  | 物理隔离防护：支持钢化玻璃作为隔离屏障。钢化玻璃屏障规格：采用≥5mm厚的防爆钢化玻璃作为隔离屏障；窗口开口尺寸宽：400mm-1300mm，高390mm-410mm。 | 否 |
|  |  | 细节安全保障：窗口边缘做圆弧打磨处理。 | 否 |
|  |  | 每个窗口配置隐私帘，窗口停止工作时，落下隐私帘提示患者该窗口关闭。 | 否 |
|  |  | 每个窗口，具有采血患者信息显示功能，方便患者寻找对应的窗口采血。 | 否 |
| 自助登记取号机 |  | 1）登记功能：具备患者自助登记的功能，并打印出排队回执单，帮助患者有序就诊。 2）登记介质：根据采购方需求匹配取号方式，取号凭证种类可选但不限于：诊疗卡、身份证、发票、挂号条、预约二维码等 3）智慧分流：识别就诊者或检验项目的类别，根据医院自定义的规则进行人员分流 4）取号回执单打印内容：打印排队等待号、前方等待人数等信息；可根据用户需求自定义打印内容 5）异常情况提示：出现网络异常、打印机缺纸或者系统连接异常的情况下，有相应的报警提示 6）控制系统：内嵌式安装≥23寸工业级触控一体机；支持显示提示信息和操作视频 7）投标人需满足提供不少于4台自助登记取号机，并提供加盖公章的承诺书。 | 是 |
| 窗口屏显 |  | 1）屏幕：尺寸≥32英吋，分辨率：≥1366*768，响应时间≤6ms； 2）智能主板：处理器≥4核、运行内存≥1G、存储内存≥8G； 3）接口类型：USB2.0 /HDMI AV输入/ RF天线输入； 投标人需满足提供不少于11台窗口屏显，并提供加盖公章的承诺书。 | 是 |
| 综合信息显示屏 |  | 1）屏幕：尺寸≥55英吋，分辨率：≥3840×2160，响应时间≤6.5ms； 2）智能主板：处理器≥四核、运行内存≥4G 、存储内存≥64G ； 3）接口类型：USB3.0 / USB2.0 / HDMI2.1 / HDMI2.0 投标人需满足提供不少于4台综合信息显示屏，并提供加盖公章的承诺书。 | 是 |
| 语音播报设备 |  | 1）语音播报设备参数：cpu≥2核,主频≥2.4GHz，内存≥4G,SSD固态硬盘≥128G;屏幕≥15英吋，分辨率≥1920*1080，亮度≥250cd/m2。提供国产操作系统。 2）功放：两分区独立控制，两话筒输入，高低音调节功能；功率120W,响应频率80Hz-18KHz,谐波失真<0.3%，信噪比≥76dB； 3）喇叭：功率≥10W,响应频率100-15KHz,灵敏度≥90dB； 4）投标人需满足提供语音播报设备的数量要求，并提供加盖公章的承诺书。 5）数量：门诊1套，包含8个采血窗口；特需1套，包含2个采血窗口；内科综合（感染楼）1套，包含1个窗口； | 是 |
| 标本分拣设备 |  | 分拣类别：≥16种 | 否 |
|  |  | 分拣速度：≥3000支管/小时 | 否 |
|  |  | 分拣形式：支持按条形码类型分拣 | 否 |
|  |  | 具备在不停机的情况下倒管入仓，和取走分拣好的标本 | 否 |
|  |  | 分拣通道上下两排平行设计，下层通道底部距离地面高度≥50cm。分拣通道仓门采用下翻式设计，仓门可在打开过程中的任意角度即时停驻，方便灵活取样。 | 否 |
|  |  | 具备应急接收功能、满仓预警功能、自动启停功能等 | 否 |
|  |  | 控制系统：≥23英寸触摸一体工控，可进行360度旋转、俯仰角调节。 | 否 |
|  |  | 根据用户要求定义，可预设多套分拣规则；记录标本接收时间和数量，将标本核收并传输至LIS系统；提供样本分时统计、来源组成统计、超时样本统计、样本量分组统计的图表 | 否 |
| 全自动智能采血系统 |  | 支持与HIS、LIS等系统对接，通过患者在自助机终端取号自动获取患者信息，驱动全自动选管贴标装置自动完成选管、贴标，实现患者身份确认，采血项目核对、采血时间的记录，智能分诊叫号、与标本采集至标本接收的全程溯源。规范采血管选用及操作流程，规避标本差错，自动统计工作数据，提升采血效率、保障检验前质量，优化门诊就医服务。 1.支持自助服务终端的软件 1）包括服务于自助服务终端的软件和服务于窗口人工操作的软件，服务于自助服务终端的软件，患者可通过自助取号。 2）实现功能包括：采血预约、预约报到、当日登记、自动生成优先号、修改预约、取消预约、补打预约单、补打印采血号码单等。 3）采血预约单，指患者申请预约服务后生成的单据，可作为患者报到的凭证。若报到失败患者可获取当日普通号进行补救。预约单内容包括：患者姓名、就诊卡号、病案号、申请医生、申请科室、预约日期、预约时间段、抽血管数量、报到时间、报到条形码、注意事项（指报到说明及可能延迟的隐患） 4）采血号码单，指患者获取当日普通号或预约报道成功后获取的单据，等待采血窗口呼叫的凭证。采血号码单具体内容：采血号码、患者姓名、性别、年龄、就诊卡号、病案号、抽血管数量、生成日期和时间、等候人数、等候时间、注意事项（指一些特殊说明或告知）。 5）支持自助服务终端的软件应有系统维护配置功能，检验科信息管理员可根据实际情况调整预约号的数量、预约的日期和时间段、报到的日期和时间段、特殊日期（如节假日等）、优先号参数设置等。 6）可根据具体情况扩展调整其他的参数及内容。 7）根据实际需求，能够调整输出采血预约单、采血号码单的内容。 | 否 |
|  |  | 2.支持全自动智能采血管贴标装置的软件：指根据患者信息自动选管，并打印、粘贴患者信息标签，包括：患者采血项目的处理、数据统计、系统维护等功能。 1）患者采血项目处理 a主要包括：操作者登录、撤销、更换、患者身份确认、患者语音、呼叫、采血项目验证、过号处理、查询（如患者信息、采血信息等）、故障应急处理。 b支持多种工作模式（如全自动模式、应急模式、手工模式等）。 c支持分区管理功能，根据自身业务特点灵活划分采血区域， 并且能够在各个区域中转移患者。 d支持在信息提示屏幕显示队列中前10名患者和过号患者的信息。 e支持在采血窗口显示当前患者和下一位等候患者的信息。 f支持显示实时信息，包括当前患者基本信息、采集标本的信息、等候人数、完成人数等。 g过号患者处理，过号区域显示患者信息，支持在过号区域内直接呼叫过号患者，注销时提示过号信息的处理。 h支持自动识别优先号段。 i采血操作完成后，操作者回扫验证，若出现信息不符，系统自动提出报警信息。 j支持多种呼叫方式（如语音、显示），支持多次呼叫，并记录呼叫次数和时间。 k支持异常标签重新打印。 l支持多条件查询功能，如就诊卡、病案号、姓名、采血信息等条件。 m提供标本自采集至标本接收的全流程追溯功能，结合回收装置、标本分拣系统实现标本的核收。 n记录患者采血时间，并根据采血时间，自动计算出报告时间，并打印告知单提供患者。满足科室相关个性化需求。 2)数据统计 a.支持患者人数、采血管数量、耗材使用量等信息的统计。 b.支持根据采血时间、区域等条件统计工作量报表。 c.支持操作者出勤率和个人工作量报表。 d.支持实验室前标本转运的各个环节时间记录。 e.支持根据实验室需求开发、修改统计报表。 f.支持报表导出（需权限控制）、打印。 3）系统维护 a.支持权限登录，保证数据安全。 b.支持优先规则设置。 c.可配置调试显示等候队列患者信息的数量。 d.根据实际需求自由调整显示屏信息内容，支持多种格式文件输出。 e.支持自动选管规则设置； f.支持标签打印格式设置； | 否 |
|  |  | 3.支持标本分拣设备的软件 1)指服务于分拣设备的软件，与实验室信息管理系统或医院 HIS 系统实时连接。双向数据交互，保证标本核收环节的实时追踪。 2)可分拣门诊和病房的标本，并根据用户实际情况，自由设定分拣规则（如：执行科室、检验项目等）。 3)支持标本接收数量统计。 4)支持标本发放数量统计。 5)支持分拣清单统计，包括就诊卡、病案号、患者姓名、条形码号、采集时间、接收时间、超时信息等。 6)可控制采集时间与接收时间允许范围，若发现超时现象系统自动报警提示。 7)支持标本查询追踪，可根据不同条件查询标本的信息及核收状态。 8)支持根据业务需求开发新功能和相关报表。 a.能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能。 b.具备从医院 HIS/LIS 系统下载及反馈采血相关信息的功能，并能分配到各子系统或模块中，同时能收集各子系统或模块反馈信息； c.具备响应采血工作人员（或采血者）的请求，自动把患者信息及相应采血管同时调度到发出请求的采血工位功能； | 否 |
|  |  | 具有自我诊断机能：主机故障自我诊断，打印机故障自我诊断。 | 否 |
|  |  | 统计功能：仪器能够针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算, 自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表。 | 否 |
|  |  | 操作指南：在需要用户对仪器进行操作时，仪器会提供操作指南。 | 否 |
|  |  | 排队叫号功能：支持数据接收、排队管理、语音叫号软件、通信接口软件、音频功率放大器、喇叭等功能设施。排队管理功能：实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及显示屏的同步控制和管理。支持定制多种叫号规则，如呼一等一或者呼一等二。 | 否 |
|  |  | 语音叫号功能：叫号信息内容能够灵活变更、设定；具有触发叫号，重复呼叫，转发呼叫，自动叫号等功能。 | 否 |

### 7.消毒供应管理系统及配套产品技术要求（包含消毒供应管理系统、智能配包台、智能回收台）

| 系统要求 |  | 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统建设基本要求 |  |  | 基本要求 | 满足中华人民共和国卫生行业标准WS 310.1-2016医院消毒供应中心(CSSD)信息系统基本要求； | 否 |
| 系统基本功能要求 |  |  | 管理功能 | 消毒供应中心人员管理功能，至少包括人员权限设置，人员培训等。 | 否 |
|  |  |  |  | 消毒供应中心物资管理功能，至少包括无菌物品预订、储存、发放管理、设备管理、手术器械管理、外来医疗器械与植入物管理等。 | 否 |
|  |  |  |  | 消毒供应中心分析统计功能，至少包括成本核算、人员绩效统计等。 | 否 |
|  |  |  | 质量追溯功能 | 记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，包括回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、储存发放、使用等信息，实现可追溯； | 否 |
|  |  |  |  | 追溯功能通过记录监测过程和结果（监测内容参照WS310.3），对结果进行判断，提示预警或干预后续相关处理流程。 | 否 |
| 功能模块 |  |  | 基础数据 | 基础数据管理：对供应室基础数据进行管理，包括系统菜单、角色、角色权限、人员、科室、设备、操作台、器械、包装材料、器械包、器械包分组等。 | 否 |
|  |  |  |  | 多院区管理：支持多院区供应室组织结构，支持多院区、多供应室独立运营。 | 否 |
|  |  |  | 回收 | 回收：具备回收管理功能，支持按条码回收、批量回收等方式，支持按科室申请单回收，支持器械包内物品总数、丢失、破损显示并标注功能，支持回收时还包。 | 否 |
|  |  |  |  | 视频记录：配合智能回收台对实际回收操作进行视频记录，并支持在对应回收单内查看相关视频，支持至少180天的历史视频存储。 | 否 |
|  |  |  |  | 预警提示：支持对有感染性、需紧急处理的器械包，增加标注，并在回收、配包等操作界面以不同颜色提示。 | 否 |
|  |  |  | 清洗消毒 | 清洗记录：支持清洗消毒记录，支持器械包与清洗设备编号、清洗锅次的关联。 | 否 |
|  |  |  |  | 清洗返洗：支持清洗返洗登记和返洗记录查阅、支持记录返洗设备编号和锅次。 | 否 |
|  |  |  |  | 设备对接：可对接全自动清洗消毒器、清洗机、大型清洗机获取设备清洗数据。 | 否 |
|  |  |  | 配包 | 器械包分组：支持对器械包信息进行分组设置，器械包信息自动传输至所属区域进行配包、打包。 | 否 |
|  |  |  |  | 检查包装：支持显示器械包内容物明细及相关图片，支持批量配包打印总条码。 | 否 |
|  |  |  |  | 视频记录：可安装到智能配包台，具备在实际配包打包操作中进行自动视频记录的功能，并支持在该器械包追溯中查看相关配包打包视频，支持180天历史视频存储。 | 否 |
|  |  |  |  | 智能识别：可安装到智能配包台，支持智能判断器械包内器械是否缺失，并支持通过AI视觉判别器械包内关键指示物是否存在； | 否 |
|  |  |  | 灭菌 | 灭菌进锅：支持灭菌方式的自动检查判断，自动判定器械包是否需要生物监测，自动判定灭菌锅是否需要BD测试，支持打印灭菌锅次条码。 | 否 |
|  |  |  |  | 整锅转移：对因设备故障等原因造成的灭菌失败，支持整体转移到其他灭菌设备，整体修改灭菌锅号、锅次。 | 否 |
|  |  |  |  | 设备监控：可对灭菌设备在整个灭菌过程中的监测数据进行监控并记录（需要灭菌器设备方配合支持数据对接）。 | 否 |
|  |  |  | 发放 | 申领发放：支持根据手术室及各临床科室的申领信息，进行器械包的发放。 | 否 |
|  |  |  |  | 预警提示：对于需要及时下发的器械包，以颜色背景标识提示。 | 否 |
|  |  |  | 库存管理 | 物资管理：具备消毒供应中心一次性耗材物资的库存管理功能，库存信息包含批次、名称、数量、失效期，包括物资入库、领用操作，库存物资的报废核销、库存调整、耗材等。 | 否 |
|  |  |  |  | 库存预警：支持一次性物品的有效日期进行管理，对临近失效日期无菌包集中显示以进行预警。 | 否 |
|  |  |  | 外来器械管理 | 登记管理：支持外来器械厂家人员登记外来器械信息，支持通过提前登记的二维码信息，扫码自动输入外来器械包信息。 | 否 |
|  |  |  |  | 闭环管理：支持通过与HIS系统或SPD系统的集成对接，实现外来器械预定、审核、消毒供应的完整闭环。 | 否 |
|  |  |  | 科室端应用 | 器械包关联：支持输入病人编码、器械包条码信息进行器械包与病人编码的绑定关联，支持对同一病人信息连续扫码进行批量器械包绑定关联。 | 否 |
|  |  |  |  | 申领：使用科室可通过科室端系统填写所需申领的器械包、一次性耗材物品。 | 否 |
|  |  |  |  | 器械包接收：支持对器械包进行接收，并保存到对应库位。 | 否 |
|  |  |  | 追溯管理 | 绩效查询：各个岗位工作量统计，可设定系数。 | 否 |
|  |  |  |  | 费用查询：可以查询每月科室使用器械包数量详情，可以导出excel表，金额自动统计，方便核算科室费用。 | 否 |
|  |  |  |  | 召回处理：对同批次的器械包进行查看，可按实际情况进行召回和处理。 | 否 |
|  |  |  | 知识库 | 知识库：支持上传学习资料、视频，供员工进行学习，具备题库管理、人员考试等功能。 | 否 |
|  |  |  | 质控管理 | 质控管理：支持质控指标中，所需要的追溯系统工作数据的自动获取和自动统计，支持其他数据的手工填报，支持质控指标的查询、图形化展示、对接医院或上级系统并实现自动上报。 | 否 |
|  |  |  | 可视化展示 | 可视化展示：可通过图形可视化的方式对人员、器械包、设备的运行统计数据进行统计分析、交互式展示。 | 否 |
| 系统集成要求 |  |  | 系统集成要求 | 支持与医院HIS系统、护理系统、手麻系统、集成平台、数据平台等信息系统对接，实现使用病人的信息与器械包的绑定，支持与手术麻醉系统对接获取手术排程等信息。 | 否 |
| 其他要求 |  |  | 其他要求 | 1、对追溯的复用无菌用品设置唯一性编码。 2、支持与医院闭环系统做对接，在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据采集点，进行数据采集形成闭环记录。 3、追溯记录应客观，真实，及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。 4、记录关键信息内容包括：操作人、操作流程、操作时间、操作内容等。 5、手术器械包的标识随可追溯物品回到消毒供应中心。 6、追朔信息至少能保留3年。 7、系统具有和医院相关信息系统对接的功能。 8、系统记录清洗、消毒、灭菌关键设备运行参数。 | 否 |
| 硬件名称 | 序号 |  | 硬件参数 |  | 是否需要证明材料 |
| 智能配包台 |  |  | 台面尺寸≥2000mm*1400mm，台面高≥850mm，可两侧同时操作，具有横梁架，横梁架两侧均具有LED光源照明； |  | 否 |
|  |  |  | 双侧均具有翻斗储物格，每侧2组，每组5格，双侧均具有静音抽屉，每侧4个，双侧均具有储物柜，每侧2个，每个柜内有一个可调层板； |  | 否 |
|  |  |  | 两侧均具有触摸式显示屏，屏幕尺寸≥21英寸，电容式触摸屏；具有触摸式电脑支架，可用于安装触摸式电脑显示屏，可升降、悬停、左右摇摆、上下俯仰、旋转，最大承重不低于10kg，伸展距离≥600mm； |  | 否 |
|  |  |  | 支持人员工号登录、工卡扫描、人脸识别登录； |  | 否 |
|  |  |  | 具备嵌入台面称重模块，称重盘面可整体升起、降下，降下后与台面平齐，具备对手术器械包的重量信息记录功能，具备通过重量信息自动计算手术器械包当前缺失器械的功能； |  | 否 |
|  |  |  | 具备横梁架内置高清摄像头，横梁架内置高清摄像头像素≥800万，具备通过摄像头自动识别是否放入灭菌指示卡的功能，具备配包操作自动录制独立视频文件的功能，视频文件自动关联到器械包外唯一标签，扫描标签可自动查询到配包视频； |  | 否 |
|  |  |  | 具备内置AI识别模块，算力不低于40TOPS； |  | 否 |
|  |  |  | 具备嵌入台面RFID超高频阅读器模块； |  | 否 |
|  |  |  | 称重精度≤1g误差；人脸识别响应时间≤1s，准确率>99.5%； |  | 否 |
| 智能回收台 |  |  | 台面尺寸≥2000mm*700mm，台面高≥850mm，单侧操作，具有横梁架，横梁架带LED光源照明； |  | 否 |
|  |  |  | 具有静音抽屉4个，具有储物柜2个，每个柜内有一个可调层板； |  | 否 |
|  |  |  | 具有触摸式显示屏，屏幕尺寸≥21英寸，电容式触摸屏；具有触摸式电脑支架，可用于安装触摸式电脑显示屏，可升降、悬停、左右摇摆、上下俯仰、旋转，最大承重不低于10kg，伸展距离≥600mm； |  | 否 |
|  |  |  | 支持人员工号登录、工卡扫描、人脸识别登录； |  | 否 |
|  |  |  | 具备嵌入台面称重模块，称重盘面可整体升起、降下，降下后与台面平齐； |  | 否 |
|  |  |  | 具备对手术器械包的重量信息记录功能；具备通过重量信息自动计算手术器械包当前缺失器械的功能； |  | 否 |
|  |  |  | 具备嵌入横梁架的内置高清摄像头，像素≥800万，应具备回收操作自动录制独立视频文件的功能，视频文件自动关联到器械包或回收单，扫描器械包编码或输入回收单号可自动查询到回收视频； |  | 否 |
|  |  |  | 具备嵌入台面RFD超高频阅读器模块；提供满足业务及管理需要的电子身份卡、手持读取电子身份证设备、标签读取设备、台面放大镜等相关设备及配件； |  | 否 |
|  |  |  | 称重精度≤1g误差；人脸识别响应时间≤1s，准确率>99.5%；一般操作响应时间≤1s。 |  | 否 |

## 二、技术和服务要求

1、软硬件维护要求

投标人提供软硬件的安装、配置、调试、培训、卸载、更新、故障排除、漏洞修复、巡检及技术咨询等服务。

2、人员要求

在本项目执行过程中，投标人需为本项目选派1名项目经理，要求具有3个以上同类相关项目实际管理实施经验，且同时取得高级软件工程师；提供相应的驻场人员及驻场人员方案，包括但不限于项目经理及团队其他人员。

在本项目执行过程中，投标人可以根据具体情况重新指定本方项目机构人员，投标人人员调整前须以书面方式征得采购人同意。

在本项目执行期间，投标人如有项目组人员调整，投标人应在人员调整前向采购人提交更新的项目组人员名单。

投标人自合同签订后5个工作日内安排技术人员入场，按合同约定提供包括需求调研、产品部署、开发、调试、测试、上线、用户培训等相关工作。同时，采购人应积极配合投标人工作，向投标人提供必要的合同产品部署环境、工作条件和设备条件。

3、其他要求

3.1、应急故障排除服务

提供应急故障排除服务方案，当采购人遭受大规模病毒侵害、软硬件升级等突发故障或采购人认为工作需要时，投标人应能提供2小时内抵达现场人员的服务保障，并根据采购人需求及时增加相应人员，配合采购人工作，在采购人规定的期限内完成工作，保障采购人业务正常运行。

3.2、设备定期保养及巡检服务

投标人应在系统运行后提供每月至少一次的现场巡检服务，具体时间由双方协商确定，巡检服务应在规定的时间内完成。对系统基础设施资源以及后台数据安全进行巡查工作，解决系统使用中提出的改进需求，以保证系统正常运行。每次巡查结束，投标人应制作《巡查服务报告》，并由采购人签字确认。

3.3、政策性任务保障服务

采购人执行上级政策性任务等特殊时期，投标人应服从采购人统一作息时间安排，必要时投标人应增派人员协助完成任务。

## 三、项目总体建设要求

1、建设标准

1.1.投标人提供完整的软件产品和相关技术文档，确保产品可操作、易维护。

1.2.系统运行稳定，确保在高峰时段和高并发情况下仍能正常使用。

1.3.投标人提供每周7*24小时实时在线技术支持，确保问题得到及时解决。

1.4投标人需定期对系统进行巡检和优化，提高系统稳定性和性能。

1.5软件产品购置的成品软件供应商应承诺永久授权，提供授权证明并加盖原厂投标人公章（需提供承诺书）

2、服务质量保障

2.1投标人需提供软硬件的安装、配置、调试、培训、卸载、更新、故障排除、漏洞修复、巡检及技术咨询等服务。

2.2投标人提供的软/硬件产品质量及服务符合国家、北京市、行业的强制性标准和非强制性标准，产品为原厂原包装全新正品，安装后能够正常安全稳定高效运行和使用，能够保证采购人数据信息安全，不会导致采购人信息的泄露、丢失或混乱，且能够与采购人现有的网络、系统等相适配。

3、其他要求

3.1 提供专业的培训和指导，确保医院工作人员能够熟练操作和使用软件系统。

3.2 建立健全的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

四、项目信息安全要求

要求投标人参考国家相关法律法规、政策标准、行业规范，制定完整的安全方案，安全方案应包含且不限于安全管理方案、安全技术方案、数据安全方案等内容，以保障本项目系统安全、数据安全和运行安全。

投标人须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人需遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目相关信息和所有数据。

五、项目知识产权要求

投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

投标人保证对提供的全部服务及其所涉及的软件（含第三方软件）均享有合法的知识产权或者永久使用权并得到软件所有人授权能够合法再次授权和销售给采购人用，并保证授予和使采购人和最终用户合法拥有上述全部软件非独占的永久许可使用权。

六、项目实施管理要求

1、供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

2、项目实施组织架构：投标人有义务保证在合同履行期间派遣胜任本项目执行、数量充足的人员进行本项目软件开发工作。建立实施组织架构，对项目的人力资源进行合理的配置和分工，使参与项目人员能有效的协同工作，发挥最高效率。

3、项目进度保障措施：投标人应制定详细计划，通过系统化的管理方法确保项目按时按质完成。

4、用户反馈：投标人应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

5、项目文档：投标人应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

七、项目人员培训要求

培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。

1、投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训教材、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材应为中文。

2、技术培训的内容需涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由中标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。

八、项目售后服务要求

针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。

1、售后服务质保年限

自最终验收合格之日起，提供3年软件免费质保服务和5年硬件免费质保服务。

2、售后服务团队

投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。

3、售后服务方式

提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。

4、售后服务时间

售后服务时间不低于如下要求：

提供每周7*24小时多样化的售后服务渠道，包括但不限于邮件、微信、电话、远程技术支持；若远程服务无法解决故障，需派遣技术人员2小时内抵达现场，不额外收取费用。

现场支持服务：项目售后期间需安排不少于每月一次的系统巡检，对系统运行状态进行监测、管理和维护。质保期间内接到保修后。投标人需提供应急故障排除服务，当采购人遭受大规模病毒侵害、软硬件升级等突发故障或采购人认为工作需要时，投标人需在2小时内抵达现场，并根据采购人需求及时增加相应人员，配合采购人工作，在采购人规定的期限内完成工作，保障系统正常运行。

5、服务内容包括但不限于故障分析报告、系统备份与还原服务、系统bug修复服务、软件升级服务、定期跟踪巡检服务等。

6、投标人负责软件版本三年免费升级；负责协助采购人对系统网络安全及软件漏洞扫描修补和安全防护。（提供投标人出具的承诺书并加盖公章，格式自拟）

★7、驻场人员要求：自最终验收合格之日起，提供1名驻场工程师进行12个月的现场技术支持保障，承担系统巡检、运维保障等技术支持工作，不再额外收取费用。（提供投标人出具的承诺书并加盖公章，格式自拟）

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.2、对于技术规格中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

1、满足国家相关法规和标准：采购标的应符合国家相关行业法规和标准，包括信息安全、数据保护等方面的要求。

2、满足医院业务需求：采购标的应能全面支撑医院的业务流程和管理需求，提高医院的工作效率和服务质量。

3、系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求及货物交付。

4、系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

5、系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

6、需求说明书、设计方案、实施方案、操作说明、维护手册等技术文档齐全。

（四）其他要求

无。