首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）-13包项目采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 数字化手术室系统等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 产品名称（采购标的） | 计量单位 | 数量 | 单价限价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术室一体化终端 | 套 | 4 | 200000 |
|  | 手术室一体化集成交互终端 | 套 | 4 | 50000 |
|  | 超高清多媒体控制器 | 套 | 4 | 25000 |
|  | 手术室高清全景摄像机 | 套 | 4 | 4200 |
|  | 一体化医用手术协同终端 | 套 | 4 | 60000 |
|  | 全功能护理操作终端 | 套 | 4 | 25000 |
|  | 手术室无线耳麦 | 套 | 4 | 1000 |
|  | 超高清传输组件 | 套 | 40 | 9000 |
|  | 环境通讯控制模块 | 套 | 4 | 5000 |
|  | 显示器吊臂 | 套 | 8 | 40000 |
|  | 高清术野相机 | 套 | 4 | 25000 |
|  | 术野相机吊臂 | 套 | 4 | 40000 |
|  | 学术交流终端 | 套 | 1 | 180000 |
|  | 手术室手持麦克风 | 套 | 1 | 2000 |
|  | 手术室调音台 | 套 | 1 | 4800 |
|  | 手术室功放 | 套 | 1 | 3000 |
|  | 手术室音箱 | 套 | 1 | 1500 |
|  | 手术室电源时序器 | 套 | 1 | 1500 |
|  | 示教室机柜 | 套 | 1 | 2000 |
|  | 术间门口管理终端 | 套 | 17 | 10000 |
|  | 家属等候区大屏 | 套 | 2 | 3600 |
|  | 谈话间双屏交互展示终端 | 套 | 1 | 20000 |
|  | 数字化手术室系统（新建） | 套 | 1 | 800000 |
|  | 全景摄录系统 | 套 | 85 | 1200 |
|  | 拾音器 | 套 | 85 | 350 |
|  | 吸顶音响 | 套 | 34 | 250 |
|  | 专业功放 | 套 | 4 | 2850 |
|  | 音频处理器 | 套 | 4 | 3940 |
|  | 无线手持话筒 | 套 | 4 | 1000 |
|  | 中央控制系统 | 套 | 4 | 19000 |
|  | 时序电源 | 套 | 4 | 1500 |
|  | 控制面板 | 套 | 4 | 1100 |
|  | 站外信息显示终端 | 套 | 27 | 4500 |
|  | 中央广播对讲终端 | 套 | 6 | 1920 |
|  | 广播呼叫主机 | 套 | 1 | 5500 |
|  | 广播呼叫系统 | 套 | 1 | 3500 |
|  | 手持评分终端 | 套 | 12 | 1200 |
|  | 硬盘录像机 | 套 | 2 | 20400 |
|  | 设备机柜 | 套 | 4 | 2000 |
|  | 服务器设备机柜 | 套 | 1 | 2500 |
|  | 技能培训中心中控管理系统（新建） | 套 | 1 | 600000 |
|  | 日间手术管理系统（新建） | 套 | 1 | 300000 |
|  | 手术安全三级核查系统（新建） | 套 | 1 | 550000 |
|  | 电子注药泵（驱动装置） | 个 | 100 | 1000 |
|  | 无线发射器 | 个 | 100 | 800 |
|  | 疼痛管理（新建） | 套 | 1 | 90000 |
|  | 影像类设备数据采集装置 | 套 | 47 | 28000 |
|  | 生命支持类设备数据采集装置 | 套 | 10 | 5000 |
|  | 医疗设备精细化管理系统（新建） | 套 | 1 | 240000 |

注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。

2）投标人所报数量不能低于上述具体明细中列明的数量，否则按废标处理。

3）投标人需承诺所投产品软件支持国产化适配，并提供原厂永久授权（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章），否则按废标处理。

4）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。

通州院区信息化配套建设项目是医院高质量发展的重要支撑，本项目需按照《智慧医疗分级评价》六级、《医院信息互联互通标准化成熟度测评》五级乙等、《医疗机构智慧服务分级评估》三级要求、《医疗机构智慧管理分级评估》三级要求建设，满足临床、患者、管理信息化使用需求。

通过本项目建设的软件及硬件产品需符合产品质量标准，并满足招标人使用需要，完成数字化手术室、技能培训中心中控管理、日间手术管理、手术安全三级核查、疼痛管理、医疗设备精细化管理等系统建设，实现多院区业务融合和一体化管理，保障患者安全，提升医护效率，优化就医体验，提高科室精细化管理水平。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起，本项目建设周期为18个月。

2、采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。

（四）售后服务（质保期）

自最终验收合格之日起，提供产品质保期要求如下：

提供3年软件免费质保服务的产品如下：数字化手术室系统（新建）、技能培训中心中控管理系统（新建）、日间手术管理系统（新建）、手术安全三级核查系统（新建）、疼痛管理（新建）、医疗设备精细化管理系统（新建）。

提供3年硬件免费质保服务的产品如下：全景摄录系统、拾音器、吸顶音响、专业功放、音频处理器、无线手持话筒、控制面板、中央广播对讲终端、广播呼叫主机、广播呼叫系统、手持评分终端、影像类设备数据采集装置、生命支持类设备数据采集装置。

提供5年硬件免费质保服务的产品如下：手术室一体化终端、手术室一体化集成交互终端、超高清多媒体控制器、手术室高清全景摄像机、一体化医用手术协同终端、全功能护理操作终端、手术室无线耳麦、超高清传输组件、环境通讯控制模块、显示器吊臂、高清术野相机、术野相机吊臂、学术交流终端、手术室手持麦克风、手术室调音台、手术室功放、手术室音箱、手术室电源时序器、示教室机柜、术间门口管理终端、家属等候区大屏、谈话间双屏交互展示终端、中央控制系统、时序电源、站外信息显示终端、硬盘录像机、设备机柜、服务器设备机柜、电子注药泵（驱动装置）、无线发射器。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区是落实北京市总体规划发展战略、优化北京城市副中心及周边区域儿科医疗资源布局、解决患儿“看病难”问题的重要民生工程之一，也是北京市重点配套工程、全市“3个100”重点项目。项目建成后，通州新院区将定位为人性化、智慧化、现代化和数字化的三级甲等儿科专科医院，实现科研与临床紧密结合，集医疗、教学、科研、预防、儿童康复、儿童健康管理于一体，成为北京城市副中心及周边地区以儿童疑难危重症诊治、急危重症救治为核心，辐射京津冀的儿科综合诊疗高地，主要承担通州区域、北京城市副中心及周边居民儿童医疗健康服务保障功能，守护儿童全生命周期健康。

通州院区信息化配套建设项目是医院高质量发展的重要支撑，本项目需按照《智慧医疗分级评价》六级、《医院信息互联互通标准化成熟度测评》五级乙等、《医疗机构智慧服务分级评估》三级要求、《医疗机构智慧管理分级评估》三级要求建设，满足临床、患者、管理信息化使用需求。

通过本项目建设的软件及硬件产品需符合产品质量标准，并满足招标人使用需要，完成数字化手术室、技能培训中心中控管理、日间手术管理、手术安全三级核查、疼痛管理、医疗设备精细化管理等系统建设，实现多院区业务融合和一体化管理，保障患者安全，提升医护效率，优化就医体验，提高科室精细化管理水平。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

国务院《“健康中国2030”规划纲要》2016年

国务院办公厅发布《关于积极推进互联网+行动的指导意见》2015年

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27号）

《遵循HL7医院电子信息交换标准》

《国家医疗健康信息区域全民健康信息互联互通标准化成熟度》测评方案（2020年版）

《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》(国卫办医函〔2018〕1079号)

《国卫办医函〔2019〕236号-医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》

《国卫办医函〔2021〕86号-国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其他相关国家、地方、行业标准及规范。标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第13包 数字化手术室系统等

一、技术参数

### 1．数字化手术室系统及配套产品技术要求（包含手术室一体化终端、手术室一体化集成交互终端、超高清多媒体控制器、手术室高清全景摄像机、一体化医用手术协同终端、全功能护理操作终端、手术室无线耳麦、超高清传输组件、环境通讯控制模块、显示器吊臂、高清术野相机、术野相机吊臂、学术交流终端、手术室手持麦克风、手术室调音台、手术室功放、手术室电源时序器、示教室机柜、术间门口管理终端、家属等候区大屏、谈话间双屏交互展示终端、数字化手术室系统软件）

| 产品名称 | 模块 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室一体化终端 | 硬件设备 |  | 具备≥12路医疗设备采集处理能力，≥12核处理能力，≥2.0GHz主频，≥8.0TOPS算力，满足智慧场景应用。 | 否 |
|  |  |  | 兼容手术室腔镜、显微镜、DSA、机器人等不同类别医疗设备，采集医疗设备影像，支持4K超高清、高清并向下兼容各类分辨率影像。 | 否 |
|  |  |  | 设备支持各类医疗设备的影像数据处理，并支持自动降噪及影像增强。 | 否 |
|  |  |  | 设备支持十点触控操作，支持将采集到的手术室腔镜、显微镜等影像设备信号，路由至手术间扩展屏幕显示。 | 否 |
|  |  |  | 设备支持双声道扩音，单个支持≥15W功率，配置100Hz-10KHz频率无线音频采集，传输距离≥80米，支持内外置音频系统一键切换。 | 否 |
|  |  |  | 设备支持双向透传/Modbus协议通信模块，支持与手术室环境系统对接，实现手术室灯光、空调温湿度控制。 | 否 |
|  |  |  | 设备支持≥十点触控操作，支持将采集到的手术室腔镜、显微镜等影像设备信号，路由至手术间扩展屏幕显示。 | 否 |
|  |  |  | ▲支持自动监测识别至少1路腔镜画面并自动开始病历记录，设备影像中断后自动识别并停止记录，提供由第三方检验检测机构出具并带有CMA标志的检验检测报告扫描件。 | 是 |
|  |  |  | 支持通过设备自带全高清双通道全景采集进行医护人员识别，对未正确佩戴口罩、帽子等行为监测。 | 否 |
|  |  |  | 支持显示术间医用气体压力。 | 否 |
|  |  |  | 提供软件系统，支持被手术间进行紧急呼叫或抢救模式呼叫。 | 否 |
|  |  |  | 支持医疗设备实时画面、术前病历报告、远端场景同屏多模态融合显示，多路显示时可据画面数自动计算分屏显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持记录手术信息、手术动态影像画面、术中照片等多路信息形成手术病历文件，自动上传至数据中心。 | 否 |
|  |  |  | 支持查看患者既往手术病历，术中可基于同一时间轴模式进行回顾查看。 | 否 |
|  |  |  | ▲支持通过语音完成手术病历记录、手术直播与转播控制、手术影像及病历的智能路由显示控制、灯光、空调、背景音乐等环境资源控制，提供由第三方检验检测机构出具并带有CMA标志的检验检测报告扫描件。 | 是 |
|  |  |  | 支持连通办公室、会议室，实现专家远程手术指导、笔迹共享。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术直播模式，接收会议室、办公室请求，自动打开会议室、办公室等远端画面，满足手术示教、远程手术、学术会议需求。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术室各类医疗设备协议、接口，实现与腔镜、显微镜、DSA、达芬奇、CT/MR高端医疗设备高度集成与共享。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术室墙壁嵌入式安装，满足手术室洁净度要求。 | 否 |
|  |  |  | 支持前面板开启柜式箱体设计，便于设备配件更换、定期检修维护。 | 否 |
|  |  |  | 自带全高清双通道全景采集。 | 否 |
|  |  |  | 支持双码流模式影像病历记录与直播、转播，支持H.265、H.264编码协议。 | 否 |
|  |  |  | 支持开启抢救模式后，自动接通专家办公室端。 | 否 |
|  |  |  | 配置≥3路输出，支持连接大屏扩展显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持路由功能，可将接入的视频信号或病历报告路由至大屏显示。 | 否 |
| 手术室一体化集成交互终端 | 硬件设备 |  | 与手术一体化终端整体设计，墙面嵌入式安装。 | 否 |
|  |  |  | 配置≥55寸区域交互显示，≥4K（3480*2160）分辨率，≥10.7亿色，≥700 cd/m2亮度，接口支持DP及HDMI，版本≥DP1.2及≥HDMI2.0。 | 否 |
|  |  |  | 医用GAMMA位数≥14bit LUT，符合DICOM标准GSDF，支持DICOMM Clear、蓝色模式，可变GAMMA和DICOM（色温）模式。 | 否 |
|  |  |  | 支持依据显示内容自动识别并加载最佳显示效果，如根据PACS影像自动适配DICOM显示模式。 | 否 |
|  |  |  | 支持集成手术排班，自动获取每日手术安排。 | 否 |
|  |  |  | 集成LIS检验系统自动获取检验数据，对检验报告异常值醒目提醒。 | 否 |
|  |  |  | 支持依据内容智能显示，对接入信号类型自动识别并加载DICOM、GAMMA显示模式。 | 否 |
|  |  |  | ▲支持远程手术双向笔迹互动与指导，确保专家在办公室与手术室之间画面、标注笔迹实时共享，实现精准手术指导，提供由第三方检验检测机构出具并带有CMA标志的检验检测报告扫描件。 | 是 |
|  |  |  | 支持手术时钟功能，满足手术过程时间管理需求。 | 否 |
| 超高清多媒体控制器 | 硬件设备 |  | 全模块化设计，控制信号，电源和风扇全都采用模块化设计，均支持插拔，采用专业电源控制系统。 | 否 |
|  |  |  | 板卡支持DVI/HDMI/SDI信号的混合输入和混合输出。 | 否 |
|  |  |  | 支持串口协议控制，可对混合板块矩阵进行切换、设置等功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持各种视频信号的解析，分配，切换。 | 否 |
|  |  |  | 支持视频信号接口卡即插即用功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持断电场景自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持服务器模式，可实现自动监测服务器连接，状态实时显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持服务器集中管理功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持分屏功能，依据画面路数自动计算画面窗口数。 | 否 |
|  |  |  | 支持环境控制功能，可以对灯光/空调等进行控制，控制界面可以集中管理。 | 否 |
| 手术室高清全景摄像机 | 硬件设备 |  | 支持≥1080p@60fps高帧率输出。 | 否 |
|  |  |  | 预设：122 /视场角 (水平): 16°- 70° | 否 |
|  |  |  | 云台:支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90° | 否 |
|  |  |  | 变焦：支持≥20倍光学变倍 | 否 |
|  |  |  | 支持HDMI和3G-SDI视频输出接口。 | 否 |
|  |  |  | 支持宽动态范围≥120dB。 | 否 |
|  |  |  | 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖 | 否 |
| 一体化医用手术协同终端 | 硬件设备 |  | ≥65寸显示。 | 否 |
|  |  |  | 分辨率：≥3480*2160。 | 否 |
|  |  |  | 对比度：≥1000:1。 | 否 |
|  |  |  | 亮度：≥700 cd/m2。 | 否 |
|  |  |  | ≥14位LUT处理灰阶。 | 否 |
|  |  |  | 支持≥十点触控操作控制。 | 否 |
|  |  |  | GAMMA与DICOM混合融合矫正同步显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持前面板开启柜式箱体设计，手术室专用，嵌入式安装。 | 否 |
| 全功能护理操作终端 | 硬件设备 |  | 工作台嵌墙安装，安装后与墙面齐平，满足洁净度要求。 | 否 |
|  |  |  | 工作台采用一体化设计，支持术中护理工作站、键鼠安装。 | 否 |
|  |  |  | 提供额外储物空间，可安装无线扫描枪，用于扫描患者腕带、器械包。 | 否 |
|  |  |  | 配置翻转平台，一体化集成键鼠。 | 否 |
|  |  |  | 提供额外储物空间，可安装条码打印机。 | 否 |
|  |  |  | 工作站配置≥27英寸一体机，≥10核12线程，主频≥2.4GHz，≥16G内存，≥256G SSD。 | 否 |
| 手术室无线耳麦 | 硬件设备 |  | 头戴式无线耳麦。 | 否 |
|  |  |  | 电池使用时间长≥12H。 | 否 |
|  |  |  | 无线通话距离≥100M。 | 否 |
|  |  |  | 高保真麦克风,带一键静音功能；随时关闭音频采集。 | 否 |
|  |  |  | 医生可佩戴耳机听会场返回的音频。 | 否 |
| 超高清传输组件 | 硬件设备 |  | 支持分辨率≥3840x2160，刷新率≥60HZ 。 | 否 |
|  |  |  | 支持六芯OM3光纤传输所有信号，传输距离≥500米，支持单模和多模。 | 否 |
|  |  |  | 无损无压缩传输视频，传输速率≥18.2Gbps。 | 否 |
|  |  |  | 支持MPO-HDMI可拆卸式设计，即插即用。 | 否 |
|  |  |  | 全金属外壳。 | 否 |
| 环境通讯控制模块 | 硬件设备 |  | 支持环境、设备、通讯控制，实现数据通讯。 | 否 |
|  |  |  | 支持干接点输入，采集频率≥1kHz。 | 否 |
|  |  |  | 采集范围0-20/4-20mA，≥12位/16位分辨率。 | 否 |
|  |  |  | 配置通讯端口，支持Modbus RTU协议。 | 否 |
| 显示器吊臂 | 硬件设备 |  | 吊臂承重支持9-15kg可调。 | 否 |
|  |  |  | 弹簧臂流线型设计，符合层流要求，弹簧臂旋转角度≥320°。 | 否 |
|  |  |  | 弹簧臂内部无锐角支撑结构，保障气管、电线在内部无任何硬性损伤。 | 否 |
|  |  |  | 显示器支架安装支持俯仰角度≥120°，边框式设计，可拆卸式消毒把手。 | 否 |
| 高清术野相机 | 硬件设备 |  | 图像传感器:≥1/2.8英寸CMOS。 | 否 |
|  |  |  | 分辨率:≥4K。 | 否 |
|  |  |  | 变焦:≥20倍光学。 | 否 |
|  |  |  | 支持自动对焦，在最小50cm处清晰快速对焦。 | 否 |
| 术野相机吊臂 | 硬件设备 |  | 吊臂承重支持9-15kg可调。 | 否 |
|  |  |  | 弹簧臂流线型设计，符合层流要求，弹簧臂旋转角度≥320°。 | 否 |
|  |  |  | 弹簧臂内部无锐角支撑结构，保障气管、电线在内部无任何硬性损伤。 | 否 |
|  |  |  | 摄像机支架安装支持俯仰角度≥120°。 | 否 |
| 学术交流终端 | 硬件设备 |  | 会议室专用终端，配置视频信号处理模块，支持≥4路HDMI输入，≥4路Mini DP输出显示；≥2路音频信号。 | 否 |
|  |  |  | 支持H.265、H.264协议，实现全高清影像显示、影像支持增强处理及医疗级色彩深度还原显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持AAC音视频处理协议；音频处理快速回声消除(AEC)、自动噪声抑制、自动增益控制。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术室可视化集中显示，一屏显示≥12 路在线手术间动态，实时显示手术间画面，标识术间状态、术间号、手术团队人员信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持≥4K影像处理能力，并向下兼容。 | 否 |
|  |  |  | 支持一屏多画面显示单手术间的各路信号，如腔镜、术野、全景、监护等多路画面。 | 否 |
|  |  |  | 支持对音频设备进行调节，调整音量大小、静音操作。 | 否 |
| 手术室手持麦克风 | 硬件设备 |  | 麦克类型：单向无线手持麦克风。 | 否 |
|  |  |  | 输出阻抗：XLR接口：支持200Ω，1/4英寸接口：支持50Ω。 | 否 |
|  |  |  | 每频段兼容通道≥12个，≥6个可选频率。 | 否 |
| 手术室调音台 | 硬件设备 |  | 频率响应：20Hz-48kHz。 | 否 |
|  |  |  | 总谐波失真：20 Hz-20kHz。 | 否 |
|  |  |  | 输入通道：≥12路单声道；≥4路立体声道。 | 否 |
|  |  |  | 输出通道：≥2路立体声。 | 否 |
| 手术室功放 | 硬件设备 |  | 功率支持：≥300Wx2（8Ω），≥500Wx2（4Ω），≥300Wx2（2Ω）。 | 否 |
|  |  |  | 信噪比支持：≥100dB。 | 否 |
| 手术室音箱 | 硬件设备 |  | 功率：15-100W。 | 否 |
|  |  |  | 频率响应：100Hz - 20kHz。 | 否 |
|  |  |  | 灵敏度支持：≥88dB。 | 否 |
|  |  |  | 阻抗：≥8Ω。 | 否 |
| 手术室电源时序器 | 硬件设备 |  | 输入输出控制方式支持：LAN、232、485。 | 否 |
|  |  |  | 单独控制数：≥8路。 | 否 |
| 示教室机柜 | 硬件设备 |  | 容量：≥18U | 否 |
| 术间门口管理终端 | 硬件设备 |  | ≥21.5寸触控显示终端，可半嵌墙式竖屏安装，一体化金属边框，四角弧形设计。 | 否 |
|  |  |  | ≥1920*1080分辨率显示。 | 否 |
|  |  |  | 内置≥800W像素摄像，支持人员身份识别。 | 否 |
|  |  |  | 十点电容触控，反应时间≤10ms。 | 否 |
|  |  |  | 内置环境控制单元，支持对接手术室情报面板，实现灯光及空调温湿度控制。 | 否 |
|  |  |  | 与手术一体化智能终端状态联动，实时同步更新手术室状态、手术状态等信息，支持远程监护模式。 | 否 |
| 家属等候区大屏 | 硬件设备 |  | 屏幕尺寸：≥65英寸。 | 否 |
|  |  |  | 分辨率：≥3840*2160。 | 否 |
|  |  |  | 核心配置：≥4G运行内存、≥64G存储。 | 否 |
| 谈话间双屏交互展示终端 | 硬件设备 |  | 配置≥27寸工作站。 | 否 |
|  |  |  | ≥4K分辨率显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持与影像系统等对接，调阅共享PACS影像资料。 | 否 |
|  |  |  | 配≥55寸扩展大屏，≥4K分辨率，由工作站控制显示内容。 | 否 |
|  |  |  | 配置音频系统，支持双向音频交流。 | 否 |
|  |  |  | 配置触摸功能，支持手写签字。 | 否 |
|  |  |  | 支持将谈话医师调取的微创手术画面、标本画面以及病历报告内容扩展给家属查看。 | 否 |
| 数字化手术室系统 | 智慧手术运营（驾驶舱） |  | 支持多手术区域整体监测管理，包括多楼层管理、多科室管理、多院区管理，结合手术区域场景直观展现环境、手术、人员、物资耗材、医疗设备多维度信息，实现统一化管理。 | 否 |
|  |  |  | 支持与净化单位进行对接，实时查看各个手术室基础环境运行情况，如照明、空调温湿度、医用气体、压差等数据，实现集中远程环境整体监控和预警管理。 | 否 |
|  |  |  | 支持实时显示今日手术开展情况，重要手术分布位置，管理者可根据需要随时查看重要手术开展情况，患者情况，如三级手术、四级手术、3岁以下人员手术情况，可详细查看每台重点手术明细信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持查看今日手术影像及病历完成情况，包括总手术量，已完成手术病历量。 | 否 |
|  |  |  | 支持实时监测人员行为，手术衣鞋及洗手行为未按要求执行的，将自动监测记录。 | 否 |
|  |  |  | 支持实时显示各类物资、耗材数据库存情况、使用情况，如耗材管理、毒麻药品，使用消毒器械的追溯。 | 否 |
|  |  |  | 支持显示医疗设备位置及设备运行时长、能耗分析数据。 | 否 |
|  | 可视化运营监测 |  | 采用数字孪生技术，构造手术室布局模型，实现手术室布局三维可视化，精准体现手术室空间和布局，实时显示手术室、手术设备、器械、人员等的位置和状态，辅助优化资源调度。 | 否 |
|  |  |  | 支持建立医院手术室环境运营与监测平台，通过物联网与每个手术间和重点区域的温湿度传感器互联，可实现24小时动态可视化监测。 | 否 |
|  |  |  | 支持当监测值超出预设范围时，平台可实现远程调经和预警，结合空间展示，直观展现预警位置和预警值，辅助迅速定位异常发生点，保障手术环境稳定。 | 否 |
|  |  |  | 支持环境温湿度数据整体管理和追溯，支持结合手术排班和手术室日常安排，对环境温湿度能耗进行管理，可辅助生成能耗情况月度趋势分析报告。 | 否 |
|  |  |  | 辅助医院监测重点考核指标，如首台准点开台率、患者准点达到率、手卫生依从率、手术室利用率等指标，为管理和持续改进各项指标达成率提供辅助和依据，提升多院区协同效率。 | 否 |
|  | 手术效率指标分析 |  | 支持手术效率指标分析，包括患者准点到达、麻醉等待超时、医生准点到岗、首台择期手术准点开台、手术换台、手术室利用率六项指标分析。 | 否 |
|  |  |  | 支持与手术麻醉等系统对接，统计和监测每个手术间换台时长。 | 否 |
|  | 手术进程管理 |  | 支持围绕一台手术，多维度展示手术整体进程。 | 否 |
|  |  |  | 支持实时展示患者手术进程节点（入手术室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉介绍、出手术室、入复苏室、回病房等关键节点） | 否 |
|  |  |  | 支持展示患者相关详细手术信息，手术相关人员（如主刀医生、手术助手、麻醉医生、麻醉助手、洗手护士、巡回护士等）围绕手术流程的关键事件和时间节点（如口罩帽子、手术衣鞋、入手术间、出手术间）。 | 否 |
|  | 手术开展情况公示 |  | 支持汇总展示今日手术总量，手术等待、术中、术后数量和比例。 | 否 |
|  |  |  | 支持以图标形式集中展示个手术间今日手术量，实时更新展示每间手术室手术完成情况，便于管理者进行手术进行情况监测和手术调度。 | 否 |
|  |  |  | 支持按手术间展示手术室利用情况，滚动展示每间手术间空闲、术中及接台手术详细信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持对于延迟开台的手术进行公示，并且显示延迟时长和延迟原因。 | 否 |
|  | 手术影像及病历管理 |  | 支持手术病历查询功能，医生可在办公室查看当日自己参与的所有手术病历，以列表形式展现，选择当日相应病历后便可进行手术病历的在线回顾，支持下载。 | 否 |
|  |  |  | ▲支持查看当日参与完成得所有手术病历，通过时间段、手术间、患者姓名进行统计检索，对手术病历进行在线回顾、播放、快进、回退。提供由第三方检验检测机构出具并带有CMA标志的检验检测报告扫描件。 | 是 |
|  |  |  | 支持历史手术病历查询统计功能，可通过手术日期范围、手术间、患者姓名等检索条件进行历史手术病历筛选查询，并统计数量，依据权限的不同，查看当前登录用户所参与的手术病历或全部手术病历。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据手术时间段、患者信息、手术间、手术名称等多条件检索和统计指定范围内自己参与的所有手术总量。 | 否 |
|  |  |  | 支持账户安全管理模式，系统对接医院信息系统员工库，并采用员工工号+密码方式管理手术病历，免去二次维护，没有账户的人员将无法使用系统，在登录状态下30分钟没有检测到使用后，将自动注销账户登录，以保障账户和手术病历的安全。 | 否 |
|  |  |  | 支持明日手术安排查询，查询当前时间第二天的当前登录系统用户的手术安排，医护人员可以在回顾当日手术的同时了解自己明日手术的安排情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术病历在线回顾功能，可通过视频播放方式在线回顾指定手术病历，并支持播放模式配置，可提供全屏、快进、回退的播放形式，在播放的同时可补充手术名称，患者病史，手术过程，镜下所见和镜下诊断等信息。 | 否 |
|  |  |  | 提供病历在线回顾功能，可在在线回顾病历的同时，支持全屏显示、播放快进、回退等功能。 | 否 |
|  |  |  | 提供在线回顾手术病历的同时，一键抓取手术画面进行拍照保存，以便术后病历、课件制作使用。 | 否 |
|  |  |  | 提供离线病历导出功能，在权限允许的条件下可导出完整患者病历，无需依赖医院网络环境，可以网页形式回顾包含手术信息、手术影像、术中照片在内的完整手术病历。 | 否 |
|  |  |  | 提供手术视频影像导出功能，可根据需要仅导出指定手术的单个视频影像文件到本地，满足医生视频剪辑、课件制作的需求。 | 否 |
|  | 手术示教 |  | 提供全景手术模式，在主界面可以一屏多画面的方式显示手术室所有在线手术间情况，对于已开始手术的手术间，实时展现正在开展手术的手术间的术野画面，未开始手术的手术间，一个页面最多显示12间，其他手术间通过下一页操作显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持正在交互中返回全景模式，自动与正在交互中的手术间断开交互。 | 否 |
|  |  |  | 支持全息展现手术间各类信息，在动态显示各个手术间术野、全景画面的同时，标识其对应的手术间状态、手术间号、参与手术的术者及相关医护人员信息、是否开启直播状态、是否为感染类手术，实现手术间信息全息展现。 | 否 |
|  |  |  | 提供手术示教平台，实习、进修医生在进行手术观摩学习申请获批后，可通过手术示教平台远程观摩、学习手术。 | 否 |
|  |  |  | 支持高清手术画面显示，可设置手术画面高清直播模式，确保在手术示教过程中，手术画面传输高清、稳定、无卡顿，保证最佳的手术观摩效果。 | 否 |
|  |  |  | 提供手术信息同屏显示功能，在手术示教过程中，可全屏术野画面，并在显示手术视频画面的同时显示患者手术相关信息，手术信息可根据情况显示和隐藏。 | 否 |
|  |  |  | 提供高清影像传输平台，支持≥高清（1920*1080分辨率）影像视频传输显示，支持一屏多画面同时显示单个手术间的术野、全景、腔镜、监护仪、手术信息等多个画面。 | 否 |
|  | 学术交流 |  | 提供学术交流平台，可发送交互请求至需要进行手术演示的手术间，在手术间同意请求后即可开始学术交流，查看手术间术野、全景、腔镜、手术信息等数据，以一屏多画面进行显示，当手术间同意交互请求后，即可与手术间进行语音、画面的双向交流。 | 否 |
|  |  |  | 提供音频管理功能，当手术间同意交互请求后，可对本地音频进行调节，包括本地音量大小，麦克风音量大小，同时可根据需要能够进行静音操作。 | 否 |
|  |  |  | 提供音视频设置功能，对于手术画面、声音品质可根据网络状况进行自定义设置，在观看高清手术画面的同时，唇音同步。 | 否 |
|  |  |  | ▲在学术交流过程中自动以字幕叠加方式在手术画面上显示。提供由第三方检验检测机构出具并带有CMA标志的检验检测报告扫描件。 | 是 |
|  | 远程手术指导 |  | 提供远程交互请求功能，可指定所需远程指导的手术间，在术野画面全屏的情况下，点击交互按钮，即可发送交互请求给手术间，等待交互请求确认。 | 否 |
|  |  |  | 提供远程云台控制功能，支持专家远程调节摄像机角度、景深，可在办公室进行调节，满足专家需求。 | 否 |
|  |  |  | 提供远程手术指导功能，可查看手术间所有实时影像画面和手术信息，手术间有多路视频时，按多分屏形式同时显示，分屏数量自动按画面数分配模板，当手术间同意交互请求后，即可与手术间进行语音、画面的双向交流，并提供远程画面角度调节功能。 | 否 |
|  |  |  | 提供语音双向交流功能，可在远程手术过程中，满足专家通过语音与手术间进行实时双向语音交流。 | 否 |
|  |  |  | 支持多种接入方式，专家可在院内、院外通过PC端或手机端进行远程手术指导，实现远程手术管理、手术指导、双向交流功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持远程手术双向笔迹互动与指导，确保专家在办公室与手术室之间画面、标注笔迹实时共享 | 否 |
|  | 联动手术室一体化终端 |  | 支持每日自动显示手术排班。 | 否 |
|  |  |  | 支持术中自主调阅显示术前检验、检查、影像各类病历报告，共享报告至手术间扩展屏幕显示。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术安全核查、患者身份查对模式，满足三个阶段手术安全核查。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者快速病理报告实时监测，报告展示。 | 否 |
|  |  |  | 支持检验报告异常值提醒，单项检验结果周曲线分析。 | 否 |
|  | 系统集成 |  | 支持与手术麻醉系统、LIS系统、PACS系统、EMR系统、病理系统、医疗设备精细化管理系统、行为管理系统、SPD系统、消毒供应系统、手术安全三级核查系统、数据平台、360视图等对接。 | 否 |

### 2．技能培训中心中控管理系统及配套产品技术要求（包含全景摄录系统、拾音器、吸顶音响、专业功放、音频处理器、无线手持话筒、中央控制系统、时序电源、控制面板、站外信息显示终端、中央广播对讲终端、广播呼叫主机、广播呼叫系统、手持评分终端、硬盘录像机、设备机柜、服务器设备机柜、技能培训中心中控管理系统软件）

| 产品名称 | 模块 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全景摄录系统 | 硬件设备 |  | 高清≥2.5寸4倍红外PTZ球机，支持poe供电 | 否 |
|  |  |  | 支持≥1920 × 1080、刷新率≥30 fps高清画面输出 | 否 |
|  |  |  | 支持H.265 | 否 |
|  |  |  | 支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍 | 否 |
|  |  |  | 支持红外夜视功能，夜间自动开启红外补光，采用红外阵列，低功耗，照射距离≥30米 | 否 |
|  |  |  | 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能 | 否 |
|  |  |  | 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 | 否 |
|  |  |  | 支持宽动态范围≥120dB | 否 |
|  |  |  | 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR | 否 |
|  |  |  | 支持镜像、一键恢复功能 | 否 |
|  |  |  | 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° | 否 |
|  |  |  | 支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描 | 否 |
|  |  |  | 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 | 否 |
|  |  |  | 支持定时抓图与事件抓图功能 | 否 |
|  |  |  | 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 | 否 |
|  |  |  | 内置麦克风，同时支持≥1路音频输入和≥1路音频输出 | 否 |
|  |  |  | 内置扬声器(内置功放)，无须外接音频设备实现双向语音对讲 | 否 |
|  |  |  | 内置≥1路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能 | 否 |
|  |  |  | 支持≥256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 | 否 |
| 拾音器 | 硬件设备 |  | 采用ECM高感度麦克风 | 否 |
|  |  |  | 高保真、低噪音、宽动态，360°全向拾音 | 否 |
|  |  |  | 拾音有效范围≥10米 | 否 |
| 吸顶音响 | 硬件设备 |  | 喇叭口径5.25”X1 1”X1 | 否 |
|  |  |  | 额定功率≥40W | 否 |
|  |  |  | 最大功率≥80W | 否 |
|  |  |  | 额定阻抗≥8Ω | 否 |
|  |  |  | 灵敏度≥86dB | 否 |
|  |  |  | 频响范围50Hz-20KHz | 否 |
|  |  |  | 谐振频率≤65Hz | 否 |
|  |  |  | 重量（kg）≤1.1 | 否 |
|  |  |  | 外形尺寸（mm）≤Φ185 | 否 |
| 专业功放 | 硬件设备 |  | 内置蓝牙模块，可以通过蓝牙与手机连接播放音乐 | 否 |
|  |  |  | 面板提供USB插口 | 否 |
|  |  |  | 具备光纤和同轴输入接口 | 否 |
|  |  |  | ≥2路独立的模拟音源输入(CD和AUX) | 否 |
|  |  |  | ≥2路MIC输入，内置音调、延时和混响调节功能 | 否 |
|  |  |  | 音频播放提供±10dB的高低音均衡调节 | 否 |
|  |  |  | HiFi级的功放电路设计 | 否 |
|  |  |  | 内置多重保护 | 否 |
|  |  |  | 带红外遥控器 | 否 |
|  |  |  | RMS输出功率：≥2路负载，≥1KHz，THD≤0.5% 8Ω150W，4Ω240W | 否 |
|  |  |  | 频率响应：LINE输入，8Ω负载，额定功率 20Hz-20KHz (-1dB)、MIC输入，8Ω负载，额定功率 50Hz-16KHz (-3dB) | 否 |
|  |  |  | 输入灵敏度：LINE输入(1KHz，8Ω负载额定输出)220mV±5%、MIC输入(1KHz，8Ω负载额定输出)10mV±5% | 否 |
|  |  |  | 信噪比：LINE输入 @A计权≥85dB、MIC输入@A计权≥75dB | 否 |
|  |  |  | 通道分离度：LINE输入，1KHz≥60dB | 否 |
|  |  |  | 音调电路：线路、MIC高音10dB @ 10KHz，线路、MIC低音10dB@100Hz | 否 |
|  |  |  | 过流、短路保护：输出幅度≥5V | 否 |
|  |  |  | USB支持格式：U盘播放 WMA.MP3.APE.Flac | 否 |
|  |  |  | 电源要求：AC220V, 50Hz | 否 |
|  |  |  | 功率：≥1200W | 否 |
| 音频处理器 | 硬件设备 |  | 具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理 | 否 |
|  |  |  | 全数字化最大限度消除回输，同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离30~100cm | 否 |
|  |  |  | 额定电压：220V~±10% 50Hz | 否 |
|  |  |  | 消耗功率：≤7W | 否 |
|  |  |  | 取样频率：≤32KHz | 否 |
|  |  |  | 频率响应：125Hz~15KHz (语音模式)，20Hz~15KHz (音乐模式) | 否 |
|  |  |  | 失真：≤0.1% @ 1KHz | 否 |
|  |  |  | 信噪比：≥90dB | 否 |
|  |  |  | 信号延迟：≤7ms(音乐模式)，≤11ms(语音模式) | 否 |
|  |  |  | 输入阻抗：≤20KΩ | 否 |
|  |  |  | 输出阻抗 (平衡)：≤200Ω | 否 |
|  |  |  | 温度范围：-10~55°C | 否 |
| 无线手持话筒 | 硬件设备 |  | ≥两通道接收信号,每通道有≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进 | 否 |
|  |  |  | 每通道用49.75MHz | 否 |
|  |  |  | 采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路 | 否 |
|  |  |  | 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥20台同时使用 | 否 |
|  |  |  | 1U铝面板+亚力克材质 | 否 |
|  |  |  | 接收机背面设置≥2条橡胶接收天线 | 否 |
|  |  |  | 背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出 | 否 |
|  |  |  | ≥两个通道≥400个信道中互通互用 | 否 |
|  |  |  | 金属铝材手持麦克风管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时 | 否 |
|  |  |  | 塑料ABS环保材质领夹壳，领夹麦克风具有音量调节功能 | 否 |
|  |  |  | 使用1.5V电池（2粒）供电 | 否 |
|  |  |  | 使用距离:空旷环境有效距离：50-80米，复杂环境有效距离：30-50米 | 否 |
| 中央控制系统 | 硬件设备 |  | 整合HDMI高清切换器及电源控制器于一体机内 | 否 |
|  |  |  | 支援触摸面板连接控制 | 否 |
|  |  |  | 内置1路TCP/IP网络通讯接口（选配网络模块），支持本地/远程控制多媒体设备启动、关闭； | 否 |
|  |  |  | ≥4路I/O接口，可实现触发系统开关、连接门磁开关或锁控面板同时支持设备防盗报警功能 | 否 |
|  |  |  | ≥1路电控锁开关 | 否 |
|  |  |  | ≥4路RS232控制端口，≥6路红外接口； | 否 |
|  |  |  | 支持IC卡系统管理，实现刷卡给多媒体系统设备通电，自动开启等功能。 | 否 |
|  |  |  | 信号：≥4路HDMI输入，≥2路HDMI输出,≥1路VGA输入，≥1路VGA输出；≥2路mic输入，≥1路音频输出；支持网络管理。 | 否 |
|  |  |  | 电源：≥5路220V强电插座 | 否 |
| 时序电源 | 硬件设备 |  | 处理器：采用DSP处理器 | 否 |
|  |  |  | 显示窗：配备≥两英寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态 | 否 |
|  |  |  | 通道数量：≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒） | 否 |
|  |  |  | 锁定功能：支持面板LOCK锁定功能 | 否 |
|  |  |  | 时钟芯片：内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开机 | 否 |
|  |  |  | 接口：配置RS-232接口，支持外部中控设备控制 | 否 |
|  |  |  | 报警功能：具备欠压、超压及检测报警功能 | 否 |
|  |  |  | 其他功能：支持多台设备级联顺序控制、级联自动检测设置、≥10组设备开关场景数据保存/调用等 | 否 |
|  |  |  | 额定输出电压：交流220V，50Hz | 否 |
|  |  |  | 最大承受无功功率：≤10000w | 否 |
|  |  |  | 单路最大承受功率：≤6000w | 否 |
|  |  |  | 单路额定输出电流：≤13A | 否 |
|  |  |  | 额定总输出电流：≤30A | 否 |
| 控制面板 | 硬件设备 |  | 触摸屏:电容触摸屏；可进行软件编程 | 否 |
|  |  |  | 材质:金属壳 | 否 |
|  |  |  | 显示屏：≥7英寸。电容式触摸屏，比例：16:9，分辨率≥800*480.亮点≤300尼特 | 否 |
| 站外信息显示终端 | 硬件设备 |  | ≥8核处理器，分辨率≥1920*1080，接口RJ45/USB/WAN，尺寸≥21寸，亮度≥300cd/m²，对比度≥1200：1，响应时间≤5ms触摸，电容触摸，2 mm普通钢化玻璃透光率≥85% | 否 |
|  |  |  | 垂直可视角度≥178°，水平可视角度≥120° | 否 |
|  |  |  | 供电电压≤220V | 否 |
|  |  |  | 主机断电后数据可以永久保存 | 否 |
|  |  |  | 具有看门设计、防拆设计 | 否 |
|  |  |  | 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能 | 否 |
|  |  |  | 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 | 否 |
|  |  |  | 支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型 | 否 |
|  |  |  | 韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器 | 否 |
|  |  |  | 支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 | 否 |
|  |  |  | 支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 | 否 |
|  |  |  | 可存储≥1万笔合法卡，≥5万笔刷卡记录 | 否 |
|  |  |  | 支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理 | 否 |
| 中央广播对讲终端 | 硬件设备 |  | ≥2条SIP线路；全双工免提通话(HF)； | 否 |
|  |  |  | 智能DSS键；壁挂式安装；组播功能； | 否 |
|  |  |  | 功能三合一：对讲、广播和智能安防功能；行业认证：IP54，IK10, CE/FCC；、无源开关（短路输出）: 常开和常闭，支持30V/1A AC/DC； | 否 |
|  |  |  | 外置有源音箱音频输出口:输出阻抗＜1k,350mV；、 | 否 |
|  |  |  | 网络接口：标准RJ45输入支持协议：TCP/IP，UDP，网线: ≥超五类线 | 否 |
|  |  |  | 供电：9V~16V/1A DC ；外壳材料: 铝合金面壳，铁质底壳；防护等级: ≥IP54 | 否 |
| 广播呼叫主机 | 硬件设备 |  | 专业寻呼主机外形，桌面式设计 | 否 |
|  |  |  | 采用≥10.1寸高清IPS屏幕，分辨率≥1280*720，全虚拟按键加实体按键 | 否 |
|  |  |  | 采用≥工业级4核嵌入式CPU芯片，≥1G内存 | 否 |
|  |  |  | 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态 | 否 |
|  |  |  | 内置≥3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐； | 否 |
|  |  |  | 内置SD卡，可下载存储对讲记录； | 否 |
|  |  |  | 内置≥200万摄像头，会议和通话支持采用H.264编码 | 否 |
|  |  |  | 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX) | 否 |
|  |  |  | 支持音视频多方精简会议通话，支持≥40个参与者 | 否 |
|  |  |  | 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态 | 否 |
|  |  |  | ≥1个HDMI、≥1个USB、≥1路本地音频输入、≥1路本地音频输出 | 否 |
|  |  |  | 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像 | 否 |
|  |  |  | 支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由 | 否 |
| 广播呼叫系统 | 硬件设备 |  | 屏幕尺寸：≥10英尺寸。 | 否 |
|  |  |  | 分辨率：≥2k像素。 | 否 |
|  |  |  | 处理器：≥8核心。 | 否 |
|  |  |  | 内存与存储：≥6GB内存和≥128GB存储空间 | 否 |
|  |  |  | 连接性：支持802.11a/c无线协议，≥USB 2.0、Type-C接口。 | 否 |
|  |  |  | 其他特性：支持护眼模式、学习应用管控等功能 | 否 |
| 手持评分终端 | 硬件设备 |  | 屏幕尺寸：≥10英尺寸。 | 否 |
|  |  |  | 分辨率：≥2k像素。 | 否 |
|  |  |  | 处理器：≥8核心。 | 否 |
|  |  |  | 内存与存储：≥6GB内存和≥128GB存储空间。 | 否 |
|  |  |  | 连接性：支持802.11a/c无线协议，≥USB 2.0、Type-C接口。 | 否 |
|  |  |  | 其他特性：支持护眼模式、学习应用管控等功能 | 否 |
| 硬盘录像机 | 硬件设备 |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；路数：≥64路 | 否 |
|  |  |  | 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；网络输入带宽≥320Mbps网络输出带宽≥160Mps | 否 |
|  |  |  | 解码性能：最大支持≥24路1080P解码 | 否 |
|  |  |  | 支持≥1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放 | 否 |
|  |  |  | 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出 | 否 |
|  |  |  | SATA接口，单台录像机≥8块4T硬盘 | 否 |
|  |  |  | 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； | 否 |
|  |  |  | 支持≥16路本地同步回放 | 否 |
|  |  |  | 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能 | 否 |
| 设备机柜 | 硬件设备 |  | 长度≥600mm；宽度≥600mm；高度≥1200mm，加厚冷钢机柜、符合IP20承重力、高强度静电粉末喷塑、自带散热风扇、重行脚轮，PDU调节，可拆卸走线槽。 | 否 |
| 服务器设备机柜 | 硬件设备 |  | 长度≥600mm；宽度≥800mm；高度≥2000mm 加厚冷钢机柜、符合IP20承重力、高强度静电粉末喷塑、自带散热风扇、重行脚轮，PDU调节，可拆卸走线槽。 | 否 |
| 技能培训中心中控管理系统 | 技能中心管理功能 |  | 空间管理：可进行院区、建筑楼层管理，支持多院区设置。 | 否 |
|  |  |  | 空间管理：可进行技能中心房间管理，设置房间属性，包括房间名称、所在楼层、房间类型、房间面积等。 | 否 |
|  |  |  | 空间管理：支持从系统内打开房间摄像头查看房间视频直播，可在教师控制端进行播放。 | 否 |
|  |  |  | 空间管理：支持摄像头循环录像，可按房间及时间段预览和下载录像。 | 否 |
|  |  |  | 空间管理：可设置房间管理员及其所管理的房间，可设置房间的门禁控制权限、物品盘点权限、编辑房间信息权限、删除房间信息权限。 | 否 |
|  |  |  | 智能网络设备管理：管理技能中心摄像头等智能网络设备，可将摄像头绑定到房间从而实现按房间远程使用等功能。 | 否 |
|  |  |  | 电子门牌任务管理：电子门牌支持自定义内容显示功能，可发布自定义垫片（没有其他播放任务时播放）、自定义插播（优先于其他播放任务播放），支持多图片定时轮播。 | 否 |
|  |  |  | 待办和审批：可针对不同的业务（如课程开课、开放训练、设备借用等）及用户的流程要求自定义审批流程，支持按人员、按角色设置审批人，支持移动端审批通知。 | 否 |
|  |  |  | 实训项目管理：可建立课程、开放训练所需实训项目，可设置项目名称、项目说明、所需器械耗材，便于在课程和开放训练中选择。 | 否 |
|  |  |  | 实训项目管理：支持为实训项目添加学习资料、课前和课后练习题。 | 否 |
|  |  |  | 数据大屏：支持数据驾驶舱大屏显示，可显示今日预约情况、预约详情、签到情况，历史预约数据统计，实训项目预约人数、园区/楼层预约情况分布，房间占用具体人数统计，技能中心实时动态等。 | 否 |
|  |  |  | 数据大屏：支持楼层活动大屏显示，可显示当前楼层活动内容、时间、班级、教师等，支持定制显示。 | 否 |
|  |  |  | 日程管理：支持以日历形式显示我的日程，包括与我相关的课程、开放训练、房间预约，可查看事件详情。 | 否 |
|  |  |  | 日程管理：支持以房间列表形式显示房间占用情况，可快速从房间列表发起课程预约、开放训练室预约、房间预约。 | 否 |
|  |  |  | 日程管理：可设置当日日程推送时间和接收人员，提醒实训中心管理员了解当日所有日程信息。 | 否 |
|  |  |  | 日程管理：显示待办事项类型和数量，提供快捷进入事项详情入口。 | 否 |
|  |  |  | 通知公告：分为消息通知和发送公告两大模块。支持添加员工预约时通知、学生报名预约时通知、设备借用时须知等填写发送。可根据业务模块，发送人群，人群类型等自行配置。 | 否 |
|  |  |  | 预约设置：支持限制最近可预约时间、最远可预约时间。可设置几天内发起的预约操作需要管理员审批。 | 否 |
|  |  |  | 预约设置：支持预约时间设置，可精确设置到房间，可设置工作时段（在此时段可预约）、休息日（休息日不可预约）。 | 否 |
|  |  |  | 预约设置：支持预约人员范围设置，可精确设置到房间，可设置所有人可预约、指定人员可预约。 | 否 |
|  |  |  | 签到设置：可设置课程、训练开始前的签到时间，结束后的签离时间。支持扫描静态二维码或动态二维码签到。支持定位签到或强制扫码+定位签到。 | 否 |
|  |  |  | 签到设置：支持多院区、多建筑分别设置定位签到位置。 | 否 |
|  |  |  | 签到设置：通过扫房间二维码进行签到，可查看当前房间，当天内与自己相关的全部事件，学员可在移动端看到自己的全部签到情况。 | 否 |
|  |  |  | 多端支持使用功能：实训中心管理系统以“全角色覆盖、多终端适配、高效便捷协同”为核心，兼顾管理员、教师、学员三类核心用户的差异化需求，同时支持电脑浏览器、手机浏览器、手机APP等终端，实现随时随地的实训管理与学习交互，打破时间与空间限制，全面提升实训中心运营效率、教学质量与学员学习体验。 | 否 |
|  |  |  | 多端支持使用功能：支持系统管理员生成邀请二维码，可设置邀请人员进入系统的角色，非系统用户可通过微信扫码方式进行自主注册。 | 否 |
|  | 实训中心资源管理及查询统计功能 |  | 学习中心：可上传学习资料、设备操作视频等内容到学习中心，支持多级目录以区分内容类型。支持任意类型的内容上传，支持.docx、.wps、.xlsx、.jpg、.pdf、.MP4、.MP3等内容的预览，支持视频转码和流式播放。学生可通过移动端从学习中心浏览和下载内容，支持浏览量、下载量统计。 | 否 |
|  |  |  | 可管理题库，支持建立多级题库，支持A1选择题、A2选择题、A3选择题、A4选择题、B1选择题、B2选择题、X型题、病例分析题、是非题、填空题、病例书写题、问答题、名词解释题等题型。 | 否 |
|  |  |  | ▲内置标准化评分表≥6000个，包含但不限于：国家医师资格考试70项体格检查评分表、24项基本操作项目评分表；住培结业考核34个专业考核评分表。（提供符合上述要求的承诺书并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | 支持评分表版式文件模板导入/导出，支持自定义评分表创建。 | 否 |
|  |  |  | ▲AI辅助命题：支持接诊病人、病史采集、体格检查、临床思维、基本操作、交流沟通、病例分析等全考核项目的AI辅助命题。（提供产品功能截图证明） | 是 |
|  |  |  | 系统配备理论学习模块，支持技能对应知识学习、在线答题（含单选 / 多选、拖拽排序等题型）；同时提供解剖学习功能，可展示人体皮肤、胸廓等结构，支持自定义展示、隐藏与分层查看，结合透视动画辅助理解操作相关解剖结构。 | 否 |
|  |  |  | 系统提供虚拟技能练习模块，支持训练 / 考核双模式：含练习说明、任务导航（步骤对错标识、日志记录），可展示仿真院内场景，配备操作引导；支持操作位 + 透视动画双视角展示流程，操作错误可查看提示，练习后生成含流程日志的报告并支持重练。 | 否 |
|  |  |  | ▲系统提供不低于100项虚拟仿真技能学习内容，覆盖多类临床技能学习需求，供采购人按需选择。包含但不限于：手的清洁和消毒技能、戴脱无菌手套、无菌容器的使用、取用无菌溶液、无菌持物钳（镊）的使用、使用无菌包、铺无菌盘、口罩的应用、穿脱隔离衣、测量血压的技术、氧气吸入术、经口吸痰术、经鼻吸痰术、气管切开吸痰术、鼻饲术、导尿术、导尿管留置术、膀胱冲洗术、大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠、清洁灌肠、皮内注射、皮下注射、肌内注射、静脉注射、微量注射泵的使用、口服给药技能、超声雾化吸入法、氧气雾化吸入法、皮试液配置技能、滴入术技能、周围静脉输液术、静脉留置针输液术、输液泵的使用、经外周中心静脉置管术、PICC导管维护、头皮静脉输液术、静脉输血术、痰标本采集术、动脉采血术、静脉采血术、咽拭子标本采集术、心肺复苏术、洗胃机洗胃法、电除颤、三腔两囊置管术、新生儿窒息的救治技能训练、生长发育指标测量、体重和身长的测量、新生儿沐浴、新生儿抚触、小儿头皮静脉输液术、婴儿海姆立克急救法、新生儿沐浴、新生儿抚触、肺部啰音听诊、胸膜摩擦音听诊、异常呼吸音听诊、语音共振听诊、正常呼吸音听诊、心音听诊、额外心音听诊、心包摩擦音听诊、心脏杂音听诊、腹部血管杂音听诊、腹部肠鸣音听诊、传导阻滞心电图训练、电解质紊乱和药物影响心电图训练、窦性心律失常心电图训练、干扰与脱节心电图训练、扑动与颤动心电图训练、期前收缩心电图训练、心动过速心电图训练、心房肥大和心室肥厚心电图训练、心肌梗死心电图训练、心肌缺血心电图训练、逸搏与逸搏心律、预激综合征心电图训练、正常心电图训练、触诊语音震颤、触诊胸膜摩擦感、触诊心包摩擦感、触诊心尖搏动、触诊心前区搏动、压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、心界叩诊、肺下界移动度叩诊、腹部移动性浊音叩诊、肝脏浊音界叩诊等。并支持每年至少更新10项不同的内容供采购人（提供符合上述要求的承诺书并加盖公章） | 是 |
|  |  |  | ▲可模拟医护人员通过中央监护系统发现住院患者室颤后，进行现场评估、启动应急反应系统、进行胸外按压、打开气道、通气、除颤等系列流程。以动画形式演示以下原理：按压胸骨引起胸廓形变、从而将心脏血液挤向大脑；使头后仰从而打开气道；通过挤压球囊引起双肺膨胀而实现通气。（提供产品功能截图证明） | 是 |
|  |  |  | 支持学员自我评价估分，对比实际得分，系统会给出评语，支持查看评价报告。报告内容包括训练模式、训练项目、练习时长、总得分、已实施步骤流程日志（含实施时间）、未实施的步骤、错误步骤（含错误次数）。 | 否 |
|  | 实训课程管理功能 |  | 可发起课程预约，通过设置学期、授课时间、授课房间、授课对象、授课教师完成课程预约。支持按节次、按时间进行授课时间设置，可自定义节次开始时间、结束时间。可为课程预约上传学习资料，学生可登录移动端进行查看和下载。 | 否 |
|  |  |  | 支持发起课程预约时在实训项目中选择规定课程，自动匹配可以进行选定课程的房间，自动读取课程所需设备和器械耗材，也可在课程预约时选择所需设备和器械耗材，由实验员等相关人员查看并进行课程准备。 | 否 |
|  |  |  | 支持教师预约后由管理员指定授课地点。 | 否 |
|  |  |  | 支持指定学员上课模式、指定专业班级上课模式、学员自主预约模式，学员自主预约模式可限定可预约的组织和最大人数。 | 否 |
|  |  |  | 可发起线上课程，学生通过观看线上文稿、视频并完成课前、课后练习进行学习；学习视频不可快进且具有观看进度记录功能，可查看学生的学习完成状态。 | 否 |
|  |  |  | 支持课程导入、导出，导入课程时可对课程时间、地点、人员冲突进行检测和提示；产生冲突时可下载冲突表，方便对课程进行调整。 | 否 |
|  |  |  | 可按专业或培养对象设置教学计划，可设置教学计划名称、学期、适用专业/培养对象、课程名、课程项目、课时、授课教师。 | 否 |
|  |  |  | 可根据教学计划进行排课，教师和学生可查看自己的教学计划、已完成课程、待完成课程。 | 否 |
|  |  |  | 支持课表方式排课，以日历形式建立课表并在课表中进行排课，支持在课表中新建课程预约。可导出教学进度表和班级周课表，支持课表调课。 | 否 |
|  |  |  | 支持调课，可修改课程的时间及上课班级并发送调课通知；可管理上课的学生，在排课后增加、删除上课学生。 | 否 |
|  |  |  | 支持学生通过实训中心移动端定位或扫描动态二维码进行签到签离，支持手动签到/取消签到。支持学生请假及管理员审批。支持教师通过实训中心APP端定位或扫描动态二维码进行签到。 | 否 |
|  |  |  | 课程信息可自动在课程时间段显示在教室电子门牌，支持显示签到二维码，支持定制样式显示。 | 否 |
|  |  |  | 学员预约模式的课程支持设置爽约次数及查看爽约黑名单功能，列入黑名单的学生不可进行课程预约，可由具有权限的教师或管理员解除黑名单。 | 否 |
|  |  |  | 支持教师上课提醒、学生反馈提醒、课程变更提醒等移动端通知。 | 否 |
|  |  |  | 支持管理人员对上课学员的整体把控，可添加人员，移除人员，可给学员签到、请假。 | 否 |
|  | 开放训练管理功能 |  | 可发起开放训练预约，通过设置学期、开放日期、开放时段、训练房间、开放对象、单次训练时长和可同时容纳人数完成开放训练预约。学生可根据自己的时间通过移动端安排预约训练时间和训练房间。支持开放训练预约审批流程。 | 否 |
|  |  |  | 支持连续时间、非连续时间预约；支持多房间、多时间段预约。 | 否 |
|  |  |  | 可限制学生本次训练可预约总次数、每天可预约次数。可设置训练开始前停止预约时间、训练开始前不允许取消预约时间。 | 否 |
|  |  |  | 可通过在实训项目中选择训练项目支持多项目训练，选择训练项目后，自动筛选可以进行这些训练项目的实训教室，自动读取训练项目所需设备和器械耗材。可为每个训练项目配置可同时容纳人数、可预约总次数和每天可预约次数，可限制房间最大容纳人数。 | 否 |
|  |  |  | 支持管理员对每个学生的训练预约进行审批，可设置系统默认的审批状态为审批通过或未审批。支持取消学生的训练预约。支持管理员增加、取消学生预约。 | 否 |
|  |  |  | 可在开放训练预约时选择所需设备及数量，可由实训中心管理员查看进行设备准备。 | 否 |
|  |  |  | 支持设置爽约次数及查看爽约黑名单功能，列入黑名单的学生不可进行开放训练室预约，可由具有权限的教师或管理员解除黑名单。 | 否 |
|  |  |  | 开放训练信息可自动在开放训练时间段显示在开放训练室电子门牌，支持显示签到二维码，支持定制样式显示。 | 否 |
|  | 房间预约管理功能 |  | 学生、教师、管理员可发起占用房间预约，可自定义预约类型，适用场景广泛（如会议、参观、考试等），使用灵活。学生、教师发起的预约需要管理员进行审批。 | 否 |
|  |  |  | 房间预约可选择或批量录入通知人员，被通知人员可在移动端收到提醒。 | 否 |
|  |  |  | 房间预约信息可自动在房间预约时间段显示在房间电子门牌，支持定制样式显示。 | 否 |
|  | 课程评价和巡教功能 |  | 支持学员上课后对教师及课程进行评价反馈。可设置反馈填写时间。 | 否 |
|  |  |  | 教师可对学生进行评价和评分。 | 否 |
|  |  |  | 可对课程进行巡教，通过扫描巡教二维码对需巡教评分的课程进行评价。 | 否 |
|  |  |  | 支持自定义课程反馈、教师评分、巡教评分表。 | 否 |
|  | 设备和器械耗材管理功能 |  | 可录入或批量导入设备及器械耗材。设备信息包括名称、设备图片、归属房间、当前位置、是否可借用、设备编码、金额、购买日期、型号、供应商、制造商、批次、入库日期、入库资产编码、计量单位、资金来源、保质期、备注等。器械耗材信息包括名称、库存房间、资产编码、库存数量、单位、库存报警数量、资源描述、供应商、制造商、型号等信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持对设备的借用、发放、归还，报修，报废功能；支持对器械耗材的领用、回收、补货功能，可设置器械耗材数量报警，低于报警数量时会以红色显示库存数量。 | 否 |
|  |  |  | 设备管理支持通过系统申请借用，申请人通过实训中心管理系统发出申请，管理员可以查看、审批申请，在领用时进行借用确认。 | 否 |
|  |  |  | 设备借用时可登记领用人联系电话、预计归还时间、备注信息（如教学需要、维修等），在需归还日期及逾期时对借用者和管理员进行提示。 | 否 |
|  |  |  | 系统可为设备、器械耗材生成和打印二维码，可通实训中心移动端扫描二维码对资源进行管理。支持对设备扫码借用和报修。 | 否 |
|  |  |  | 支持设备借用黑名单，借用人在借用超时达到指定次数后进入黑名单，可对黑名单中的人员禁用设备借用，可设置禁用的天数。管理员可查看借用超时历史记录，可解除禁用。 | 否 |
|  |  |  | 支持设备盘点，选择房间或扫描房间二维码浏览当前房间所有设备，可查看设备当前位置和所属房间，快速盘点设备，将设备批量归位。 | 否 |
|  |  |  | 支持器械耗材资源调配，可将资源调配到其它房间。 | 否 |
|  | 查询统计管理功能 |  | 可根据课程安排自动进行教师课时统计，可查看授课明细，包括课程名称、授课学时、授课班级、授课内容、课程时间段。 | 否 |
|  |  |  | 可查询学生课程、开放训练等各项活动预约详情，包括姓名、学号、预约时间、活动类型、活动名称、活动房间、活动详情，可按学生姓名、预约类型、时间段等检索。支持开放训练预约人员、预约历史、签到状态等详情导出。 | 否 |
|  |  |  | 支持学生、教师考勤统计。可根据学员签到情况进行学员出勤统计，支持按学员、按班级、按教师、按课程进行统计。 | 否 |
|  |  |  | 可根据各项活动占用的房间和时段进行房间使用统计，可统计房间使用总时长、课程使用时长、开放训练使用时长、房间预约使用时长及使用明细。使用明细包括活动名称、申请人、开始时间、结束时间。 | 否 |
|  |  |  | 可对课程反馈进行统计，支持问卷平均分、标准差、离散系数统计；支持评分表细项平均分、最高分、最低分统计，支持去掉满分或零分统计。 | 否 |
|  |  |  | 支持对设备使用统计，可统计使用数量、使用时长、使用次数及平均使用时长及使用次数。 | 否 |
|  |  |  | 支持耗材资源变动统计，可统计资源入库、领用、调配的操作人、操作时间、手机号、变动数量详情。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据学员类型、日程事件、时间、教师、课时人时等业务统计和数据导出。 | 否 |
|  | 人员组织机构和权限管理功能 |  | 本系统的用户管理功能由集成的通用用户管理系统实现。通用用户管理系统提供开放的统一认证接口，一次设定，可在所有子系统内使用。 | 否 |
|  |  |  | 引入token机制进行用户认证，实现线上部署的安全认证体质。 | 否 |
|  |  |  | 系统支持多个独立的组织，组织下面可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。 | 否 |
|  |  |  | 可设置用户所属以及所管组织机构，用户可以属于/分管多个组织机构。 | 否 |
|  |  |  | 支持对单个用户、组织机构、角色的增加、删除、编辑等操作。支持关键字模糊查询以及多条件的组合查询。 | 否 |
|  |  |  | 批量设置组织机构，批量导出、导入用户数据，批量修改用户角色及所属/所分管组织机构，批量删除用户。 | 否 |
|  |  |  | 可灵活设置用户的角色及相关权限。每一种角色都可以独立配置相关的权限，实现基于角色的权限管理。 | 否 |
|  |  |  | 支持学员培养对象类型自主添加，使其在业务系统中进行关联使用，存在学员类型为主体的统计。 | 否 |
|  | 视频中央全局总控管理功能 |  | ▲具有独立的视频监控系统，对考站进行实时视频监控，根据单个考生实际考试起止时间形成该考生考试情况的单独视频文件并保存至服务器该考生文件路径下。（提供产品功能截图证明） | 是 |
|  |  |  | 支持考试过程全局监控，多路视频同步录制；支持全屏、4/6/9/10/16分屏显示，各画面可独立放大。 | 否 |
|  |  |  | 摄像头控制：在监控画面上鼠标点击即可调整摄像头方向；支持摄像头参数设置、云台控制（角度调整、转动速度调节、焦距调节）。 | 否 |
|  |  |  | 智能剪辑：根据考生实际操作时间自动录制考站视频，保存至服务器指定文件夹。 | 否 |
|  |  |  | 手动录像：支持选择任意考站、任意时间段手动录像，支持一键全选录像。 | 否 |
|  |  |  | 视频检索：支持按考站、考生、时间等条件检索视频，快速定位回放；支持视频下载备份。 | 否 |
|  |  |  | 考试暂停：支持设置考试延后时间实现暂停，系统自动更新排考表、重新计算录像时段。 | 否 |
|  | 实训录播点评系统管理功能 |  | 视频监控：实时显示实训室内摄像头画面，支持手动录像，设备转显时自动启动录像；支持≥4路高清视频和≥1路音频同步录制。 | 否 |
|  |  |  | 标记功能：支持添加事件标记、评语标记、转显截屏记录，标记点锚定视频时间轴，支持事件列表检索。 | 否 |
|  |  |  | 回放点评：支持拖动时间轴实时回放，回放时继续录制实训视频；支持外部视频导入（H264、MP4、AVI等格式），支持多次评价、鼠标轨迹标记。 | 否 |
|  |  |  | 摄像头控制：支持鼠标点击调整摄像头方向，支持云台控制（角度、转速、焦距调节）。 | 否 |
|  | 随时考评管理 |  | 评分表权限：支持设置评分表开放范围，仅开放评分表可在随时考评系统调用。 | 否 |
|  |  |  | 考核任务创建：支持自定义配置考生、评委、评分表；支持手动抽题（M抽1/M抽N/全考）；支持考核任务复制。 | 否 |
|  |  |  | 内置案例：内置住培结业考核≥34个专业任务方案，直接调用。 | 否 |
|  |  |  | 考生信息获取三种方式：添加考生名单批量导入、扫描考生二维码、手动输入考生学/工号。 | 否 |
|  |  |  | 支持一键添加同一组织机构下考生；支持离线评分、离线扫码评分；输入学/工号自动匹配姓名，未录入系统考生提交成绩时自动创建信息。 | 否 |
|  |  |  | 评分方式支持三种模式：单考生单评分表、多考生共享评分表、单考生多评分表。 | 否 |
|  |  |  | 支持手动输入、扫学生码、扫身份证三种方式添加被考评人。 | 否 |
|  |  |  | 支持考评过程标记扣分点，系统自动划分操作点，支持选择/手动输入扣分原因。 | 否 |
|  |  |  | 支持手持评分端直接修改已提交成绩；支持成绩明细版式文件微信分享；自动统计已评人次，支持成绩汇总表导出至微信联系人。 | 否 |

### 3．日间手术管理系统技术要求

| 产品名称 | 模块 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日间手术管理系统 | 日间工作站 |  | 支持按照不同的角色配置日间工作站，如医生工作站、护士工作站等。 | 否 |
|  |  |  | 支持单点登录。 | 否 |
|  |  |  | 支持多院区登录模式，满足多院区管理的要求。 | 否 |
|  | 日间工作站 （角色权限区分） |  | 支持根据登录的角色的权限不同显示对应的待办事项等信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持查看患者总览，可根据日间手术全流程节点展示患者分布情况以及患者列表例如待手术患者、待登记、待预约、退出日间、已预约、已确认，可针对具体患者查看患者详情以及流程节点跟踪。 | 否 |
|  |  |  | 支持显示日历视图，日历对应的日期标注角色对应日期的手术量，以及点击日历可查看待手术患者列表。 | 否 |
|  | 日间预住院管理 （预住院登记） |  | 支持获取患者预住院登记信息，将患者纳入日间手术管理系统进行全流程跟踪； | 否 |
|  | 日间预住院管理 （预住院费用管理） |  | 支持获取患者的预住院缴费信息，支持标记患者是否已缴费。 | 否 |
|  | 日间预住院管理 （日间手术申请） |  | 支持与HIS等系统集成，接收HIS提交的日间手术申请。 | 否 |
|  |  |  | 支持显示HIS提交的日间手术申请信息，包括但不限于：手术申请科室、拟施手术日期、术前诊断、拟施手术名称、拟切口类型、手术级别、手术医生、手术助手、患者是否有传染病、手术申请备注等信息，支持对接HIS一次申请多种手术，并标记主手术。 | 否 |
|  |  |  | 支持选择麻醉方式，根据是否全麻判断是否需要术前麻醉评估。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术组管理与主刀医生准入管理，选择主刀医生时，自动加载主刀医生联系方式； | 否 |
|  |  |  | 支持标记特殊信息，如首台意愿、是否需要隔离、是否为非计划再手术等。 | 否 |
|  |  |  | 支持医生在准入申请的同时提前给患者进行日间预约登记。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术套餐信息维护和使用。 | 否 |
|  | 日间手术预约管理 （日间手术预约） |  | 支持提供可视化预约操作方式，通过日历的形式呈现每天日间手术的预约情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据预约排班以及预约规则进行条件限制。 | 否 |
|  |  |  | 支持通过选择日期进行手术预约时，按照预约量进行展示，同时支持按照预约床位进行展示。 | 否 |
|  |  |  | 支持预约翻床管理。 | 否 |
|  |  |  | 支持取消预约、修改预约，并记录原因。 | 否 |
|  |  |  | 支持术前预约确认功能，支持消息推送。 | 否 |
|  | 日间手术预约管理 （预约排程） |  | 支持按照日间手术中心或科室模式进行预约排班管理。 | 否 |
|  |  |  | 支持预约排班规则按照科室排班、手术组排班、医生等排班模式。 | 否 |
|  |  |  | 支持按周或者按月排班，并支持按周或者按月进行循环。 | 否 |
|  |  |  | 支持按手术量预约、按上、下午预约、按分时段预约等排班方式，按分时段预约可以自定义分时段范围； | 否 |
|  |  |  | 支持根据选择的排班规则配置可预约数量。 | 否 |
|  | 日间手术预约管理 （预约排程规则管理） |  | 支持预约排程规则管理功能，预约规则包括但不限于：最大预约量规则、双休规则、寒暑假规则、节假日规则等。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据医院实际规则情况扩展预约排程规则。 | 否 |
|  | 日间手术预约管理 （手术日程查询） |  | 支持根据日历选择查看对应日期本人、所在医疗组、科室等的待手术列表； | 否 |
|  |  |  | 支持根据日期、手术间、手术科室等条件查看患者列表，患者列表标记麻醉评估结果。 | 否 |
|  |  |  | 支持将手术日程导出版式文件。 | 否 |
|  | 日间手术全流程管理 （患者列表） |  | 支持根据登录的角色的数据权限显示全部患者列表。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者类别分类管理，分为预入院患者、在院患者、出院患者、退出日间四种分类状态，支持按照住院号、姓名、手术预约时间、住院科室、手术医生等多种条件查询。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者列表可显示当前流程节点。 | 否 |
|  |  |  | 支持选择患者查看详情，患者详情包括但不限于：患者基本信息、就诊记录（就诊记录包括患者当次门诊就诊记录、当次住院就诊记录、术后30天就诊记录等）、检验检查结果、日间申请记录、日间预约记录、手术申请记录、手术排班记录、手术执行记录、宣教方案、随访方案、消息通知、全流程跟踪、日间病历文书。 | 否 |
|  |  |  | 支持配置流程节点，展示该节点的信息，信息包含但不限于：流程执行的时间、操作人、流程操作时间，可查看历史操作记录； | 否 |
|  |  |  | 支持患者详情查看具体业务记录时直接进入业务操作页面； | 否 |
|  | 日间手术全流程管理 （工作流管理） |  | 支持可视化的工作流编排功能，能够设置流程节点，标记流程节点的执行条件以及流程属性，如本系统流程，第三方系统流程等。 | 否 |
|  |  |  | 支持从门诊患者准入申请、患者登记、麻醉门诊评估、专科评估、日间预约、术前宣教、术前确认、住院管理、出院评估、术后随访全流程跟踪。 | 否 |
|  | 日间手术全流程管理 （多模式管理） |  | 支持多院区管理模式，对院区信息维护，各院区业务保持独立，但支持数据的统一查询与统计分析。 | 否 |
|  |  |  | 支持日间手术“集中管理集中收治”、“分散管理分散收治”、“集中管理分散收治”多种模式并存的业务管理模型。可以灵活配置与业务模型转换。 | 否 |
|  | 多媒体患者宣教管理 （宣教计划） |  | 支持对患者进行相关手术的入出院相关注意事项的科普及宣讲，可获取患者宣教的行为数据与反馈信息进行综合分析评分，评估宣教效果。 | 否 |
|  |  |  | 支持从申请手术或其他指定的环节开始即可有针对性的给患者发送相关手术注意事项及科普消息等。 | 否 |
|  | 多媒体患者宣教管理 （宣教方案） |  | 支持宣教方案分类管理，可以设置宣教方案所属院区、方案类型和实用范围。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据不同专科专病情况维护不同的宣教内容和设置不同的宣教消息推送节点，宣教内容支持文字、图片等多种形式。 | 否 |
|  | 日间手术围术期管理 （在院管理） |  | 支持在院期间的患者列表分类管理，例如待签到、待入科、已入科、手术中、回病房、转普通住院、离院、退出日间等，标记患者在院期间的节点变化以及在院时长跟踪，计算在院各流程节点的等待时间，支持查看患者详情。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者到院完成签到，签到方式支持人工签到、扫码签到、自助签到模式，后台记录签到时间等信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持获取患者入科、转科、出院信息完成流程跟踪，也可支持手工完成流程节点登记跟踪。 | 否 |
|  |  |  | 支持获取患者信息，根据转科、出院等信息自动判断患者为日归手术，48小时延期出院日间手术，转普通住院日间手术。 | 否 |
|  | 日间手术围术期管理 （当日手术一览） |  | 支持默认显示当天医生本人、所在手术组、所在科室等的待手术列表。 | 否 |
|  |  |  | 支持查看患者入院后的手术进度节点，包括但不限于：签到、入科、出病区、手术中、回病区、离院等围术期等节点信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持获取围术期手术事件进行信息展示。 | 否 |
|  | 日间随访管理 |  | 支持集中显示患者的随访管理情况，包括但不限于今日新增患者量、累计随访患者量、今日待随访患者量、今日已随访患者量等。 | 否 |
|  |  |  | 支持临时的随访方案与术后计划性随访方案，设置随访计划执行的规则与使用随访表单。 | 否 |
|  |  |  | 支持设置随访时间节点，例如术后第一次随访、术后第二次随访、术后第三次随访，每个节点能够灵活设置间隔时间和有效时间，设置对应的随访问卷内容。 | 否 |
|  |  |  | 支持分类显示随访患者，例如待随访、已完成、已终止、已过期等。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者出院后自动生成随访计划，并能够按日期查询当天需要随访的患者。 | 否 |
|  | 日间手术大数据中心（患者日间档案） |  | 支持建立以日间手术患者为核心日间手术数据中心，获取患者在日间全流程管理过程中各节点的信息，进行分类管理，包括：历次日间手术申请记录、就诊记录（就诊记录包括患者当次门诊就诊记录、当次住院就诊记录、术后30天就诊记录等）、检验检查结果、日间预约记录、手术申请记录、手术排班记录、手术执行记录、宣教记录、随访记录、消息记录等。 | 否 |
|  |  |  | 支持多种组合查询条件，进行数据分类查询。 | 否 |
|  | 日间手术大数据中心（质控数据统计与分析） |  | 支持按照科室、病区、手术组、主刀医生、手术分级等多个维度进行数据统计分析。 | 否 |
|  |  |  | 支持以日间医疗质量控制指标体系专家共识（2025版）等文件为基础的日间手术质控指标进行统计分析，包括但不限于：日间手术占比、日间手术患者满意度、日间手术爽约人次及爽约率统计、日间手术取消预约人次及取消率统计、日间手术取消预约原因及占比统计、日间手术修改预约人次及修改率统计、日间手术修改预约原因及占比统计、正常出院日间患者人次及延期出院（48小时延期，转正常住院延期）日间患者人次及占比统计分析、日间手术退出日间人次及退出率占比统计、日间手术退出日间原因及占比统计、日间手术术前麻醉评估率、日间手术按麻醉方式人次及占比、日间手术术后首次随访率、日间手术术后随访计划完成率、日间手术术后随访异常率等指标。 | 否 |
|  | 日间手术大数据中心（运营数据统计与分析） |  | 系统需支持按照科室、病区、手术组、主刀医生、手术分级等多个维度来进行数据统计分析。 | 否 |
|  |  |  | 支持日间中心运营类指标的统计分析，包括但不限于：日间资源统计分析、日间手术工作量、日间手术收入、日间手术预约量、日间患者出入量统计等运营类指标； | 否 |
|  |  |  | 支持图形化展示统计数据，例如饼状图、柱状图等。 | 否 |
|  | 日间手术智慧大脑 (运营) |  | 支持集中化数据统计分析与展示，展示核心运营指标数据，常规运营指标包括但不限于：今日手术量、累计手术量、开展科室、科室术式、主刀医生、日间床位、总收入、日间手术占比、日间床位周转率、日归手术占比等。 | 否 |
|  |  |  | 支持根据年、月、周的形式展示不同类型的数据统计趋势图。 | 否 |
|  |  |  | 支持使用电脑端、大屏端进行数据展示。 | 否 |
|  | 日间手术智慧大脑 (质控) |  | 支持质控指标包括但不限于：准入科室数量、准入术式数量、准入主刀医生人数、日间床位数、平均等待时间、患者爽约率、首次随访率、术前麻醉评估率、日间手术占比、病人满意度、日间效果指标、日间手术安全指标。 | 否 |
|  |  |  | 支持使用图形显示日间手术效果指标的占比情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持使用图形显示日间手术安全指标的占比情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持使用图形显示患者退出率情况以及各因素占比情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持使用电脑端、大屏端进行数据展示。 | 否 |
|  | 日间手术基础信息管理 (基础数据管理) |  | 支持包括但不限于：医院信息、院区信息、科室信息、病区信息、职工信息、医疗组信息、手术室信息、诊断信息、手术目录、收费项目信息、日间床位管理、医生准入管理等。 | 否 |
|  |  |  | 支持该部分信息自定义维护。 | 否 |
|  | 日间手术基础信息管理 (宣教知识库管理) |  | 支持宣教分类管理：入院前宣教、术前宣教、术后宣教等。 | 否 |
|  |  |  | 支持宣教知识库的共享管理，设置全院共享还是科室内部使用。 | 否 |
|  |  |  | 宣教知识库维护支持图文、音频、视频、动画等多种形式。 | 否 |
|  | 日间手术基础信息管理 (消息通知模板管理) |  | 支持维护消息发送模版及消息模版分类管理，支持设置消息模版使用的路径节点。 | 否 |
|  |  |  | 支持通过短信、预约挂号微信服务号等渠道进行消息推送。 | 否 |
|  | 日间手术基础信息管理 (系统管理) |  | 支持按照角色管理分配管理权限以及数据权限，实现各角色按照工作站管理模式，个性化设置各工作站的工作台菜单。 | 否 |
|  |  |  | 支持日间多模式管理，配置日间中心或者科室分中心，实现多种模式并存。 | 否 |
|  |  |  | 支持流程个性化配置管理，实现流程的可视化管理，支持设置流程节点，包括但不限于：发生的时间、地点、操作人、事件绑定、风险预测等参数。 | 否 |
|  | 日间患者移动端 |  | 支持问卷调查、消息提醒、科普宣教、流程跟踪等功能。 | 否 |
|  | 日间医护移动端 |  | 支持日间手术患者管理，支持包括但不限于：手术日程查看、患者日间全流程跟踪、查看随访表单、推送问卷调查、查看患者日间档案详情等功能。 | 否 |
|  | 系统集成（PC端） |  | 支持与HIS系统、手术麻醉系统、单点登录系统，预住院系统、随访系统、预约挂号微信服务号、数据平台、集成平台、患者360视图、短信平台等集成。 | 否 |
|  | 系统集成（移动端） |  | 支持与预约挂号微信服务号、随访系统等集成。 | 否 |
|  |  |  | 支持以H5、小程序等形式集成。 | 否 |

### 4．手术安全三级核查系统技术要求

| 产品名称 | 模块 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术安全三级核查系统 | 病房核查 |  | 支持在患者出病房之前，扫描核查患者基本信息，核查检验检查报告、生命体征异常提醒。 | 否 |
|  |  |  | 支持病房护士根据手术进程，向转运人员和病房发出患者转运通知，便于及时做好转运工作。 | 否 |
|  |  |  | 支持通过扫描腕带、输入患者ID号等方式核查、登记手术患者，界面中出现相应的核查界面，扫描患者腕带正确后才能进行下一步操作，核查信息是否准确，防止手术患者、手术部位及手术方式错误。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者交接单的录入、核对等功能。帮助护士实现对患者身份与手术名称核对、术前准备及带入手术室物品清点等部分进行交接核查。 | 否 |
|  | 准备间核查 |  | 支持患者进手术室之前，再一次扫描核查患者基本信息、检验检查报告、生命体征是否有异常项目以及患者手术信息，并发送到达通知。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者进入手术室前，第三次扫描核查患者基本信息、检验检查报告、生命体征是否有异常项目，同时自动核查手术间及患者手术信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持核查结果有异常时，会进行检验报告异常值提醒 | 否 |
|  | 手术室核查 |  | 三方核查系统应符合国家卫生部门要求和医院管理需求，提供麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前的安全核查功能。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术间通过语音指令或联动手术室麻醉、护理系统，自动在大屏展示和提醒，术者、麻醉医生、护士三方在三个手术节点进行手术安全核查，已核查项数据自动确认；自动同步麻醉、护理系统中核查项 | 否 |
|  |  |  | 支持核查功能触发机制，支持一键唤醒核查功能，满足医护人员高效开展手术安全核查工作，至少支持系统联动和语音唤醒两种方式。 | 否 |
|  |  |  | 支持扫描获取患者基本信息后，与腕带信息进行双向核对，保证患者手术安全，支持自动推送三级核查结果至管理平台。 | 否 |
|  |  |  | 支持麻醉开始前，系统通过触发机制提醒进行第一次核查，核查内容至少包括患者基本信息、手术信息、麻醉前准备情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持手术开始前，检测到第一次核查已完成情况下，系统通过触发机制提醒进行第二次核查，核查内容至少包括患者基本信息、手术信息、手术计划、手术前准备情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持患者离开手术室前，检测到前两次次核查均完成的情况下，系统通过触发机制提醒进行第三次核查相关项，核查内容至少包括患者基本信息、手术信息、手术清点、患者去向等情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持系统根据实际手术情况，显示当前各手术间实时的手术进展情况，并在时间轴上将手术关键步骤的时间以图形化方式清晰的显示出来，便于直观的概览当前手术室使用情况。 | 否 |
|  |  |  | 支持通过扫描（含患者腕带二维码）读取患者身份识别信息标识，辅助进行身份核对，显示核查结果。 | 否 |
|  |  |  | 支持自动同步每日手术安排，可快速检索医护人员，快速查询，显示医护人员手术安排情况。 | 否 |
|  |  |  | ▲支持与数字化手术室系统进行对接，医护人员支持通过刷员工卡或刷脸方式快速查询本人当日所有手术安排情况。投标人需承担采购人要求的满足业务及管理需要的相关设备及配件（因此产生的相关费用须由投标人承担，投标人须提供承诺书加盖公章）。 | 是 |
|  |  |  | 支持姓名拼音首字母检索快速查找定位。 | 否 |
|  |  |  | 支持列表显示手术患者详细信息。 | 否 |
|  |  |  | 支持通过扫描患者腕带智能核查患者信息，显示核查结果。 | 否 |
|  |  |  | 三方核查过程支持全程音视频记录，满足管理需求。 | 否 |
|  | 移动端 |  | ▲提供移动PDA终端版本的手术安全核查功能，支持通过PDA扫描患者二维码腕带实现手术安全三级核查，包括病区核查（一级核查）、手术准备间核查（二级核查）、手术间核查（三级核查）。（提供功能截图）。 | 是 |
|  | 系统集成 |  | 支持与HIS系统、LIS系统、手术麻醉系统、移动护理系统、重症监护系统、数字化手术室系统、数据平台、集成平台、360视图等对接。 | 否 |

### 5．疼痛管理系统及配套产品技术要求（包含电子注药泵（驱动装置）、无线发射器、疼痛管理系统软件）

| 产品名称 | 模块 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子注药泵（驱动装置） | 硬件设备 |  | 电子注药泵带数据通讯接口。 | 否 |
|  |  |  | 满足驱动装置和输液装置配合使用。 | 否 |
|  |  |  | 满足持续给药模式（CBI）、自控给药模式（PCA）、持续给药+自控给药模式（CBI+PCA）。 | 否 |
|  |  |  | 注射量满足总量：0-500ml；首次量：0-30ml/次；持续输液量：0，0.5-50ml/h；自控给药量：0,0.5-9.9ml/次；锁定时间：1分-23时59分；极限量：1-100ml/h。 | 否 |
|  |  |  | 具有一键排气功能。 | 否 |
|  |  |  | 具有运行后自动上锁功能。 | 否 |
|  |  |  | 屏幕具备报警提示灯。 | 否 |
|  |  |  | 具有二级锁功能。 | 否 |
|  |  |  | 具有定位功能。 | 否 |
| 无线发射器 | 硬件设备 |  | 满足无线发射器和电子注药泵配合使用，可通过WIFI技术与医院网络对接，实现镇痛泵设备数据传输。 | 否 |
| 疼痛管理系统（PC端） | 患者管理 |  | 支持患者的新增，删除，修改，绑定设备编号等操作。支持患者信息导出版式文件，患者信息一键打印。 | 否 |
|  | 输液监护 |  | 支持对输液中的患者进行实时监控，包括输液情况监护，病区管理，报警提示，支持疼痛评估，生理参数监护，报警筛选，麻醉术前访视，术后镇痛观察记录单，访视单打印功能，PCA统计，以及事件标注。 | 否 |
|  |  |  | 支持术后患者的随访，包含有泵及无泵患者。 | 否 |
|  | 患者历史查询 |  | 支持对历史患者信息进行查询，支持对出院患者进行随访查询，可查看访视信息。 | 否 |
|  | 统计信息 |  | 支持以性别、年龄、科室、镇痛方式、麻醉方式、麻醉医生、手术名称等条件进行筛选数据，以及图表查询。支持生成日报表，周报表，月报表。 | 否 |
|  | 镇痛看板 |  | 支持按病区进行分类，支持分别从“镇痛方式”、“术后天数”、“不良反应”进行汇总统计，可对患者的“不良反应”程度标记。 | 否 |
|  | 设备管理 |  | 支持以镇痛泵的设备编号进行登记，可以查看镇痛泵在系统中显示的状态。 | 否 |
|  | 医嘱管理 |  | 支持麻醉医生在系统添加医嘱页面选择镇痛方式，镇痛药物，泵参数设置。支持在医嘱列表查看镇痛医嘱信息并配置绑定镇痛泵。 | 否 |
|  | 余液管理 |  | 支持为麻醉药品残余量处理提供电子化记录，支持双人核对处理，支持批量处理。 | 否 |
|  | 系统管理 |  | 支持系统登录账号管理（新增、编辑、删除），并对不同角色配置相应的操作权限。 | 否 |
|  |  |  | 支持对余液核对的用户进行新增与维护。 | 否 |
|  | 科研管理 |  | 支持在科研管理类别中的质控要求、镇痛方案、专家文案、管理规范、操作指导、APS管理相关的版式文件上传、查阅、删除、编辑操作，实现文件共享。 | 否 |
|  | 系统集成 |  | PC端支持与HIS、手术麻醉等系统、患者360视图、数据平台等系统集成。 | 否 |
| 疼痛管理系统（PAD端） | 输液监护 |  | 支持对输液中的患者进行实时监护，包括输液监护、病区筛选。 | 否 |
|  | 术后访视 |  | 支持对输液中的患者进行电子随访。 | 否 |
|  |  |  | 支持对有泵、无泵患者进行电子随访 | 否 |
|  |  |  | 支持查看疼痛评估历史记录，修改患者信息，以及支持在PAD端结束给药。 | 否 |
|  | 术前访视 |  | 支持电子化术前访视单数据提交。 | 否 |
|  | 系统集成 |  | PAD端支持与手术麻醉系统等集成。 | 否 |
| 疼痛管理系统（患者端） | 镇痛宣教 |  | 支持电子宣教，提高患者对疼痛的认知。 | 否 |
|  | 患者自评 |  | 支持患者自评数据提交 | 否 |
|  |  |  | 支持患者端一键呼叫医院医护人员。 | 否 |
|  | 系统集成 |  | 患者端支持与预约挂号微信服务号等集成。 | 否 |

### 6．医疗设备精细化管理系统及配套产品（包含影像类设备数据采集装置、生命支持类设备数据采集装置、医疗设备精细化管理系统软件）

| 产品名称 | 模块 | 序号 | 技术要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影像类设备数据采集装置 | 硬件设备 |  | 适配范围：能够覆盖我院要求的重点医疗设备类型，包括CT、MR、DR、PET-CT、SPECT、DSA、LA、超声、内镜中心内窥镜设备、手术室腔镜等影像医疗设备，支持绑定设备，具体接入的设备型号及部署方式在实施过程中根据院方需求进行部署。 | 否 |
|  |  |  | 运行数据采集：能够自动采集并识别CT、MR、DR、DSA、PET-CT、PET-MR、SPECT、LA、超声、内镜中心内窥镜设备、手术室腔镜等重点医疗设备使用运行相关数据，包括但不限于实时工作状态、开机时刻、关机时刻、检查或治疗开始时间、检查或治疗结束时间、检查部位等。 | 否 |
|  |  |  | ▲超声设备信息采集：能够自动采集并识别并采集超声检查过程中所使用的探头信息，包括探头型号、探头开始使用时刻、探头结束使用时刻；可自动识别检查中更换探头的情况；可自动识别历次检查中冻结的时刻。（提供功能截图） | 是 |
|  |  |  | ▲内镜设备信息采集：能够自动采集并识别内镜中心的内窥镜检查过程中所使用的镜子信息，包括镜子编号、镜子开始使用时刻、镜子结束使用时刻。（提供功能截图） | 是 |
|  |  |  | 腔镜手术信息采集：能够自动采集并识别手术室腔镜手术过程中开始使用的时刻及结束使用的时刻。 | 否 |
|  |  |  | 过程信息记录：能够自动识别并记录重点医疗设备各品牌型号设备检查或治疗的操作过程信息（包括但不限于视频、图像）。 | 否 |
|  |  |  | 本地存储：采集装置能够在本地存储设备检查或治疗过程中的操作过程信息，允许存储时间不少于30天且能够灵活配置存储时长。 | 否 |
|  |  |  | 设备信息识别：能够自动识别设备开机及关机等系统动态信息；支持获取工程故障、维护质控过程等信息，进行设备故障过程追溯。 | 否 |
|  |  |  | 传输方式：支持内网有线传输或无线 WIFI等数据传输方式。 | 否 |
|  |  |  | 断网续传：具备断网采集数据暂存功能，联网后自动上传数据。 | 否 |
|  |  |  | 接口方式：支持通过设备视频接口实时进行图像采集，接口方式支持DVI、SDI、HDMI、DP、VGA等视频接口；采样频率不低于5帧/秒。 | 否 |
|  |  |  | 硬件支持内网部署，数据获取方式合规且内网传输。部署方式：支持集中部署，集中供电。 | 否 |
| 生命支持类设备数据采集装置 | 硬件设备 |  | 适配范围：能够覆盖我院要求的急救生命支持类设备，包括呼吸机、监护仪、输注泵、CRRT、ECMO、麻醉机等医疗设备，具体接入的设备型号及部署方式在实施过程中根据院方需求进行部署 | 否 |
|  |  |  | ▲动态配置采集协议：动态配置采集协议，根据匹配到的采集协议进行急救生命支持类医疗设备（支持市面各类不同品牌型号的监护仪、呼吸机、输液泵、CRRT、ECMO、注射泵、麻醉机等采集）的连接、通讯、数据解析和数据传输；支持符合TCP/IP 协议、符合RS232等接口形式的所有数据输出接口的设备。（提供功能截图） | 是 |
|  |  |  | 采集频率：采集数据的频率可根据临床具体需要进行自定义设置。 | 否 |
|  |  |  | 接入与扩展：采集方案可支持维保期内的新设备接入和端口扩展。 | 否 |
|  |  |  | 运行数据采集：能够自动采集并识别呼吸机、监护仪、输注泵、CRRT、ECMO、麻醉机等急救生命支持类设备使用运行相关数据，包括但不限于实时工作状态（包含但不限于工作、待机、关机等）、开始工作时间、结束工作时间等。 | 否 |
|  |  |  | 呼吸机设备信息采集(包括但不限于):通气模式、呼气潮气量、呼吸末正压、氧浓度、分钟 呼气量、呼吸频率、峰压、气道压力 过高报警、呼吸暂停报警、电池电压 低报警等。 | 否 |
|  |  |  | 监护设备信息采集(包括但不限于):心率、有创/无创血压、血氧饱和度、呼吸频率、体温、脉搏、中心静脉压、心率过高或过低 报警、血压过高或过低报警、血氧饱和度低报警等。 | 否 |
|  |  |  | 输注泵数据采集 (包括但不限于):输注速率、输注总量、输注时间、剩余量、阻塞报警、 气泡报警、滴速报警、电池低电压报警。 | 否 |
|  |  |  | CRRT数据采集(包括但不限于):血流量、置换液、损 失液、病人脱水量、治疗时间、实际 处理血量等。 | 否 |
|  |  |  | ECMO数据采集(包括但不限于):血流速、设定转速、 实际转速等。 | 否 |
|  |  |  | 故障识别：具备故障提醒、数据上传等功能。 | 否 |
|  |  |  | 传输方式：支持无线 WIFI等数据传输方式。 | 否 |
|  |  |  | 断网续传：具备断网采集数据暂存，采集装置内部联网后自动上传数据功能 | 否 |
| 医疗设备精细化管理系统 | 预算管理 |  | 预算计划管理：支持根据院内预算金额及申报时间制定预算计划，支持创建及修改年度或临时预算计划。 | 否 |
|  |  |  | 预算申请：支持科室添加申请，形成本科室的需求储备库，支持查询预算申请审批各环节的流转信息。申请的内容包括申请科室、院区、购置年份、购置类型、设备名称、数量、金额等。预算申请填写信息包括设备基本信息、购置条件、购置预期等维度：设备基本信息包括经费来源、国产/进口、安装地点、申购意向、配置需求等；购置条件包含是否涉及耗材/试剂、是否具备使用设备的专业人员、安装设备环境等。购置预期包括设备是否收费、是否新增耗材入院、年工作量等信息；预算申请支持选择购置类型是新增、更新或首配，并且根据购置类型填写不同内容信息，更新购置需要填写拟更新的保有设备资产号。可根据医院实际需求情况完善内容。支持快速引用本科室的历史预算申报项目，获取历史预算申报项目填报的信息。 | 否 |
|  |  |  | 预算申请提交：支持使用科室进行核心组会签功能，允许使用科室将储备库内的预算申请在预算计划提交的时间范围内进行提交。支持批量提交会签功能，科室核心组成员通过系统进行审核，全部核心组成员审核通过后，形成正式的待审批预算项目。支持各科室查看已通过科室核心组会签的预算项目列表，支持查看审核进度，并可查看审核进度。支持各科室修改需要进一步完善的预算项目，并支持重新提交至审核环节。 | 否 |
|  |  |  | 预算审核：支持医学工程处进行文审；支持职能处室（医务、物价、医保、招采等）对需要本处室审核的申请进行审核。 | 否 |
|  |  |  | 过程文件管理：支持上传各个环节过程性文件，存档。 | 否 |
|  |  |  | 预算批复:支持医学工程处汇集医院上级主管部门批复意见，选择批复后的项目形成批复库。支持预算项目批复查询，支持在批复库内查询全部时间范围内，通过预算审批、完成批复的预算项目。支持通过预算编号、申请单号、申请科室、汇总科室、设备名称、设备单价、设备总价、购置类型、用途、预算类型等条件进行组合查询，支持导入、导出批复清单。 | 否 |
|  | 合同管理 |  | 合同管理:支持合同基本信息录入及一键导入功能，支持通过EXCEL模版将结构化合同导入。提供合同预览及版式文件打印功能。 | 否 |
|  | 付款管理 |  | 合同付款:对所有资产合同进行汇总统计，并以报表形式展示。对于资产合同的可以进行付款信息的录入。对于到期未付款的合同进行预警。 | 否 |
|  |  |  | 发票管理:能够进行发票的管理，可以实时查看合同与发票匹配的状态。 | 否 |
|  | 库房管理 |  | 与固定资产系统对接，获取资产卡片数据。 | 否 |
|  | 验收管理 |  | 安装验收:提供安装验收信息记录功能，支持院内工程师依据合同内容对到货设备进行验收确认，包括录入设备名称、SN号、资产安装日期、安装地点等信息。多台设备支持导入安装信息。 | 否 |
|  |  |  | 计量验收:提供计量验收功能，需要计量的设备，支持计量人员上传计量证书，记录计量日期、计量结果、计量机构、计量费用、证书编号等信息 | 否 |
|  |  |  | 支持实现招采、固资、使用科室、厂家进行现场验收签字 | 否 |
|  | 资产管理 |  | 资产卡片:提供资产信息查询功能，资产卡片管理能够按资产编号、出厂编号、资产类型、资产名称、生产厂家、使用科室、上账日期、资产状态、原值范围等多条件组合查询及模糊查询，展示的设备信息包含且不限于注册证名称、设备名称、设备型号、设备编码、设备SN号、购入金额、生产厂家、产地、出厂日期、合同日期、上账日期、保修期限、所在科室、注册证号、资金来源等。并能够通过移动端进行资产卡片信息的查看。可通过固定资产码一站查询资产档案、维修、维护、质控、计量、效益等全生命周期数据。 | 否 |
|  |  |  | 字典管理:系统提供设备分类字典功能，支持资产台账按资产类别、医疗器械分类目录进行医疗设备归类，并实现两者分类之间的对应管理。系统需提供医疗器械分类目录字典、资产分类字典（GB/T14885-2022固定资产等资产基础分类与代码）、供应商字典等必要字典。 | 否 |
|  | 维修管理 |  | 故障设备查询:支持查看科室上报的故障设备信息，包括故障设备的资产号、所属科室、使用地点、设备类型、设备名称、设备品牌型号、故障发生时间、故障现象、故障照片等信息。支持查看全部已完成维修的历史故障记录信息，包括上报的故障信息；故障响应时间、维修开始时间、维修结束时间、自修或外修类型、维修厂商、维修人员、维修内容、更换配件的信息、发生的费用信息等维修记录信息；以及维修评价时间、服务水平及技术水平评分等维修评价的信息。支持查询各个维修阶段、各阶段时间、操作人员及描述信息。 | 否 |
|  |  |  | 移动端维修管理:支持临床科室、医学工程处工程师通过移动端进行故障上报，具备医工代报功能；支持有资产码及无资产码设备故障上报功能，支持扫码报修。故障上报能够记录包括但不限于设备故障视频或图片、故障发生时间、故障现象等。支持录入无资产码设备的SN号、资产名称、归属科室、设备位置等信息，纳入无资产码设备库。 | 否 |
|  |  |  | 移动端维修管理:支持医学工程处工程师进行故障响应，进行故障确认，可将维修工单分配给相应工程师；对于非故障（如电话或远程视频排障）可进行故障结束；对于故障描述不清的工单可进行退回。支持维修工程师进行维修信息记录，包括外修或自修类型、维修厂商信息、维修人员信息、工程师到场响应时间、维修开始时间、故障修复时间、维修周期信息、维修费用信息、维修结果；支持上传维修相关文件，包括但不限于图片、视频等形式。支持对故障设备更换配件信息的记录，支持对配件配型、名称、规格型号、数量、单价、合计等信息的管理。支持关联查询设备资产信息，包括固定资产号、SN号、设备规格型号、设备是否在保、设备合同档案、历史维修记录等。 | 否 |
|  |  |  | 支持故障上报人员确认维修结果，进行服务满意度评价，并能签名确认。 | 否 |
|  | 维护管理 |  | 服务商管理:支持维保服务商录入公司信息并可进行资质等关键文件的上传。服务商资质信息包括但不限于厂商名称、简称、厂商类型、组织机构代码等信息。关键文件包括但不限于营业执照、法定代表人（投资人/负责人）授权书、原厂授权书上传。支持医学装备处工程师进行服务商信息审核，并设置其权限范围内的设备。通过审核的服务商可为其运维工程师开通账号，针对其权限范围内的设备接收运维工单、开展运维工作。 | 否 |
|  |  |  | 维保合同管理:支持院内工程师或维保服务商完成已签订的维保合同信息的录入，包括但不限于合同编号、合同名称、合同起止时间、合同金额等关键性信息以及维保设备、维保设备维保起止时间、设备年维保次数、单台设备维保金额等。支持同一合同内的不同设备维保起止时间、维保次数、维保金额配置不同。 | 否 |
|  |  |  | 维护管理:支持维保计划管理，能够通过维保合同生成维保计划，也能够创建临时维保计划。支持查看维保计划，系统可针对维保计划分配维保工程师。 | 否 |
|  |  |  | 维护管理:支持查询历次维保计划执行情况，包括维保计划开始时间、维保计划结束时间、维保计划年度、维保设备名称、设备规格型号、维保执行时间、执行人员等。提供维保设备检测项目管理功能，能够根据设备类型对维保检测项目进行管理，配置设备类型、检测项目名称、单位等信息。系统根据设置的维保检查项目自动生成维保执行的内容。提供维护项目管理功能，分析各设备的维护保养情况，形成统计报表。提供维保记录功能，对设备的保养维护周期、单次保养时长、保养次数、保养时间等信息进行记录统计。 | 否 |
|  |  |  | 维护管理:能够实现维护计划到期提醒功能。 | 否 |
|  |  |  | 移动端维护管理:提供维护任务执行功能，能够按照维护项目进行维护任务的执行，支持院内工程师或维保服务商执行工程师通过移动端扫码进行维保记录的添加，包括但不限于维保的时间、执行人员、上传维保现场照片或附件，并能够根据不同类型设备配置的维保检测项目录入检测结果值。维保服务商维保工作结束后，支持科室对维保服务进行评价。提供维保合同查询功能，支持通过移动端进行合同信息查询，包括合同有效期、维保合同设备信息等。 | 否 |
|  | 质量控制管理 |  | 质控管理:支持质控计划的创建，可以按照不同的设备类型，不同科室创建计划，包括质控名称、质控开始及质控时间等信息，能够对质控计划中的设备进行管理。支持质控计划的编辑、复制和删除。提供质控计划执行功能，支持按照质控计划执行设备质控信息录入及图片上传，包括质控时间、质控结果、质控人员、上次质控文件。提供质控记录功能，支持查看历史质控记录及质控数据，支持查询每台设备历次质控记录。包括设备名称、规格型号、所属科室、质控执行时间、执行结果、执行人员、照片或附件等，实现质控报告与设备一一对应。 | 否 |
|  |  |  | 移动端质控管理:支持移动端扫描设备码执行质控，包括质控时间、质控结果，上传质控文件等；支持查询已执行的质控记录，包括设备质控时间、设备资产号、设备名称、质控人员、质控附件等信息。支持对单条质控记录进行服务评价，也支持批量选择质控记录进行服务评价。 | 否 |
|  | 计量管理 |  | 系统支持创建计量计划，支持按照设备类型、计量标识、计量分类、科室等条件筛选设备生成计量计划。提供医疗设备计量功能，支持登记计量信息，包含计量结果、计量院所、计量级别、计量证书编号、计量时间、证书失效时间等，支持上传计量证书，实现计量证书与设备一一对应。 | 否 |
|  |  |  | 计量库：支持按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后，自动判断计量设备并生成计量标识；可查阅各科室、各种类型的计量设备台账。可单个或批量将计量设备的上次检测日期进行更新，系统可自动根据计量周期产生下次检测日期，对于计量台账中已经到期的设备能够进行提醒。支持excel导入计量记录。支持对于不在账的低值计量设备进行管理，支持添加无资产码计量设备形成无资产码计量设备库。 | 否 |
|  |  |  | 移动端计量管理：支持扫描设备二维码或录入设备SN号记录检定过程中的详细信息，包含检定日期、检定厂家、检定费用、合格标识等。支持上传计量证书。支持查询已执行的计量记录，包括设备计量时间、设备资产号、设备名称、检定日期、检定机构、检定费用、合格标识、计量证书编号、计量证书有效期等信息。 | 否 |
|  | 共享调配 |  | 调配库：支持构建在线虚拟调配库，可将医院规划的调配设备添加至调配库，支持将设备从调配库移除。支持查看当前调配库中设备信息及借用记录，包括设备资产编号、设备名称、设备类型、设备品牌型号、调配状态等信息。 | 否 |
|  |  |  | 移动端调配：提供调配设备预约锁定管理功能，支持选择调配设备进行预约锁定，可保证调配设备在特定时间段内不被其他人借用。支持无借用行为时达到特定时间后设备自动解除预约。 | 否 |
|  |  |  | 移动端调配：支持扫描设备二维码自动识别设备信息进行设备借用，支持对出借科室、借用时间、借用科室、借用人员姓名、工号以及电话等信息进行管理等。借用人员与借出人员均可在移动终端进行签名确认。 | 否 |
|  |  |  | 移动端调配：支持通过扫描设备资产码或查询列表选择设备，进入设备归还页面。系统记录归还科室、归还人员、归还时间等信息。借用人员与借出人员均可在移动终端进行签名确认。 | 否 |
|  |  |  | 移动端调配：提供保养消毒及归还检查管理功能，支持记录消毒或归还检查人员，并具备消毒过程照片、归还检查过程照片上传的功能。 | 否 |
|  |  |  | 调配记录:支持查看调配记录详情，包括资产编号、设备名称、设备类型、设备品牌、借用科室、借用时间、归还科室、归还时间、借用时长。支持查看设备调配流转过程信息，包括调配操作阶段、借还双方的操作人员、操作时间等。提供调配统计功能，支持调配记录统计，对借用单位或科室的调配次数、调配时长进行统计分析。支持调配费用统计，根据设定的计费规则进行调配费用的统计，按照设备类型、借用科室进行借用费用计算。 | 否 |
|  |  |  | 计费管理：支持按照设备类型进行计费配置，包括收费单位、收费单价；支持阶梯计费模式的配置，能够配置各个阶段的收费单价。支持优惠时长的配置。支持“一机一费用标准”的配置。 | 否 |
|  | 效率分析 |  | 设备使用效率对比分析：支持通过院区、科室、设备类型、时间范围等筛选项查询，分析监测范围内设备日均工作时长、日均开始工作时间、日均结束工作时间、日均服务量、设备使用率等。并与该类设备均值进行对比。 | 否 |
|  |  |  | 单机每日效率分析：支持筛选设备类型、设备名称及时间范围，分析监测范围内设备的单机每日使用效率分析，包括但不限于工作时长、服务量、使用率等关键指标；支持每日效率变化趋势分析。 | 否 |
|  |  |  | 单机24小时效率分析：支持筛选设备类型、设备名称及时间范围，分析监测范围内设备的单机24小时各时段的服务量及工作时长分布情况，并能够实现单台设备之间的对比。 | 否 |
|  |  |  | ▲临床应用分析：具备临床应用分析功能，能够查询指定时间范围内，各台设备所检查的部位名称、不同部位的检查量、不同部位的平均检查时长；各台设备所服务的检查项目名称、不同检查项目的检查量、不同检查项目的平均使用时长等。（提供满足要求的系统截图作为证明材料） | 是 |
|  | 成本效益分析 |  | 单机使用效益分析：需实现监测范围内设备单机使用效益分析，支持分析每台设备总服务量、总收入、折旧及维修成本、总结余、收支结余率、投资回收期等。支持按照医院管理口径进行监测范围内设备相关成本核算，包括但不限于设备折旧、维修费等成本数据。需实现监测范围内手术室共用设备的成本分摊核算，提供合理的成本分摊方案。支持对于效益分析能够精确到单机的设备，选择多台设备，对所选设备的使用效益指标进行对比，包括成本、收入、结余等。 | 否 |
|  |  |  | 科室使用效益分析：需实现监测范围内设备使用效益分析，支持按照科室维度进行筛选，实现该科室下设备总体使用效益指标分析，分析指标包括但不限于设备服务量、业务收入、成本、投资回收期、投资收益率等关键指标；并可实现月度使用效益对比。需实现监测范围内设备成本结构分析，包括但不限于设备折旧成本、维修维护成本等。支持选择多个科室，对比不同科室下监测范围内设备的总体效益情况，分析维度包括设备折旧及维修维护成本对比、收入对比、结余对比等。 | 否 |
|  |  |  | 提供结构化运营报告。支持根据设备的成本绩效及效率分析，自动生成各类设备的运营报告，对设备资产结构、成本效益、使用效率进行分析。运营报 告支持导出为PDF、图片、word。 | 否 |
|  | 采购辅助决策 |  | ▲需支持对CT、MR等医用设备合理化配置的辅助决策，分析保有设备新增、更新的数据，并自动生成决策分析建议，通过象限图等方式进行可视化展示。配置辅助决策算法模型需具备一定的灵活性，能够依据医院实际情况进行指标权重的调整。（提供满足要求的系统截图作为证明材料） | 是 |
|  | 印章管控系统 |  | 能够支持用户保存签名，调用签名。 | 否 |
|  | 可视化驾驶舱 |  | 提供设备资产概览模块，能够对医院要求的医疗设备资产情况进行分析，包括资产数量、原值、使用年限分布等。提供设备成本效益分析模块，能够对医院要求的医疗设备成本效益进行分析，包括各类设备的服务量、成本、收入等。提供设备使用效率分析模块，能够查询医院要求的医疗设备预约人次与实际检查人次的对比、设备日均服务人次对比等。提供设备预约分析模块，能够实现医院要求的医疗设备预约分析，包括各类设备预约人次及预约天数，并可形成月度对比。 | 否 |
|  | 集成要求 |  | 数据中心异构系统集成：能够与院内数据中心异构系统集成，实现数据交换 。 | 否 |
|  |  |  | 闭环跟踪集成：支持对接并展示闭环跟踪系统。 | 否 |
|  |  |  | 支持与OA系统对接，实现单点登录、消息推送与消息提醒。 | 否 |
|  |  |  | 支持与固资系统、lis系统对接，实现固资卡片数据、设备质控数据查看。 | 否 |

## 二、技术和服务要求

1、软硬件维护要求

投标人提供软硬件的安装、配置、调试、培训、卸载、更新、故障排除、漏洞修复、巡检及技术咨询等服务。

2、人员要求

投标人有义务保证在项目服务期间派遣胜任本项目执行、数量充足的人员进行本项目工作，且保证派遣人员的稳定性，并承诺派遣人员仅服务于本项目。投标人应向采购人提交项目组人员名单。

在本项目执行过程中，投标人需为本项目选派1名项目经理，要求至少具有工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书的其中一项证书。

在本项目执行过程中，投标人需为本项目配备的项目团队人员（除项目经理外）应至少具有工信部、人社部颁发的网络工程师、软件设计师、系统分析师证书的其中一项证书。

在本项目执行过程中，投标人可以根据具体情况重新指定投标单位人员，投标人人员调整前须以书面方式征得采购人同意。

在本项目执行期间，投标人如有项目组人员调整，投标人应在人员调整前向采购人提交更新的项目组人员名单。

投标人自合同签订后5个工作日内安排技术人员入场，按项目约定提供包括需求调研、产品部署、开发、调试、测试、上线、用户培训等相关工作。同时，采购人应积极配合投标人工作，向投标人提供必要的合同产品部署环境、工作条件和设备条件。

3、其他要求

3.1、应急故障排除服务

提供应急故障排除服务方案，当采购人遭受大规模病毒侵害、软硬件升级等突发故障或采购人认为工作需要时，投标人应能提供2小时内抵达现场人员的服务保障，并根据采购人需求及时增加相应人员，配合采购人工作，在采购人规定的期限内完成工作，保障采购人业务正常运行。

3.2、设备定期保养及巡检服务

投标人应在系统运行后提供每月至少一次的现场巡检服务，具体时间由双方协商确定，巡检服务应在规定的时间内完成。对系统基础设施资源以及后台数据安全进行巡查工作，解决系统使用中提出的改进需求，以保证系统正常运行。每次巡查结束，投标人应制作《巡查服务报告》，并由采购人签字确认。

3.3、政策性任务保障服务

采购人执行上级政策性任务等特殊时期，投标人应服从采购人统一作息时间安排，必要时投标人应增派人员协助完成任务。

## 三、项目总体建设要求

1、建设标准

1.1.投标人提供完整的软件产品和相关技术文档，确保产品可操作、易维护。

1.2.系统运行稳定，确保在高峰时段和高并发情况下仍能正常使用。

1.3.投标人提供每周7*24小时实时在线技术支持，确保问题得到及时解决。

1.4投标人需定期对系统进行巡检和优化，提高系统稳定性和性能。

2、服务质量保障

投标人提供的软/硬件产品质量及服务符合国家、北京市、行业的强制性标准和非强制性标准，产品为原厂原包装全新正品，安装后能够正常安全稳定高效运行和使用，能够保证采购人数据信息安全，不会导致采购人信息的泄露、丢失或混乱，且能够与采购人现有的网络、系统等相适配。

3、其他要求

3.1 提供专业的培训和指导，确保医院工作人员能够熟练操作和使用软件系统。

3.2 建立健全的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

四、项目信息安全要求

要求投标人参考国家相关法律法规、政策标准、行业规范，制定完整的安全方案，安全方案应包含且不限于安全管理方案、安全技术方案、数据安全方案等内容，以保障本项目系统安全、数据安全和运行安全。

投标人须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人需遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目相关信息和所有数据。

五、项目知识产权要求

投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

投标人保证对提供的全部服务及其所涉及的软件（含第三方软件）均享有合法的知识产权或者永久使用权并得到软件所有人授权能够合法再次授权和销售给采购人用，并保证授予和使采购人和最终用户合法拥有上述全部软件非独占的永久许可使用权。

六、项目实施管理要求

1、供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

2、项目实施组织架构：投标人有义务保证在合同履行期间派遣胜任本项目执行、数量充足的人员进行本项目软件开发工作。建立实施组织架构，对项目的人力资源进行合理的配置和分工，使参与项目人员能有效的协同工作，发挥最高效率。

3、项目进度保障措施：投标人应制定详细计划，通过系统化的管理方法确保项目按时按质完成。

4、用户反馈：投标人应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

5、项目文档：投标人应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

七、项目人员培训要求

培训工作是整个项目得以正常运行的关键，除了对系统使用人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

投标人须为本项目建设的系统管理及使用人员提供培训服务，通过系统化的培训使培训对象能够熟练地掌握系统使用和维护方法，使其能够独立管理、使用和维护项目相关系统。

1、投标人应在投标文件中提出详细的培训计划，计划内容应包括培训项目、培训次数、培训地点、培训教材、培训讲师要求、培训对象、日程安排及其他相关事项。培训教材包括视频文件、培训PPT资料，培训所使用的语言和教材应为中文。

2、技术培训的内容需涵盖软件的日常操作、系统管理维护以及基本的故障诊断与排错。培训教材应由投标人提供，并确保内容全面、易于理解。培训讲师应具备丰富的相关领域经验，能够有效传授知识和技能。培训对象应包括系统管理员、技术支持人员及其他相关操作人员，确保其能够熟练掌握软件的使用与维护。

八、项目售后服务要求

针对本项目的售后服务，投标人须提供完整可行的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构及服务团队构成、售后服务方式、服务响应时间及服务内容。

1、售后服务质保年限

自最终验收合格之日起，提供3年软件免费质保服务和5年硬件免费质保服务。

2、售后服务团队

投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。

3、售后服务方式

提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足采购人服务需求。

4、售后服务时间

售后服务时间不低于如下要求：

提供每周7*24小时多样化的售后服务渠道，包括但不限于邮件、微信、电话、远程技术支持；若远程服务无法解决故障，需派遣技术人员2小时内抵达现场，不额外收取费用。

现场支持服务：项目售后期间需安排不少于每月一次的系统巡检，对系统运行状态进行监测、管理和维护。质保期间内接到保修后。投标人需提供应急故障排除服务，当采购人遭受大规模病毒侵害、软硬件升级等突发故障或采购人认为工作需要时，投标人需在2小时内抵达现场，并根据采购人需求及时增加相应人员，配合采购人工作，在采购人规定的期限内完成工作，保障系统正常运行。

5、服务内容包括但不限于故障分析报告、系统备份与还原服务、系统bug修复服务、软件升级服务、定期跟踪巡检服务等。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.2、对于技术规格中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

1、满足国家相关法规和标准：采购标的应符合国家相关行业法规和标准，包括信息安全、数据保护等方面的要求。

2、满足医院业务需求：采购标的应能全面支撑医院的业务流程和管理需求，提高医院的工作效率和服务质量。

3、系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求及货物交付。

4、系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

5、系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

6、需求说明书、设计方案、实施方案、操作说明、维护手册等技术文档齐全。

（四）其他要求

无。