
[bookmark: _Toc200123571]采购需求
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	肺部教学模型
	1
	否

	
	1-2
	大脑解剖模型
	2
	[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK99]否

	
	1-3
	可拆卸脑解剖模型
	1
	否

	
	1-4
	头部正中矢状切面模型
	1
	否

	
	1-5
	女性盆腔解剖模型
	1
	否

	
	1-6
	男性泌尿生殖系统模型
	1
	否

	
	1-7
	女性卵巢结构模型
	1
	否

	
	1-8
	心脏三维立体模型
	5
	否

	
	1-9
	电子导尿教学实习模型
	2
	否

	
	1-10
	B超引导下经皮肾穿刺活检术训练设备
	1
	否

	
	1-11
	口鼻腔鼻咽拭子采集教学模型
	1
	否

	
	1-12
	腹腔镜手术模拟训练器
	1
	否

	
	1-13
	耳穴探测仪
	2
	否

	
	1-14
	耳穴模型
	2
	否

	
	1-15
	小儿推拿模型
	2
	否

	
	1-16
	人体针灸模型
	2
	否

	
	1-17
	可视化新生儿综合静脉穿刺置管PICC模型
	1
	否

	
	1-18
	高仿真超声引导下中心静脉穿刺置管模型
	1
	否

	
	1-19
	儿童多静脉注射训练手臂组合
	1
	否

	
	1-20
	静脉注射模型
	1
	否

	
	1-21
	可视化儿童中心静脉穿刺术模型
	1
	否

	
	1-22
	儿童插管模型
	1
	否

	
	1-23
	婴儿气道管理模型
	1
	否

	
	1-24
	婴儿骨髓穿刺腿模型
	1
	否

	
	1-25
	心肺复苏模拟人训练急救模型
	2
	否

	
	1-26
	超仿真足月新生儿模拟病人
	1
	否

	
	1-27
	成人全身心肺复苏模拟人
	2
	否

	
	1-28
	儿童全身心肺复苏模拟人
	3
	否

	
	1-29
	婴儿心肺复苏模型
	6
	否

	
	1-30
	婴儿重症模拟病人
	1
	否

	
	1-31
	儿童模拟病人
	1
	否

	
	1-32
	自动体外除颤器(AED)训练器
	6
	否

	
	1-33
	硅胶复苏器
	12
	否

	2
	2-1
	43部件创伤评估模块
	1
	否

	
	2-2
	压疮（褥疮）护理模型
	1
	否

	
	2-3
	手臂皮内注射模型
	4
	否

	
	2-4
	手臂静脉穿刺及三角肌注射模型（带血液循环装置）
	4
	否

	
	2-5
	臀部肌肉注射与解剖结构模型
	4
	否

	
	2-6
	外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型
	2
	否

	
	2-7
	五人共览显微镜
	1
	否

	
	2-8
	十人共览显微镜+照相系统
	1
	否

	
	2-9
	儿童心肺复苏模拟人
	2
	否

	
	2-10
	儿童护理模拟人
	2
	否

	
	2-11
	婴儿护理模拟人
	2
	否

	
	2-12
	数字化儿童综合急救技能训练系统
	1
	否

	
	2-13
	心理咨询/治疗基本技能培训用音视频录制系统
	1
	否

	
	2-14
	教学讲台设备
	1
	否

	
	2-15
	教学显示设备
	1
	否

	
	2-16
	教学扩声设备
	1
	否

	
	2-17
	教学中控设备
	1
	否

	
	2-18
	教学录播设备
	1
	否

	
	2-19
	教学视频采集设备
	2
	否

	
	2-20
	教学辅助设备
	1
	否

	
	2-21
	教学讲台设备
	1
	否

	
	2-22
	教学显示设备
	1
	否

	
	2-23
	教学扩声设备
	1
	否

	
	2-24
	教学中控设备
	1
	否

	
	2-25
	教学录播设备
	1
	否

	
	2-26
	教学视频采集设备
	2
	否

	
	2-27
	教学辅助设备
	1
	否

	
	2-28
	教学管理系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为2026年首都儿童医学中心临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：签订合同后90日内。
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、质保期：
第1包：自签订合同之日起5年。
[bookmark: _GoBack]第2包：品目2-1至2-12质保5年，2-13至2-28质保3年。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为2026年首都儿童医学中心临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包 品目1-1肺部教学模型
数量：1套
一、整体要求:
1.总体要求：真实人体肺部翻模，结构合理，细节逼真，方便观察，稳固结实、仿真彩绘，颜色鲜明细腻，方便讲解观察使用。
2.材质要求：采用环保PVC材料或同等材料，无毒无味，易于异常清洁与消毒。
3.解剖特征：须清晰呈现肺部、支气管、血管等结果，不同结构采用区别度高的颜色显示。
4.肺解剖模型：模型自然大小，分成4件。两瓣肺叶可取下，示其内部结构，有底座，尺寸约17×14×30cm左右。
5.肺泡放大模型：①无软骨的细支气管断面②终末细支气管和肺泡的关系③肺泡管和肺泡囊的构造④肺泡与肺泡之间的隔内所含有的毛细血管网。有底座。尺寸约27×20×36cm左右。
6.喉心肺呼吸系统模型：自然大小，分为7件，两瓣肺叶可取下示其内部结构心脏纵剖示心房、心室和瓣膜，喉头分成两件。有底座。尺寸约32×23×13cm左右
7.色分肺模型：模型为自然大的人体左右肺模型，显示了肺的10个肺段范围，上叶、中叶、下叶的细节并有标识，有对应的文字说明。尺寸约17×14×24cm左右。
8.透明肺段模型：显示左右两肺的分段，左肺八个段，右肺十个段，从透明肺壳可以观察支气管树的分布情况，肺外形用透明塑料制，气管和支气管树用塑料制作，并标上不同颜色2倍放大。有底座。尺寸约20×15×34cm左右。
9.肺病理模型：2/3真人大小比例，演示由微生物感染引起的肺系统疾病（肺脓肿、肺炎、结核等），并有文字标识解释。
10.支气管镜训练模型：管腔通常、操作手感真实，可进行气管镜模拟及活检操作。组成：支气管树模型、固定底座及托盘、收纳箱、图谱。模型中需包括中鼻甲、下鼻甲展示、声门、会厌展示； 主气管、气管隆突、左右主支气管、左肺上叶尖后段、前段、上舌段、下舌段、左下叶背段、左下叶内前基底段、外基底段、后基底段、右肺上叶尖段、前段、后段、右肺中叶外侧段、内侧段、右下叶背段、前基底段、内基底段、外基底段、后基底段。
二、具体配置：
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]1.肺解剖模型：1套。
2.肺泡放大模型：1套。
3.喉心肺呼吸系统模型：1套。
4.色分肺模型：1套。
5.透明肺段模型：1套。
6.肺病理模型：1套。
7.支气管镜训练模型：1套。

第1包 品目1-2大脑解剖模型
数量：2台（套）
一、技术参数: 
1.放大倍数：大脑解剖模型放大倍数须为2倍及以上，以便清晰观察脑沟回及内部结构细节。
2.材质要求：采用环保PVC材料或同等材料，无毒无味，易于异常清洁与消毒。
3.解剖特征：须清晰呈现大脑皮层的主要沟裂与脑回，不同脑区或结构采用区别度高的颜色显示。
4.人脑解剖模型为可拆卸结构,能分解为多个独立部位，重点结构标识清晰。
5.标识系统：配有详细的数字指示标志及对应的中英文文字说明，指向明确，涵盖主要解剖部位。
6.配套底座。

第1包 品目1-3可拆卸脑解剖模型
数量：1台（套）
一、整体要求:
1.1材质：环保PVC。
1.2产品规格：可拆卸脑解剖模型。
1.3颜色：油墨、电脑彩绘。
1.4尺寸（±10%）：35*22*24cm。
1.5质量（±10%）：2.7KG。
2.1该脑模型符合人体解剖结构大小，中切，可分解成4部分。
2.2叶和脑干可拆卸。
2.3运动中枢、感觉中枢和功能中枢以色彩区分。
2.4带有标注。
2.5置于可拆卸基架。
2、 具体配置：
1、可拆卸脑解剖模型1套。


第1包 品目1-4头部正中矢状切面模型
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1、模型应精确显示头部及颈部正中矢状切面的形态结构，包括大脑、小脑、下丘脑、垂体、垂体柄等结构。
2、尺寸（±10%）：7.5*6.5*9cm。
3、采用PVC材料（聚氯乙烯）注塑成型，无毒、无味。

第1包 品目1-5女性盆腔解剖模型
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1、模型应精确显示女性泌尿、生殖系统内部结构和细节特征。
2、尺寸（±10%）：27.5*20*29.5cm。
3、采用PVC材料（聚氯乙烯）注塑成型，无毒、无味。

第1包 品目1-6男性泌尿生殖系统模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1、模型应精确显示男性泌尿、生殖系统结构和细节特征。
2、尺寸（±10%）：11*5*38cm。
3、采用PVC材料（聚氯乙烯）注塑成型，无毒、无味。

第1包 品目1-7女性卵巢结构模型
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1、模型应可拆分，并精确显示输卵管及子宫伞的血管和解剖形态，并能够详细展现卵泡在不同阶段的表现，可以单独展示初级卵泡白体横截面，显示其内部结构。
2、尺寸（±10%）：33×23×21cm。
3、采用PVC材料（聚氯乙烯）注塑成型，无毒、无味。

第1包 品目1-8心脏三维立体模型
数量：5台（套）
一、技术参数:
1、自然大小心脏，PVC材质，电脑配色，模型可拆卸。
2、体心脏血管解剖结构模型可拆卸三维立体自然大医学教学模具自然大小心脏，带34个数字，附图解。

第1包 品目1-9电子导尿教学实习模型
数量：2台（套）
一、技术参数:
1、男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道海绵体部耻骨前伸直，导尿管插入和通过时，有绿色灯光显示（导尿管未通过时，绿灯不亮）；插入20mm左右到达膀胱时，有红色灯显示，同时有尿液自导尿管排除，约200毫升。
2、女性导尿：两腿曲伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除，约200毫升。
3、灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200毫升。
4、成人1：1模型，环保PVC材质。
二、基本配置（2台/套）：
1、导尿模型：2个。
2、导尿管：2条。
3、生殖器2个。
4、控制器：2个。
5、华布袋：2条。
6、说明书保修卡合格证：2份。

第1包 品目1-10 B超引导下经皮肾穿刺活检术训练设备
数量：1台（套）
一、技术参数:
1、腰部、肾脏模型均由类皮材料制造。
2、成人男性1:1比例。
3、左右各一个肾脏，肾脏由肾实质、肾盂和输尿管组成。
4、长宽高尺寸（±10%）:310*190*65mm。
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]二、基本配置（单台/套）：
1、模型：1个。
2、穿刺针：1个。
3、合格证说明书保修卡：1份。

第1包 品目1-11口鼻腔鼻咽拭子采集教学模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1、模型为成人躯干头、颈、胸部，解剖结构准确。
2、可通过背部口腔专用管和鼻腔专用管注射模拟分泌物。
3、可进行口、鼻咽取咽拭子。
4、模型拥有排液通道，操作结束后可进行清洗，清洗液可通过排液管排出。
5、尺寸（±10%）：12cm*9cm*4cm。
6、环保PVC材质。
二、基本配置（单台/套）：
1、口鼻腔鼻咽拭子采集教学模型：1个。

第1包 品目1-12腹腔镜手术模拟训练器
数量：1台（套）
一、技术参数:
1、电动升降台车：电动升降，带10个器械插槽，带两个收纳抽屉，带电源管理。
2、仿生型操作箱：仿生胸腹部训练箱，13个操作入路，内置光源。
3、≥24寸屏幕：屏幕分辨率≥1920*1080，支持上下左右旋转。
4、可录像图像处理器：带录像，回放，拍照，画面冻结。4倍电子放大功能，HDMI输出，直连屏幕。
5、单孔训练通道：单孔训练平台可置入穿刺套管，既可多孔训练，也可支持单孔训练。
6、30度电动可调焦内窥镜：≥500万像素，可通过按键电动调节远焦近焦，≥1920*1080P分辨率，自带光源。
7、 重复性训练器械：持针器，弯分离钳，抓钳，剪刀，各1把（重复性可拆卸，非一次性器械）。
8、 基础运动技能模块：派送模块，梅花桩模块，凌波微步模块。
9、 缝合吻合模块：3D缝合模块，肌瘤剔除模块，端端吻合模块，断端缝合模块，切口缝合模块。
10、 穿刺套管。
11、 置物架：固定训练模型。
12、 针线：针线一体，带针缝合线，每根针线独立包装，型号2-0。
13、具备USB接口，可用于存储录像。
14、提供安装视频。
2、 基本配置（单台/套）：
1、 电动升降台车1个。
2、 仿生型操作箱1个。
3、 24寸屏幕1个。
4、 可录像图像处理器1个。
5、 单孔训练通道1个。
6、 30度电动可调焦内窥镜1根。
7、 重复性训练器械1套。
8、 基础运动技能模块1套。
9、 缝合吻合模块1套。
10、 穿刺套管2个。
11、 置物架1个。
12、 针线10包。
13、 U盘1个。

第1包 品目1-13耳穴探测仪
数量：2台（套）
一、技术参数: 
1.耳穴探测仪，动态工作电流≤20mA，探测灵敏度可调节。
二、基本配置（2台/套）：
1.主机（充电款）：2台。
2.耳穴探测笔（探头）：2支。
3.参考电极（手握棒/电极片）：2副。
4.充电器/数据线：2套。
5.使用说明书/合格证：2份。
6.镊子：2份。
7.便携包/手提箱：2份。

第1包 品目1-14耳穴模型
数量：2台（套）
一、技术参数: 
1.产品材料：PVC环保材料，工艺：雕刻字体，字体清晰，穴位清楚。
2.高约35cm。
二、基本配置（2台/套）：
1.耳穴模型：2套。
2.镊子：2套。
3.耳穴说明书/挂图：2副。
4.防尘袋/盒：2套。

第1包 品目1-15小儿推拿模型
数量：2台（套）
一、技术参数: 
1.产品材料：PVC环保材料，工艺：雕刻字体，字体清晰，穴位准确清楚。
2.高约50-100cm。
二、基本配置（2台/套）：
1.主体模型，男宝/女宝各：1套。
2.推拿教学图册/穴位说明书：2套。
3.收纳防尘袋：2套。
4.摆放底座：2套。

第1包 品目1-16人体针灸模型
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.产品材料：软塑PVC环保材料，。颜色：铜色，工艺：雕刻字体，字体清晰，穴位清楚。
2.高约85cm。
二、基本配置（2台/套）：
1.主体模型，男/女各：1套。
2.经络穴位挂图：2套。
3.收纳防尘袋：2套。
4.摆放底座：2套。

第1包 品目1-17可视化新生儿综合静脉穿刺置管PICC模型
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1、模型模拟婴幼儿手臂、肩部、胸部外形，一体化设计，具有准确的内外解剖结构。
1.1、模型手臂外展与胸壁躯干成90°，呈标准的PICC穿刺术操作体位。
1.2、模型的胸部解剖结构精准，模型内置贵要静脉、肘正中静脉、头静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉、上腔静脉、肱动脉、腋动脉、锁骨下动脉、右心房等精准血管解剖结构。
2、模型材质具有人体组织类似的声学特性，可在超声设备或X光下成像。
2.1、可应用浅表线阵超声探头在模型胸壁和全手臂上进行血管探查。
2.2、可以探查到尺动脉、桡动脉、肱动脉、锁骨下动脉、贵要静脉、肘正中静脉、头静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉、上腔静脉、右心房等血管解剖走行及毗邻关系。
3、模型的血管仿真度高，动脉端连接有手动泵，通过按压手动泵模拟动脉搏动，可在体表触及颈总动脉搏动，静脉无搏动，超声下动脉有搏动表现，静脉无搏动，可被超声探头压扁。
4、支持超声引导下经贵要静脉入路和经头静脉入路的PICC术的完整操作训练。
4.1、应用超声设备在模型上探查时，可以全程实时观察到PICC穿刺的过程，包括超声血管评估、穿刺导管长度评估、消毒、铺巾、穿刺、穿刺引导、导丝置入、导管置入、位置确认、固定的完整操作。
4.2、支持进行穿刺置管后直接观察穿刺导管及导管尖端位置，同时支持超声设备及X光机进行摄片观察穿刺导管及导管尖端的位置。
4.3、进行完整的PICC置管术后，可进行导管固定操作及日常输液护理训练，培养学员的PICC术后护理及输液的标准流程及加强无菌观念训练。
5、支持进行植入式静脉输液港（PORT）植入术完整技能操作训练。
5.1、支持将静脉输液港导管经锁骨下静脉置入，经头臂静脉后进入上腔静脉位于右心房上2cm处。
5.2、支持将输液港港座与静脉导管另一端连接，将输液港港座置入预制位置，模拟完整植入式静脉输液港（PORT）过程训练，配置有皮肤模块。
5.3、支持从输液港港座上进行穿刺及输液技能训练。
6、血管内填充模拟血液，静脉系统内填充蓝色模拟血液，动脉系统内填充红色模拟血液，进行血管盲穿时，可以快速鉴别穿刺进入的是动脉还是静脉系统，配置有快速补液端口。
7、模型材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受18G-21G穿刺针的1200次以上反复穿刺训练。
二、基本配置（单台/套）：
1、静脉穿刺置管PICC模型：1套。
2、产品说明书：1本。

第1包 品目1-18高仿真超声引导下中心静脉穿刺置管模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
（一）主要结构
1、高仿真人体模型具有骨骼体表标志、颈部、躯干。
2、颈部和右腹股沟部设置超声引导下动脉-静脉穿刺模块，内置动静脉血管。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK46]3、设有模拟器血液循环，控制全自动动脉搏动模拟装置和静脉血液循环模拟装置，通过导管液高仿真人体模型连接。
（二）功能和技术优势
1、设有微电脑全自动模拟高仿真的动脉搏动，静脉血液循环并自主补充血液。
2、人体模型高度仿真，穿刺模块与人体相似。
3、可采用真实超声诊断仪探头扫描仿真人体模型的右颈部和右腹股沟部可在显示屏显示颈动脉、颈内静脉、股动脉和股静脉声像图，并可显示颈动脉及股动脉搏动影像，还可见彩色多普勒血流显示。
4、在超声引导下容易确定中心静脉——颈内静脉、锁骨下静脉的穿刺位置，显著提高中心静脉穿刺的成功率。
5、可进行超声引导下股动脉股静脉穿刺插管，连接真实的ECMO机器，进行ECMO穿刺插管技能训练。
6、ECMO穿刺管较粗，拔除后穿刺孔如发生渗漏“血液”,可调节循环泵压力，降低流速来解决。
二、基本配置（单台/套）：
1、高仿真人体模型 1具。
2、ECMO穿刺模块 1套。
3、动静脉血管各1条。
4、局部穿刺模块1个。

第1包 品目1-19儿童多静脉注射训练手臂组合
数量：1台（套）
1、 技术参数:
1.准确地模仿儿童的右手手臂，生理结构精确，内置有多条血管和一个注射垫，可进行静脉穿刺和肌肉注射的练习和考核。
2.具有可触及的头静脉，贵要静脉，正中静脉和手背静脉，可进行以上静脉的穿刺和注射。
3.穿刺后可以模拟回血。
4.血管走形清晰并可触摸到。
5.手臂末端近肩部位置为旋转设计，可与儿童模型以关节连接。
6.血管允许真实注射多种液体及药物。
7.配备有输液袋和模拟的浓缩血液，可配制模拟血液于血管中，进行采血操作。
8.模拟血管可连接外部储液设备，可进行大量液体的输注。
9.可进行穿刺后正确使用医用敷贴的训练，如无张力粘贴敷贴。
10.可使用临床用真空采血系统、一次性输液器、注射器、留置针和医用敷贴在模拟手臂上进行穿刺、注射和拔管练习。
11.可进行不同静脉位置的消毒练习，锻炼无菌技术。
12.具有肱三头肌注射垫，可练习肌肉注射。
13.注射垫可经受真实注射液体。
14.肌肉注射垫护理方法简单，取出海绵，清洁晾干即可。
15.可单独更换静脉系统、皮肤及肌肉注射垫。
16.手臂连接模拟人使用时，可进行多场景的静脉穿刺和肌肉注射练习。
17.配合标准病人使用，可进行静脉穿刺和肌肉注射的健康教育练习。
18.配有携带箱，方便产品和配件的存储和携带。
二、基本配置（单台/套）：
1、儿童静脉手臂－右侧1条。
2、替换皮肤和静脉系统1套。
3、模拟血1瓶。
4、模型润滑剂1瓶。
5、血液袋（带管路和接头）1套。
6、携带箱1个。
7、产品说明书1本。

第1包 品目1-20静脉注射模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1.模拟成年男性上半身, 带有可分开的右手手臂，可进行插入、护理和取出长时间的血管通道等模拟训练。
2.模型可呈直立位或仰卧位使用。
3.胸部和右手手臂具有预置的留置针、CVC和PICC管道。
4.胸部具有三个可选的CVC开口：右侧胸部、锁骨下和颈部。
5.可使用不同的CVC或PICC管道：单腔、双腔或三腔。
6.所有管道都可模拟回抽血液，可输注液体。
7.管道可以连接肝素帽或正压接头，可穿刺或无针输液，可进行脉冲式封管和肝素钠封管。
8.可进行留置针、CVC或PICC敷料更换操作，培训无菌技术和敷料使用。
9.胸部具有预置的输液港(IVAD)。
10.输液港可穿刺和输注液体，可通过回血判断穿刺位置准确与否。
11.可模拟输液港穿刺情况，包括：倾斜的输液港、浮动的输液港、位置较深的输液港。
12.左侧胸部模拟人体皮肤质感，可通过触诊确定输液港位置。
13.左侧胸部皮肤可多次取下和复位，输液港困难模块更换简单快捷。
14.可单独更换管道和左侧胸部皮肤。
15.手臂可单独使用，配合模拟人使用时可进行多场景练习。
16.配合标准病人使用，可进行PICC、CVC和输液港自我护理的健康教育。
二、基本配置（单台/套）：
1、静脉注射模型1个。
2、困难置管插件3个。
3、外部组织皮肤1块。
4、模拟血袋装置1套。
5、爽身粉1瓶。
6、产品说明书1本。

第1包 品目1-21可视化儿童中心静脉穿刺术模型
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1、外形解剖设计
1.1 模型为5岁儿童上半身，头部左偏，外形高度仿真，固定于标准右侧颈部中心静脉穿刺操作体位。
1.2 模型体表需具备可触诊的解剖标志，包括气管、胸骨柄、锁骨等，并可触及颈动脉搏动，支持盲插穿刺定位操作。
1.3 模型须完整包含以下血管通路：颈内静脉、颈总动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、腋动脉、腋静脉、头臂静脉、上腔静脉及右心房，符合中心静脉置管术临床解剖要求。
2、超声成像功能
2.1 模型材质需具备类人体组织声学特性，支持通用超声设备成像，可显示颈内静脉、颈总动脉、锁骨下动静脉、腋动静脉、头臂静脉、头臂干等血管走行及横断面形态。
2.2 支持在超声引导下完成经颈内静脉及锁骨下静脉入路的穿刺、导丝置入、导管放置等全流程操作训练。
3、模拟血管特征
3.1、内置有手动泵，通过按压手动泵模拟动脉搏动，可在体表触及血管搏动，应用超声探查时观察血管横断面时具有搏动表现。
3.2、静脉不能搏动，超声探头探查时可以被超声探头压扁。
3.3、可通过超声探查及按压血管进行动静脉的辨识训练。
4、操作训练
4.1 支持使用真实超声设备及临床标准中心静脉导管套装进行操作，包括血管超声探查、目标血管选择、消毒铺巾、动静脉辨识、局部麻醉、穿刺针进针、导丝引入、导管置入与固定等全流程训练。
4.2 具备穿刺手感及操作反馈。
4.3 支持中心静脉导管置入后的日常护理操作练习，包括无菌操作、敷料更换、导管维护等流程。
5、耐用性
5.1 模型配置有血管补液管，便于直观监控液体容量并快速补充。
5.2 穿刺区域材质需具备弹性、延展性及修复性能，可耐受20-22G穿刺针反复穿刺不少于1200次/cm²。
二、基本配置（单台/套）：
1、可视化儿童中心静脉穿刺术模型1个。
2、红色超声模拟液 1瓶。
3、蓝色超声模拟液1瓶。
4、专用补液器1个。
5、产品说明书1本。

第1包 品目1-22儿童插管模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1.支持气管内插管。
2.支持口咽和鼻咽通气道插入。
3.支持气管吸引。
4.支持复苏球通气。
5.支持手动产生的颈动脉搏动。
6.支持关闭胸腔压缩。
7.解剖结构：具备舌、口咽、会厌，喉，声带和气管的真实解剖。
8.可以通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气管，可模拟胃涨气。
二、基本配置（单台/套）：
1、儿科插管训练器1套。
2、气道润滑剂1 个。
3、产品说明书1本。

第1包 品目1-23婴儿气道管理模型
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1.约3个月大的婴儿1：1模型。
2、解剖：舌、口咽、会厌，喉，声带和气管的真实解剖结构。
3.皮肤柔软，模拟婴儿的感觉。
4.可以通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气管，可模拟胃涨气。
5.支持经口、鼻气管插管。
6.可以模拟Sellick手法。
7.通气可以使肺部起伏。
8.气管下端是半透明，可以直接观察。
9.通过咽后壁可以看到插管的位置。
10.肺袋和舌头可以卸下。
二、基本配置（单台/套）：
1、婴儿模型上半身1个。
2、底盘1个。
3、透明盖1个。
4、气道润滑剂1瓶。
5、产品说明书 1个。

第1包 品目1-24婴儿骨髓穿刺腿模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1.模拟婴儿真实大小的左侧腿部，用于骨髓穿刺技术训练。
2.具有准确的解剖结构，包含膝关节、胫骨、大腿、小腿和足部。
3.可插入骨髓穿刺针，可抽取模拟骨髓以确定穿刺针正确插入胫骨。
4.穿刺垫可承受≥15次反复穿刺。
5.穿刺垫可自行密封穿刺口，保持液体不泄漏。
6.腿部可弯曲或伸直，以调节不同训练难度。
7.更换穿刺垫快捷简单，无需使用任何工具。
二、基本配置（单台/套）：
1、婴儿骨髓腿1个。
2、替换骨穿模块1个。
3、支架1个。
4、产品说明书 1个。

第1包 品目1-25心肺复苏模拟人训练急救模型
数量：2台（套）
一、技术参数:
1、正常成人躯干1：1模型，具备逼真的面部特征。
2、胸部解剖标志准确，可用于确定正确手部位置。
3、可进行胸部按压操作，至少可满足50万次正常按压。
4、气道呈自然阻塞状态，颈部处于非仰伸状态时气道关闭。
5、可通过操作压额提颏手法和托下颌手法打开气道。
6、鼻腔气道通畅。
7、可进行口对口，口对鼻、面罩（随身面罩和球囊面罩）对口鼻通气。
8、通气时可看到胸廓起伏。
9、可满足至少10万次通气操作。
10、模型面皮可拆卸更换，可打开胸皮快速更换气道，无需借助工具。
11、模型材质不含天然乳胶，避免过敏。
12、单个模型重量不起过5公斤。
13、内置低功耗蓝牙和CPR感应器，可与平板或手机等设备无线连接，对CPR操作进行评估和实时反馈。
14、CPR APP参数
14.1、App免费下载使用。
14.2、通过蓝牙与模型连接。
14.3、可同时连接6台模型。
14.4、App内提供导师和学员两种用户角色供选择使用。
14.5导师角色可选择培训用指南，可提供AHA ，ERC 和新加坡最新复苏指南。
14.6、导师可根据本地实际设置操作标准，可选择深度单位为英制还是公制。可选择心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者。
14.7、导师可以排列模型位置，对模型重命名。
14.8、导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、AED培训器等模式。
14.9、导师可以保存培训数据并事后查看。保存的结果可以删除。
14.10、心肺复苏术模式下可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择定时结束或手动结束，可同时显示6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。
14.11、心肺复苏比赛模式下可显示前三名成绩。
14.12、学员角色可选择只是按压和心肺复苏术两种培训模式。可提供单个学员的实时反馈和总结性反馈。
二、基本配置（单台/套）：
1、心肺复苏模型1个。
2、模型携带包1个。
3、模型擦巾1包。
4、面皮1个。
5、气道1个。
6、模型衣服1件。

第1包 品目1-26超仿真足月新生儿模拟病人
数量：1台(套)
一、技术参数:
（一）整体特征
1、无线新生儿模拟人，具备新生儿的生理结构特征。
2、瞳孔大小可以旋转调节。 (正常，放大，缩小)
3、按额托颚和下颔上推可以打开气道，模拟人可自动感应此操作，并根据操作的正误判断是否打开气道。
4、全中文支持的操作软件，可支持多种种语言，至少包括：中文、英语、、西班牙语、法语等。可适应不同国家专家学术交流。5、该系统可配合录像系统的应用。
6、录像系统允许用户自由输入注释，从而评估学员表现。
7、录像系统可将多媒体文件导入至模拟病人监护仪。
8、压缩机安装在模拟病人体内，工作噪音≤55dB。
9、模拟人具有外接电源和内置电力供应系统，充满电后可使用电池电量运行，方便进行转运等培训。
10、在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。
11、虚拟自动体外除颤仪功能：能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。
12、虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。
13、虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。
（二）气道和呼吸系统
1、具有自主呼吸，呼吸频率可调节。
2、当使用面罩通气时，模拟病人胸部会产生呼吸声音。
3、当使用听诊器进行检查时，模拟病人在有自主呼吸的情况下，可闻及呼吸音音。
4、在进行正压通气时，模拟病人胸部可自行起伏。
5、解剖标志明显，具有逼真的气道。
6、支持使用真实的IGEL喉罩。
7、可进行经口/鼻气管插管。
8、可进行喉罩置入。
9、可使用Sellick环状软骨加压的手法。
10、可进行正压通气。
11、可模拟插管过深进入到右主支气管。
12、可模拟吸痰 。
13、可进行胃管插入。
14、可进行复苏球囊面罩通气。
15、可模拟气胸的情况。
16、可自动或手动控制气道打开或关闭。
17、可控制单侧或双侧胸部起伏。
18、可进行单侧腋中线胸腔穿刺术。
19、肺部双侧可听诊呼吸音，也可设置单边/双侧不可闻及呼吸音以模拟呼吸音消失的情况。
20、左、右肺可训练多种听诊音的听诊，包括：正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、干罗音、喘鸣音、喘息音、呼吸音消失等。
21、左右呼吸音可以不同，音量可以分别调节。
▲22、有集中听诊功能，激活该功能时，系统会自动关闭模拟人相应的动作，让学生集中进行听诊练习。（提供生产厂商盖章的证明材料）
23、具有“打开呼吸”的功能，系统可以自动调节以模拟新生儿刚出生时肺部随正压通气而复张的过程，可以设置经过4或7次正确的正压通气后肺部得到充分扩张。
24、具有传感器可以感应实时显示并记录人工通气，使用自带控制装置时可直观显示通气量、频率等。
（三）心脏功能
1、可听诊心音应包括正常、主动脉瓣狭窄、收缩期杂音、舒张期杂音、房间隔缺损、室中隔缺损、主动脉瓣狭窄、无声音等。
2、系统内置大量的心电图库，心率可在20 - 320之间调节。
3、可进行3导联心电监护。
4、进行心肺复苏时模拟病人会自动监测和把记录送到操作系统的日志。
（四）循环系统功能
1、具有脐动脉与双侧肱动脉搏动，与心电图同步。
2、模拟监护仪自动测量血压参数。
3、检查脉搏时模拟病人会自动监测和把记录送到操作系统的日志。
4、可切断的脐带带有静脉与动脉可作滴注或输液，动脉可搏动。
5、脐静脉置管后可模拟血液回流。
6、脉搏强度随血压变化，也可单独调节脉搏强度。
7、左右腿胫骨可进行骨髓穿刺，模拟胫骨穿刺骨髓腔输液。
8、血氧饱和度下降自动出现紫绀，且紫绀程度可以随血氧饱和度变化自动调节
9、具有自动除颤训练系统：
9.1系统设置可修改。
9.2可以在成人模式和儿童/婴儿模式之间切换。
9.3可以设定CPR所需要的时间长度，成人“不建议除颤”CPR 的持续时间，婴儿/儿童基本 CPR持续时间长度，儿童“不建议除颤”CPR 的持续时间等。
（五）声音
1、内置语音库，可以发出咕噜声、大哭、微哭、咳嗽、尖叫等声音。
2、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以模拟多种语音。
（六）其它
1、四肢动作：可模拟全身瘫软，肌紧张，自发运动及抽搐。
2、可模拟单侧或双侧手臂抖动。
3、模拟人数字图书馆资源，包括模拟教学实践基础知识，产品和软件培训电子课程等。
（七）监护系统功能
1、模拟监护仪与模拟人无线连接，可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。
2、至少可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。
3、至少可监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。
4、至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。
5、至少可进行以下操作：
（1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。
（2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。
6、监护系统可使用与控制端同类型的便携式电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。
7、可通过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，可以更改参数显示的位置和颜色。
8、系统带有X线片，也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。
（八）模拟人操作系统
1、控制模式：具备导师模式（手动模式）、主题模式、自动模式等。
1.1、导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。
1.2、主题模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。
1.3、自动模式：模拟人会模拟真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。
1.3.1、在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。
1.3.2、在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。
2、模拟人生命体征至少可通过三种方式调节：
2.1、方式一：点击相关生命体征，进入后台输入要调节的数值修改数据。
2.2、方式二：点击相关生命体征，进入后台拉动滑动条修改数据。
2.3、方式三：在相应生命体征图标上通过鼠标上下滑动修改，可实现简单快速调整。
3、软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。
4、可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线。正在运行的病例可暂停，快进和保存。5、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。
（九）智能化评估报告系统
1、模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。系统可将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。
2、模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。  
3、评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。  
4、系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。
5、正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。
6、独立的评估文件可在装有评估报告查看器软件的计算机中打开。
7、评估报告支持中文系统
（十）病例编辑系统：
1、病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。
2、全中文的病例编辑系统。
3、独立的病例编辑系统，不需要使用模拟人配套电脑。
4、病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。
5、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。
6、系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。
二、基本配置（单台/套）：
1.新生儿模拟人1个。
2.脐带4根。
3.胎粪模拟物1包。
4.液体袋1个。
5.IO腿替换件1个。
6.腿部皮肤替换1套。
7.帽子1个。
8.毯子1个。
9.纸尿裤1个。
10.气道润滑剂1瓶。
11.模拟血1瓶。
12.注射器1个。
13.胶带1卷。
14.电源线1套。
15.网线1根。
16.运输软包1个。
17.导师控制电脑 1台。
18.病人模拟监护仪电脑 1台。
19.产品说明书 1本。

第1包 品目1-27成人全身心肺复苏模拟人
[bookmark: OLE_LINK275][bookmark: OLE_LINK274]数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.全身心肺复苏模拟人，材质安全环保，所用材料不添加乳胶成分，减少使用人员过敏风险。
2.模型具有解剖结构和真实的按压手感。可触及和观察到乳头、胸骨、肋骨及剑突等关键解剖标记，便于确定按压手部位置。
3.种开启方式：可通过按压胸部几次后自动开启，也可通过开关按钮开启。
4.模型头部可180度左右转动，气道处于自然关闭状态，正确的压额提颏手法方可打开气道。
5.模型下巴可活动，可练习推下颌手法打开气道。
6.可进行多种方式通气，包括：口对口、口对鼻、面罩通气。
7.正确通气时模型胸部可见起伏。
8.模型可提供通气声音反馈，包括通气适量，通气过量等不同的声音提示，音量大小可以调节。
9.模型气道具有单向阀设计，气道可以更换，可不借助工具拆装气道和肺袋。
10.逼真的环状软骨，可实现操作环状软骨加压术。
11.可模拟胃胀气。
12.可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮。
13.模型可手动产生双侧颈动脉搏动。
14.模拟人的胸部硬度有至少3种不同的胸部硬度选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同体型的病人。
15.模型可承受至少50万次按压，模型按压总次数可在反馈设备中查看，按压组件可单独购买进行维护和更换，以延长模型的使用寿命。
16.模型肺袋及其测量系统在使用BVM通气情况下，可承受至少4万次通气而不影响反馈，通气总次数可在反馈设备中查看。
17.模型有CPR传感器可测量和反馈以下内容：按压深度、按压频率、回弹是否充分、按压中断时间、通气量及通气频率、手放置位置的正误等，可以测量并给与0~100分的评分。
18.模型配备可充电式锂电池，模型的充电和供电通过USB－C接口，电池充满电后运行时间不少于30小时，电池寿命≥700次充电。
19.模拟人反馈系统支持导师自定义复苏标准，可设置心肺复苏周期中的按压和通气比，至少包含30:2，15:2，15:1，10:1。可设置按压深度目标值，按压频率，通气量范围。20.可以时间线视图结合图形视图实时显示以下参数：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量，章节时间。可实时观察一定时间段内的按压深度及回弹情况、按压速度、通气量及通气次数、按压手部位置是否正确、中断操作时长等。21.模拟人反馈系统总结性反馈报告包括：显示环节总分，操作模式，环节时间，操作日期，使用模型，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压深度百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，频率正确百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值（胸部按压分数），环节时间，按压时间，暂停时间，最久暂停时间。
▲22.总结性反馈报告包含时间线视图，可从整体上查看时间节点和对应的按压深度、按压回弹、按压速度、通气量、通气次数、按压手部位置是否正确、中断操作时长等，不正确操作可通过颜色进行提示和区分。可以滚动查看整个时间轴，也可以将其折叠以获得简化的概览 。（提供生产厂家盖章的证明材料）
二、基本配置（单台/套）：
1、成人全身模型：1台。
2、面皮：2个。
3、气道： 2个。
4、说明书：1本。

第1包 品目1-28儿童全身心肺复苏模拟人
数量：3台（套）
一、技术参数: 
1.全身模拟人，模拟5－6岁儿童，可用于儿童心肺复苏培训。
2.模型具有逼真的解剖结构和真实的按压手感。可触及和观察到乳头、胸骨、肋骨及剑突等关键解剖标记，便于确定按压手部位置。
3.有两种开启方式：可通过按压胸部几次后自动开启，也可通过开关按钮开启。
4.模型头部可180度左右转动，气道处于自然关闭状态，正确的压额提颏手法方可打开气道。
5.模型下巴可活动，可练习推下颌手法打开气道。
6.可进行多种方式通气，包括：口对口、口对鼻、面罩通气。
7.正确通气时模型胸部可见起伏。
8.模型可提供通气声音反馈，包括通气适量，通气过量等不同的声音提示，音量大小可以调节。
9.模型可手动产生双侧颈动脉搏动。
10.模型可承受至少50万次按压，模型按压总次数可在反馈设备中查看，按压组件可单独购买进行维护和更换，以延长模型的使用寿命。
11.模型肺袋及其测量系统在使用BVM通气情况下，可承受至少4万次通气而不影响反馈，通气总次数可在反馈设备中查看。
12.模型有CPR传感器可测量和反馈以下内容：按压深度、按压频率、回弹是否充分、按压中断时间、通气量及通气频率、手放置位置的正误、可以测量并给与0~100分的评分。
13.可以通过USB-C端接口供电。
14.模拟人反馈系统支持导师自定义复苏标准，可设置心肺复苏周期中的按压和通气比，至少包含30:2，15:2，15:1，10:1。可设置按压深度目标值，按压频率，通气量范围。
15.可以时间线视图结合图形视图实时显示以下参数：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量，章节时间。可实时观察一定时间段内的按压深度及回弹情况、按压速度、通气量及通气次数、按压手部位置是否正确、中断操作时长等。
16.模拟人反馈系统总结性反馈报告包括：显示环节总分，操作模式，环节时间，操作日期，使用模型，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压深度百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，频率正确百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值（胸部按压分数），环节时间，按压时间，暂停时间，最久暂停时间。
▲17.总结性反馈报告包含时间线视图，可从整体上查看时间节点和对应的按压深度、按压回弹、按压速度、通气量、通气次数、按压手部位置是否正确、中断操作时长等，不正确操作可通过颜色进行提示和区分。可以滚动查看整个时间轴，也可以将其折叠以获得简化的概览 。（需要提供生产厂家盖章证明材料）
二、基本配置（单台/套）：
1、儿童全身模型：1台。
2、面皮：2个。
3、气道：2个。
4、说明书：1本。

第1包 品目1-29婴儿心肺复苏模型
数量：6台（套）
一、技术参数: 
1.模拟三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构。
2.全身模型，面部特征逼真，可进行按压和通气训练。
3.模型身长65cm（±2cm），体重约1.8kg（±0.2kg）。
4.解剖标志准确。
5.手感真实，符合真实人体按压和通气的顺应性。
6.自然状态下气道关闭。
7.头过屈或过仰时气道关闭。
8.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。
9.可练习推下颌手法打开气道。
10.可进行口对口通气和人工复苏器通气。
11.正确通气时胸部可见起伏。
12.可以模拟婴儿窒息解除训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；也可导师人工判断后在APP上控制发出哭声。
13.具有CPR感应器，可测量和反馈按压深度、速度、回弹，手部位置，通气量，通气频率等。
14.模型兼容最新AHA心肺复苏指南和ERC复苏指南。
15.模型设计可承受至少30万次正常按压。
16.模型设计可承受至少7万次通气。
17.模型设计可承受至少 6千次用于窒息解除的拍背和胸部按压操作流程。（5次拍背5次胸部按压计为一个流程）
18.模型气道和面皮可快速和容易替换。
19.模型材质环保安全。
20.总结性反馈报告包括：显示环节总分，操作模式，环节时间，操作日期，使用模型，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压深度百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，频率正确百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，提供CCF值（胸部按压分数），环节时间，按压时间，暂停时间，最久暂停时间。
21.总结性反馈报告包含时间线视图，可从整体上查看时间节点和对应的按压深度、按压回弹、按压速度、通气量、通气次数、按压手部位置是否正确、中断操作时长等，不正确操作可通过颜色进行提示和区分。可以滚动查看整个时间轴，也可以将其折叠以获得简化的。
二、基本配置（单台/套）：
1、儿童全身模型：1台。
2、面皮：2个。
3、气道：2个。
4、说明书：1本。

第1包 品目1-30婴儿重症模拟病人
数量：1台（套）
一、技术参数: 
1、九个月大的无线模拟婴儿。全身有灵活关节，头颈部移动逼真，具备婴儿的生理结构特征，有多处皮下及肌肉注射部位。
2、婴儿上半身可自动移动，可以表现出不同程度的移动状态，可表现为轻度及中度的移动。
3、婴儿可以模拟出多种呼吸模式，比如可模拟腹式呼吸、缩回式（三凹征）呼吸等。
4、婴儿囟门可控制凸起，模拟脑膜炎症等疾病。
5、完全无线的新生儿模拟人，便于搬运，适合多场景下的培训。
6、模拟人手臂可运动，模拟不同的临床情况。
7、模拟人可以进行肝脏触诊，可模拟肝脏肿大。
8、操作软件中具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。
9、操作软件的虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。
10、虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。
二、心脏及循环系统功能
1、有肱动脉和股动脉的搏动，脉搏的强弱与心电图、血压同步，也可在系统中手动单独调节脉搏强度。
2、具备多种不同的心律、QRS波、期前收缩率等组合，心率调节范围在20-320次之间。
3、心电图有肌电干扰、电磁干扰、电机械分离等模式。
4、可通过连接3导联ECG监测显示心搏节律。
5、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。
6、可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律，除颤效果可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与病例所设置的病情相一致的变化。
7、毛细血管充盈功能的评估：按压模拟人手掌，手掌可以变白，并且根据恢复肤色的速度判断模拟病人的循环是否正常，胸骨充盈时间0-6秒可调节；左手充盈时间0-6秒可调节。
三、气道和呼吸系统
1、气道解剖结构与人体一致，可清晰的看到会厌、声门等结构。
2、模拟人具有自主呼吸功能，可模拟胸部起伏并调节不同的频率、深度和是否规则、双边或是单边胸部起伏；配合模拟肺可进行呼吸机、麻醉机的通气训练。
3、标配SPO2监测仪，可在手指上监测血氧饱和度值。当SPO2探头接到模拟人手指上时，SPO2的数据会反映在监护仪上。
4、呼吸并发症：模拟人可以根据模拟病人的设定，表现出各种并发症的呼吸模式，例如：腹式呼吸、三凹征（Retraction）、张力性气胸、单边胸部起伏、单边呼吸音、缺氧/紫绀的出现。
5、气道功能：可培训标准的气道开放手法、吸引，及使用口咽和鼻咽通气道、球囊面罩通气、经口和经鼻插管、喉罩(LMA)、光纤气管插管，右主支气管插管，胃管置入，以及培训Sellick 环状软骨加压手法操作。
6、具有可变的肺部顺应性和肺部阻力，肺部阻力有3种程度可以调节，肺部顺应性有4种程度可以调节。
7、气道并发症：模拟人可以模拟出各种困难气道的表现，例如：舌水肿、咽部阻塞、喉部痉挛、肺顺应性降低、胃胀气、异物气道阻塞、舌头退缩等。
8、胸部起伏模式包括：正常、浅、深、不规则四种模式。
▲9、有集中听诊功能，激活该功能时，系统会自动关闭模拟人相应的动作，让学生集中进行听诊练习。（提供生产厂家盖章证明材料）
10、可进行左侧气胸穿刺减压，及腋中线胸腔穿刺。
11、可进行胸腔闭式引流。
四、声音
1、模拟人可发音，可以发出呻吟, 咳嗽, 哭泣和其它可在临床收集各种不同状态下的声音表现，也可自行导入不同声音。
2、模拟人可以设定正常和异常的呼吸音、听诊音量可以调节大小，听诊位置包括前胸4个听诊位置，后背4个听诊位置；可训练多种听诊音的听诊，包括：正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、细湿罗音（微爆裂音）、干罗音、喘鸣音、喘息音、胸膜摩擦音、肺炎等。
3、可以设定心音在不同的生理及病理模式下的症状表现，在练习过程中，听诊音量大小可以调节；可进行心音听诊训练：包括正常第心音、各种病理性杂音如早期收缩期杂音、全收缩期杂音、舒张期杂音、连续性杂音、奔马律、主动脉瓣狭窄、室中隔缺损、房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄等。
4、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。
五、穿刺和给药
1、婴儿双腿具有骨髓穿刺功能，可使用胫骨穿刺针进行胫骨穿刺，模拟胫骨穿刺骨髓腔输液。
2、模拟人全身有多处可做静脉输液的部位，包括手背、肘前部及腿部静脉通道，静脉输液口可更换。
3、老师可自由增减药物品种，不受药物数量限制。可针对人群、个体差异的用药作相应改变。
4、模拟人可以根据给予的药物做出相应的生理反应。
六、CPR功能
1、CPR符合心脏专业指南，符合儿科高级生命支持（PALS）课程的培训要求。
2、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。
3、具有真实的按压深度。
[bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK267]▲4、可即时反馈包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形动画和波形界面两种方式。系统可以自动生成报告，分别为按压深度、按压频率、按压回弹是否完全、通气质量进行0-100分的评分。（提供生产厂家盖章证明材料）
5、可实时反馈心肺复苏质量。
6、可显示按压回弹的情况。
7、CPR的结果可以出具独立的分析报告，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析。
8、CPR的考核标准可以自行设定，可以适应不同地区不同单位的考核标准。
▲9、具有自动除颤训练系统，有可以拆卸的SD卡，SD卡可以在电脑读取，修改自动除颤训练系统的设置。系统可以随时在成人模式和儿童/婴儿模9式之间切换。可以设定CPR所需要的时间长度，成人“不建议除颤”CPR 的持续时间，婴儿/儿童基本 CPR持续时间长度，儿童“不建议除颤”CPR 的持续时间。系统具有多语言功能，提供至少10种语言选择。具有快捷键切换语言。（提供生产厂家盖章证明材料）
七、神经系统及其他功能
1、模拟病人可眨眼。眼睑状态共有六档调节设定，分别为：慢、正常、快、左眼眨动一次、右眼眨动一次以及两眼眨动一次。
2、模拟人的眼部可以模拟抽搐的情况。
3、眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。
4、瞳孔自动对光反射，可调同步或异步反射。
5、对光反射时可调正常及缓慢的反应速度，也可以设定为对光没有反应。
6、自动对光反应可设定为一边有反应，另外一边没有反应。
7、可模拟出神经损伤下瞳孔不等大的情况，以及瞳孔散大和针尖样瞳孔。
8、眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。
9、模拟人四肢及头部移动的模式可手动设置，包括四肢无力、肌肉紧张、移动、头部瘫软等情况。
10、模拟人可模拟婴儿癫痫发作的情况，如全身癫痫、仅左臂抽搐、仅右臂抽搐等。
11、数字图书馆资源，包括模拟教学最佳实践基础知识，产品和软件培训电子课程和模拟设备自助保养说明，学习模拟教学的基础知识以及如何使用和维护模拟教学设备。
八、模拟人操作软件
1、全中文支持的操作软件，可支持多种语言，包括：中文、英语、西班牙语、法语等。
2、软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。
▲3、软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。（提供生产厂家盖章证明材料）
4、正在运行的病例可暂停，快进和保存。
5、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。
6、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。
九、监护功能
1、可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。
2、模拟病人应可连接临床使用的监护仪进行心电监测。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。
3、至少可显示以下波形，心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。
4、至少可监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。
5、至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。
6、至少可进行以下操作：
6.1、可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。
6.2、可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。
7、监护系统可使用与控制端同类型的便携式电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。
8、导师应可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色。
9、系统带有X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。
十、智能化评估报告系统
1、模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。
2、模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。  
3、评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。  
4、系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。
5、正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。
6、独立的评估文件可在装有评估报告查看器软件的计算机中打开。
7、评估报告支持中文系统。
十一、 病例编辑系统：
1、病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。
2、全中文的病例编辑系统。
3、可以支持用户用自有的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。
4、病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。
5、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。
6、系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。
二、基本配置（单台/套）：
1.婴儿全身模拟人 1个。
2.胫骨穿刺腿替换件 2个。
3.胸腔引流替换垫 5个。
4.气胸穿刺替换件 5个。
5.静脉输液防漏塞 5个。
6.胶带 1卷。
7.气道润滑剂 1个。
8.输液袋 1个。
9.穿刺修复贴 1板。
10.电源线 1个。
11.产品说明书 1本。

第1包 品目1-31儿童模拟病人
数量：1台（套）
一、技术参数: 
（一）一般功能
1、该系统应包括一个儿童模拟病人，配有模拟人连接盒、导师计算机及模拟监护仪。
2、该系统导师计算机、监护仪计算机与模拟人之间无线连接，病人监护仪为可触屏电脑。
3、压缩机安装在模拟病人体内，压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。
4、压缩机在运行时不会造成不必要的模拟病人身体运动。
5、该系统能配合高级录像系统的应用，系统应包括网络镜头和评估软件，并把学生的同步日志内容、病人监护仪数据、现场音频和视频结合在一个评估文件里。
6、系统应允许用户自由输入注释细节从而作为评估学员表现的用途。
7、系统容许将多媒体文件导入至模拟病人监护仪里从而应用在模拟培训中。
8、模拟人具有外接电源和电力供应系统，充满电后可使用电池电量运行，方便进行转运等培训。
9、在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。
10、具备离线操作系统，不需要进行连接操作。
11、模拟人操作软件具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。
12、模拟人操作软件的虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。
13、虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。
（二）气道功能
模拟病人的气道技能/功能应包括：
1、具有逼真的气道与解剖结构标记。
2、可进行球囊面罩通气。
3、可进行经口或经鼻插管。
4、可使用喉罩气道或进行气管插管（ET）。
5、可模拟舌水肿的情况以增加插管难度。
6、可使用Sellick环状软骨加压手法。
7、可模拟插管过深进入到右主支气管。
（三）呼吸功能
模拟病人的呼吸功能应包括：
1、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。
2、可模拟正常或不正常的呼吸音，与呼吸率同步。
3、肺部双侧4个听诊区域可听诊呼吸音，也可设置单边/双侧不可闻及呼吸音及模拟呼吸音消失的情况。
4、左、右肺可训练多种听诊音的听诊，包括：正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、细湿罗音（微爆裂音）、胸膜摩擦音、肺炎、干罗音、喘鸣音、喘息音、呼吸音消失等。
5、脉搏血氧饱和度的监测：在连接病人后才出现血氧饱和度读数,并且可显示在监护仪上。
6、插管过深进入到右主支气管时，可只有单侧胸部起伏。
7、进行机械通气时可设置单侧胸部起伏以模拟气胸的情况。
▲8、具备集中听诊功能，激活该功能时，系统会自动关闭模拟人相应的动作≥30s，让学生集中进行听诊练习。（提供生产厂商盖章的证明材料）
（四）心脏功能
1、有≥2000种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。
2、可进行心音听诊训练，包括正常心音、主动脉瓣狭窄、Austin Flint杂音、收缩期杂音、低沉杂音、房间隔缺损、室中隔缺损、无声音等。
3、可进行3导联心电图监护。
4、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图。
5、电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与病例所设置的病情相一致的变化。
（五）循环系统功能
1、可透过听诊Korotkoff音手动测量血压。
2、可触诊双侧颈动脉、单侧肱动脉和桡动脉（左侧），并且与心电图同步。
3、脉搏强度随血压变化，也可单独调节脉搏的强弱。
4、模拟人可以检测及记录脉搏触诊。
5、CPR符合2020年心脏专业指南。
6、CPR按压产生明显的脉搏、血压波形和心电图。
7、持续的胸外按压可以被模拟人检测和记录在日志中。
8、具有逼真的按压深度和阻力。
（六）血管注射功能
1、静脉注射（右臂和右手）。
2、骨髓穿刺（右胫骨），可模拟胫骨穿刺骨髓腔输液。
（七）其它功能
1、可模拟抽搐，抽搐的强度可手动调节。
2、具有可互换的瞳孔，有正常、散大、收缩三种状态供选择。
3、身体声音包括：
1)心脏听诊声音；
2)肺部呼吸音；
3)肠鸣音；
4、病人声音：
1）内置语音库，可发出咳嗽、呕吐、叫声等；
2）无线麦克风可以使导师通过模拟人发出声音话；
5、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。
6、配有儿童创伤模块，用于模拟儿童创伤性损伤和相关急救场景，提升培训效果。创伤模块包括：头部皮肤带有颧部皮肤裂伤，胸部皮肤带有Ⅰ度、Ⅱ度与Ⅲ度烧伤，左臂皮疹与桡骨骨折，左上臂Ⅰ度、Ⅱ度与Ⅲ度烧伤，右下臂尺骨骨折异常愈合，右手狗咬伤，右手电烧伤入口，右胫骨骨折，左大腿闭合性骨折，右大腿烟烧伤，左足趾挤压伤，右足电烧伤。
7、模拟人配有数字图书馆资源，包括模拟教学最佳实践基础知识，产品和软件培训电子课程和模拟设备自助保养说明，学习模拟教学的基础知识以及如何使用和维护模拟教学设备。
（八）模拟人操作软件
1、全中文支持的操作软件，可支持多种种语言，包括：中文、英语、西班牙语、法语等。可适应不同国家专家学术交流。
2、软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。
▲3、软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有清晰的把握。（提供生产厂商盖章的证明材料）
4、正在运行的病例可暂停，快进和保存。
5、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。
6、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。
（九）监护系统
1、监护仪与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。
2、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。
3、模拟病人监护仪可进行无线操作。
4、可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。
5、监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压。
6、具有X线片报告系统，学生可以通过触摸监护仪屏幕，通知教师控制电脑以获取X 线片，老师可随时在电脑资料库中根据病情的需要给予不同的X线片，显示在监护仪上供学生观察和诊断。所有X线片都可以用图片格式储存在电脑中，以不同病情分类，方便随时调阅。	
7、监护仪可显示12导联心电图，模拟人电脑中储存了大量12导联的资料库，教师可以通过监护仪显示与病人目前病情相关的心电图，做心律识别和诊断。
8、模拟人具备生化检验报告系统，可传输病人的生化检查检验单、分泌物和排泄物的化验单等到监护仪版面。教师可以制作JPG图片格式的各种检验化验单，储存在电脑中，训练时根据病情的需要给予不同的检查单片供学生观察和诊断。
9、可进行以下操作：
9.1可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。
9.2可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。
10、监护系统可使用与控制端同类型的便携式电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。
11、导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应提供至少4个选项(5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色。
12、系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。
[bookmark: OLE_LINK251][bookmark: OLE_LINK250]（十）评估报告系统
1、模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。
2、模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。
3、评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放，在时间上能够完全一一对应。 
4、系统带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。
5、正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。
6、独立的评估文件可在装有评估报告查看器软件的计算机中打开。
7、评估报告支持中文系统。
8、病例编辑器为全开放软件，厂家免费提供下载，编辑软件支持全中文界面，编写好的病例可以通过U盘等介质存储导入到模拟人导师机运行。
（十一）病例编辑系统：
1、病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。
2、全中文的病例编辑系统。
3、独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的电脑或者自己的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。
4、病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。
5、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。
6、系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。
▲7、该产品标配儿科高级生命支持培训课程，可建立课程培训中心。（提供生产厂商盖章的证明材料）
（十二）心肺复苏胸外按压测量功能
1、配有外置式心肺复苏胸外按压测量仪，可以配合现有的模拟人使用。
2、心肺复苏胸外按压标准符合心脏专业2025指南要求。
3、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。
4、真实的按压深度。
5、以数字和图像形式实时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压计数、按压回弹是否完全、无活动时间计时（提供生产厂商盖章的证明材料）
6、3秒钟无按压后会显示无活动预警提示。
7、具有防电击保护，可配合真实除颤仪和AED使用。
8、具有实时反馈模式和引导性反馈两种模式，适用于培训，质量评估，现场抢救用途。
9、引导性反馈模式可提供数据：按压充分释放的百分比，按压频率合适的百分比，按压深度足够的百分比，胸外按压比例, 心肺复苏持续时间。
10、与反馈软件联合使用，用于事后引导性反馈，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析：
10.1在纵向模式下获得CPR环节的概述。
10.2将手机旋转到一侧，仔细查看每次按压的深度（毫米）、回弹、力（千克）和速率。
10.3放大或缩小以分析特定事件。
10.4可分享表现数据的文件夹，包括用于总结性反馈的环节表现PDF评分卡、分析总结的 Excel 文件、每次按压数据的 Excel 文件。
11、可存储300分钟的数据或20个心肺复苏术环节。
12、使用2 节 1.5V  7 号电池供电，可持续进行10次30分钟的心肺复苏术。
13、待机续航时间：2年后能够至少为30分钟的心肺复苏术持续供电。
14、测量仪重量≤170g。
二、基本配置（单台/套）：
1、儿童模拟病人1个。
2、血压袖带1个。
3、瞳孔套装1套。
4、爽身粉1瓶。
5、气道润滑剂1瓶。
6、静脉注射袋2个。
7、模拟血1瓶。
8、电源线1条。
9、手动除颤铜片2个。
10、衣服1套。
11、模拟病人全身软袋1个。
12、导师控制电脑。
13、模拟病人监护仪电脑。
14、产品说明书1本。

第1包 品目1-32自动体外除颤器(AED)训练器
数量：6台（套）
一、技术参数: 
1.通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED训练器。
2.单个AED净重：≤0.5 kg (± 0.05 kg)，体积：20.0 cm x 14.0 cm x 5 cm。
3.预置多个病例，模拟真实的心脏骤停场景，包括：病例1：2次可电击心律，1次不可电击心律，病例2：不可电击心律，可电击心律，不可电击心律，病例3：可电击心律，不可电击心律，病例4：可电击心律，循环提示，病例5：不可电击心律，循环提示，病例6：电极片问题，可电击心律，不可电击心律。
4.同时具备成人和儿童AED训练器功能，提示音可切换为儿童的模式。
5.具备自主识别贴片位置的功能。
6.具备扬声器功能，音量可调节。
7.可使用App做为遥控设备，通过蓝牙连接。
8.可通过APP实现操作软件更新和访问。
9.App可同时控制不少于15台AED训练器。可选择多个AED训练器同步进行设置，也可选择单个AED训练器分别进行设置。
10.导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作。
11.可选择打开或关闭完全自动模式，模拟如何使用可自动电击的全自动AED训练器进行训练。
12.预置病例可通过App选择，也可通过AED机身按钮切换。
13.AED训练器电量过低时可通过AED训练器本身的灯光提示，也可在App上显示。
14.App具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。 
15.可选择提示语言，提供语言包括：汉语，英语，法语、西班牙语等。
16.AED训练器材料不添加天然乳胶，避免使用者过敏。
二、基本配置（单台/套）：
1、AED训练机：1台。
2、训练电极片：1个。
3、说明书：1本。

第1包 品目1-33硅胶复苏器
数量：12台（套）
[bookmark: OLE_LINK289]一、成人硅胶复苏器（3台/套）：
（一）技术参数: 
1.复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。
2.适用于成人模拟病人进行通气培训。
3.硅胶物料。
4.对肺部顺应性敏感，帮助减低膨胀的危险。
5.具备综合的输入口/储氧袋阀门。
6.易于装配/折叠。
7.可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。
8.通气囊容量≥1600ml。
9.一次性储氧袋容量≥2600ml。
10.可用自动清洗机或消毒柜进行清洁。（储氧袋除外）
11.面罩特点：
11.1透明面罩。
11.2软套确保封密。
11.3面罩盖子上具备钩扣，可让急救员用头部固定带固定面罩。
11.4面罩和盖子都可再次使用。
（二）基本配置（单台/套）：
1、成人硅胶复苏器：1台。
2、说明书：1本。
[bookmark: OLE_LINK292][bookmark: OLE_LINK293]二、儿童硅胶复苏器（3台/套）：
（一）技术参数:
1.复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。
2.适用于儿童模拟病人通气培训。
3.硅胶物料。
4.对肺部顺应性敏感，帮助减低膨胀的危险。
5.具备综合的输入口/储氧袋阀门。
6.易于装配/折叠。
7.可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。
8.可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁。（储氧袋除外）
9.配备透明面罩。
（二）基本配置（单台/套）：
1、儿童硅胶复苏器：1台。
2、说明书：1本。
三、婴儿硅胶复苏器（6台/套）：
（一）技术参数:
1.复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。
2.适用于婴幼儿模拟病人通气培训。
3.硅胶物料。
4.对肺部顺应性敏感，帮助减低膨胀的危险。
5.具备综合的输入口/储氧袋阀门。
6.易于装配/折叠。
7.可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。
8.可用自动清洗机或消毒柜进行清洁。（储氧袋除外）
9.面罩特点：
9.1透明面罩。
9.2软套确保封密。
（二）基本配置（单台/套）：
1、婴儿硅胶复苏器：1台。	
2、说明书：1本。

第2包 品目2-1 43部件创伤评估模块
数量：1台（套）
1、 技术参数:
1.基本技能：
1.1伤口识别；
1.2止血；
1.3清洗、消毒；
1.4包扎、固定、搬运；
2.特点：
2.1采用高分子材料；
2.2可固定在“伤者”身上，模拟真实的大出血环境，血流量大小可调节；
2.3可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术；
2.4创伤组件包括：前额撕裂伤、下颚伤、胸部吸吮性创伤、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤、腹部外伤，伴小肠突出、手掌的枪伤、肱骨、前臂开放性骨折、股骨、大腿开放性骨折、胫骨、小腿开放性骨折、前臂撕裂伤、右腿的截肢、小腿刺伤、足部复合型骨折、子弹贯穿伤、休克脸、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ脸部烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ背部烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ手部磷烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ前臂烧伤（一个）、不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）。
2、 基本配置（单台/套）：
1.43部件创伤评估模块：1套。
2.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-2压疮（褥疮）护理模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1、该模型是以中老年人为原形，形象逼真，皮肤手感真实，可进行压疮（褥疮）的最基本护理技术练习，可进行创伤清洗、分类、分级及评估训练。
二、主要功能：
1.由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。
2.显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念珠菌感染。
3.学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可对伤口的长度、深度进行测量。
三、基本配置（单台/套）：
1.褥疮模型：1套。
2.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-3手臂皮内注射模型
数量：4台（套）
一、技术参数:
1.主要功能特点：
1.1手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红丘色标志。
1.2如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。
1.3每个位置可以进行≥100次注射练习，也可用封闭剂进行恢复。
二、基本配置（单台/套）：
1.皮内手臂模型：1套。
2.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-4手臂静脉穿刺及三角肌注射模型（带血液循环装置）
数量：4台（套）
1. 技术参数:
1.该模型由仿真手臂与蠕动泵(电子血液循环装置)组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能。
2.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液(血)抽血等穿刺训练功能。
3.演示血液循环功能。
4.可进行三角肌部位的肌肉注射。
5.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂转动。
6.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。
7.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受≥100次，反复穿刺不渗漏。
二、基本配置（单台/套）：
1.静脉手臂模型：1套。
2.循环泵：1个。
3.输液架：1个。
4.输液套装：1套。
5.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-5臀部肌肉注射与解剖结构模型
数量：4台（套）
1、 技术参数:
1.体表解剖结构准确，包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨。
2.左臀部外上四分之一可卸下，便于观察确认其内部结构、臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构。可进行三种肌肉注射方法的训练：背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧肌注射法。
3.材料采用塑胶弹性体材料，由不锈钢模具经高温浇注而成，手感质地真实，进针痕迹不明显。
二、基本配置（单台/套）：
1.臀部模型：1套。
2.5ML注射器：1个。
3.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-6外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.模型为成人上半身躯干、右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。
2.主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。
3.静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺。
4.可进行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。
5.皮肤和血管可更换，进针时有明显的落空感。
二、基本配置（单台/套）：
1.中心静脉穿刺插管模型：1套。
2.穿刺套装：1套。 
3.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-7五人共览显微镜
数量：1台（套）
1、 技术参数: 
1.工作条件
1.1适于在电源220V（10%）/50Hz、气温5℃～40℃和最大相对湿度80%的环境条件下运行。
1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2.主要技术指标
2.1研究级正置显微镜。
▲2.1.1可作明场观察，齐焦距离为45mm。
2.1.2光学系统：无限远校正光学系统。
2.1.3调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1μm。
2.1.4目镜：倾角可调，倾斜角度范围≥5-35度，三档分光100/0,50/50，0/100。
2.1.5照明装置：LED≥14W。光源可支持相差、DIC微分干涉、偏光、暗视野等观察方式。
2.1.6物镜：
4X（N.A.≥ 0.1）；
10X（N.A.≥ 0.25）；
20X（N.A.≥ 0.40）；
40X（N.A.≥ 0.65）；
100XO（N.A.≥ 1.25）。
2.1.7载物台：右手、低位置同轴驱动选钮。
2.1.8目镜：10X宽视野目镜，视场数F.N.≥22，带屈光度校准±500°。
2.1.9物镜转盘：≥6孔物镜转盘。
2.1.10聚光镜：摇摆聚光镜，N.A.≥0.9。
▲2.2 共览装置：可五人同时进行观察，图像完全一致；采用环保无铅玻璃；箭头指示器有红、绿两种颜色，操作人员可操纵指示器调节器，提示其它观察者目标所在。
2.3 显微成像系统：
2.3.1传感器：芯片尺寸≥1/1.2，像素尺寸≥2.90µm×2.90µm。
2.3.2 最大图像分辨率：≥2000万，5760X3600。
2.3.3 感光灵敏度：（ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400）。
2.3.4 传输方式：PCI Express。
2.3.5 HDMI传输模式无需电脑主机，可有线/无线操控，操控距离≥5米。
2.4 图文分析软件：
2.4.1 采集图像：支持多种型号显微相机，支持TWAIN接口。
2.4.2 可对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。
2.4.3 黑平衡校正：具备全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）。
2.4.4 具备在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。
2.4.5 可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，具备添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜。
2.4.6 可对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成透射光和荧光图像,组合荧光在细胞上的定位图像。
2.4.7 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系。
2.4.8 可以做景深扩展,不同景深位置合成图像。
2.4.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取高分辨率大视野图像；实时预览拼接图片,实时获取大视野图片。
2.4.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL。
2.4.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，用相同的参数成像。
二.基本配置（单台/套）：
1. 显微镜主机：1套。
2. LED照明装置：1套。
3. 倾角可调三目观察镜筒：1个。
4. 超宽视野目镜：1对。
5. 物镜转换器：1个。
6. 载物台：1个。
7. 聚光镜：1个。
8. 物镜4X、10X、20X、40X、100XO：1套。
9. 共览装置：1套。
10. 显微成像系统：1套。
11. 图形分析工作站：1套。

第2包 品目2-8十人共览显微镜+照相系统
数量：1台（套）
一、主要功能：
1.满足病理科多人示教及会诊，具备10人同时观察目镜。其他可观察普通染色的切片，可实现明场，偏光观察方式，可升级荧光等组件。
二、技术参数:
1.主机：
1.1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离50-80mm。
1.1.2具有明场观察功能、简易偏光观察方式，满足10人镜下同时观察。
1.1.3照明装置：LED照明，使用寿命不低于60000小时。
1.1.3.1内置“复眼”照明光学系统，保证视野照明亮度均匀。
1.1.4具有光源指示器。
▲1.1.5主机机身自带快捷拍照按钮，机身带显示屏，可以实时显示当前物镜倍数信息。
1.1.6机身具有光强管理功能，每颗物镜都可以单独设定光强度。
1.1.7具备节能模式，15分钟后无操作，主机可以自动关机。
1.2聚光镜：摆出式聚光镜，适用于1X－100X物镜。
1.3物镜转盘：≥6孔，带简易偏光插槽。
1.4调焦：多功能调焦，粗调扭矩可调，微调焦精度为≤0.1mm/转。
1.4.1 微调装置：左右手微调旋钮可互换，调焦行程≥30mm。
1.5载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损。
1.5.1行程≥X轴78mm×Y轴54mm。
1.6水平X-Y移动把手：左右手可选，操作手柄高度可调，扭矩可调。
1.7三档三目观察镜筒：支持视野数≥25mm。
1.7.1目镜：防霉型，视野为≥25mm,双目屈光度可调节。
1.7.2配备简易偏光装置：起偏器和检偏器。
1.8物镜系统：
1.8.1平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.≥7.5mm）。
1.8.2平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.≥17.1mm）。
1.8.3平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.≥16mm）。
1.8.4平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.≥2.1mm）。
1.8.5平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm）。
1.8.6平场消色差物镜100倍油镜（N.A.≥1.25，W.D.≥0.2mm）。
1.9共览部分：
1.9.1共览图像：十人共览装置是并列成直线型，每个观察口可保持亮度高度均一。
1.9.2共览指针：主观察者位置，装置LED指示针可360°旋转，且红、绿两种颜色可随意改变，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动，确保准确定位。
1.9.3共览支撑结构：采用大底座支撑结构；每个立柱都带关节调节装置，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定。
1.9.4可升级支持暗场、相差、荧光等观察方式。
2.照相系统：与显微镜为同一品牌。
2.1实际物理像素：≥2300万，非像素移动成像。
▲2.2芯片大小：≥35mmx23mm。
3.量子效率：≥75%。
4.图像采集速度≥6000x3980，分辨率≥9幅/秒；≥1920x1080，分辨率≥66幅/秒。
5.专用显微镜2.5X的F型接口。
6.电脑配置不低于：cpu：i5处理器；操作系统：64位；内存：≥16G；显示器：≥23英寸宽屏显示器，硬盘：≥1T 硬盘,显卡≥2G独立显卡。
7.≥70英寸高清显示器，且可实现一键投屏幕功能。
三、基本配置（单台/套）：
1.显微镜主机:1台。
2.物镜2X、4X、10X、20X、40X、100X:各1个。
3.相机:1个。
4.共览装置:1套。
5.台式电脑:1套。
6.高清大屏幕显示器（70英寸及以上）:1套。

第2包 品目2-9儿童心肺复苏模拟人
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1功能特点：
1.1模拟标准气道开放显示。
1.2人工手位胸外按压显示报警：
1）数码计数显示功能；
2）指示灯显示功能；
3）语音提示功能；
1.2.1按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.2.2具备按压强度正确（≥4cm区域）、错误（＜4cm区域）的指示灯显示功能及错误的报警功能；正确、错误的实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.3人工口对口呼吸（吹气）显示报警；
1）数码计数显示功能；
2）指示灯显示功能；
3）语音提示功能；
1.3.1吹入的潮气量＜30ml及＞50ml时指示灯显示及报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.3.2吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；实时数码计数显示。
1.3.3吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警，实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.4按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人。
1.5操作周期：30次有效人工胸外按压，再2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。
1.6操作频率：最新2020国际标准：至少100~120次/分。
1.7操作方式：训练操作；考核操作。
1.8工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源5V。
2、 基本配置（单台/套）：
1.标准配置：
1.1儿童复苏人体模型:1具；
1.2数码显示器:1台；
1.3 CPR 屏障面膜(50张/盒)：1盒；
1.4可换肺囊装置：4套；
1.5可换面皮：1只；
1.6国际最新操作指南光盘:1盘；
1.7现场急救常用技术使用手册:1本；
1.8合格证、保修卡；1套；
1.9使用说明书：1本。

第2包 品目2-10儿童护理模拟人
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.功能特点：
1.1双侧瞳孔正常、散大对比观察。
1.2气管切开护理。
1.3气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可经口气管插管、吸痰、吸氧。
1.4一般护理：皮肤护理、穿换衣服、口腔护理、耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法。
1.5静脉输液/穿刺：手臂静脉、股静脉、足背静脉。
1.6肌肉注射：双侧三角肌、双侧股外侧肌。
1.7皮下注射：大腿外侧皮下。
1.8骨髓穿刺：胫骨明显的体表标志，有模拟骨髓流出。
1.9插胃管：可进行洗胃、罝肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。
1.10导尿和灌肠：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。
1.11回肠、直肠、膀胱造瘘口护理。
1.12 CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气计数、吹气量、按压计数、按压深度，实时数据显示。
二、基本配置（单台/套）：
1.五岁儿童模拟人：1套；
2.儿童鼻饲管：1个；
3.儿童气道插管：1个；
4.可换男性外生殖器：1个；
5.可换前臂皮肤：1个；
6.胫骨骨髓穿刺模块：1块；
7.骨髓穿刺针：1个；
8.模拟血粉：1盒；
9.调节输液架：1个；
10.吊瓶：1个；
11.注射器5ml：1个；
12.橡皮止血带：1个；
13.橡皮管夹：4个；
14.一次性防水尘布垫：1个；
15.CPR电子显示器：1个；
16.CPR外接电源适配器：1个；
17.一次性CPR训练屏障面膜（50只装）：1个；
18.润滑粉：1盒；
19.使用说明书：1份；
20.产品合格证：1份；
21.保修卡：1份；

第2包 品目2-11婴儿护理模拟人
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.功能特点：
1.1婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。
1.2婴儿头静脉穿刺。
1.3婴儿脐带静脉穿刺。
1.4婴儿口鼻插管护理。
1.5洗胃、灌肠、导尿术。
1.6造瘘引流术。
1.7三角肌、臀部肌肉注射。
1.8整体护理、洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换。
二、基本配置（单台/套）：
1.婴儿护理模型：1套；
2.一次性肝门管：1个;
3.一次性导尿管：1个；
4.5ML注射器：1个；
5.50ML注射器：1个；
6.一次性输液器：1个;
7.婴儿气管插管：1个;
8.输液架：1个：
9.可更换胸皮：1个；
10.防水垫：1个；

第2包 品目2-12数字化儿童综合急救技能训练系统
数量：1台（套）
一、技术参数：
1 头颈部：
1.1观察瞳孔，一侧正常，一侧散大。软件Flash动画显示瞳孔对光反射、直径大小变化等。
1.2可模拟气道异物梗塞状态：咽部异物梗阻、主气道梗塞、颈动脉搏动。
1.3呼吸模式：正常呼吸、呼吸过浅、呼吸过深、库斯穆尔呼吸、潮式呼吸、间停呼吸、叹气样呼吸、不规则喘息、呼吸暂停。
1.4语音：包括噪声、笑声、呻吟声、咳嗽、喘息以及各程主诉等。
1.5气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽喉、食道、会厌、气管（模拟气道直径9mm）；可经口气管插管，吸痰。
1.6可模拟气道异物梗阻状态（咽部及主气道梗阻）；可进行气管切开。
2胸腹部：
2.1模拟人脏器有：双肺、胃、膀胱、直肠，双肺可通气，膀胱和直肠可灌入或引流出液体。
2.2模拟自主呼吸，胸部起伏，可实现双侧胸部起伏。
3.股动脉搏动：
3.1听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音；其中正常心音、呼吸音可随监视器心率、呼吸频率自动产生相应的变化。
3.2插胃管：可进行洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。
3.3生命体征监视器：心电图、心率、呼吸频率、血压、体温、血氧饱和度、呼气末CO2分压等等；flash可通过软件模拟抽搐状态。
3.4导尿：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。
3.5CPR：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口（BVM）、气管插管等多种通气方式，气管插入深度、吹气次数和吹气量、按压次数和深度，自动判断按压与人工呼吸比例。全程中文语音提示。
3.6AED、除颤及起搏：多媒体动画展示AED、除颤过程。
4四肢：
4.1手动血压测量手臂，可模拟测血压过程。
4.2静脉穿刺/输液：手臂静脉、股静脉、足背静脉。
5.皮肤护理：
5.1肌内注射：双侧三角肌，双侧股外侧股肉注射。
5.2骨髓穿刺：胫骨，明显的体表标志，有模拟骨髓流出。
5.3可活动的颈椎、肩关节、腕关节、膝关节、踝关节；可摆放成坐位、卧位等各种体位。
二、基本配置（单台/套）：
1.ACLS五岁儿童模拟人：1套；
2.血压测量训练仪：1个；
3.心肺听诊组件：1个；
4.心电发生器：1个；
5.除颤转换器：1个；
6.简易呼吸机、听诊器、咽镜、气管套管、输液套装：1个；
7.急救系统控制器：1个；
8.医用空气压缩机：1个；
9.局域网内教师机应用软件：1个；
10.局域网内学生机应用软件：1个；
11.脚本编辑软件：1个；

第2包 品目2-13心理咨询/治疗基本技能培训用音视频录制系统
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]数量：1台（套）
（一）数码摄像机
一、技术参数:
1.1像素：600万以上。
1.2分辨率：≥4K。
1.3传感器尺寸：≥1/2.8英寸。
1.4防抖功能：电子防抖。
1.5对焦方式：自动/手动。
1.6光学变焦：≥12倍。
1.7数字变焦：≥50倍以上。
二、基本配置（单台/套）：
1.主机：1台。
2.128G内存卡：1张。
3.电池：2块。
4.DV包：1个。
5.充电器：1个。
6.充电/数据USB线：1根。
7.遥控器：1个。
8.镜头盖：1个。
9.HDMI线：1根。
（二）专业录音麦克风
一、技术参数：
1.传输方式：无线。
2.内录功能不支持。
3.供电方式可换电池。
4.连接方式：直插式。
5.蓝牙、2.4G。
二、基本配置（单台/套）：
1.发射器×4、接收器×1、充电盒×1、充电线×1、磁吸配件×4、3.5mm相机音频线×1、磁吸防风罩×4。

第2包 品目2-14教学讲台设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK301][bookmark: OLE_LINK300]一、技术参数：
1、教学讲台
1.1材质：钢木结合，整体结构板材厚度不低于2mm。
1.2支持电脑等多设备连接，下部支持储物柜。
1.3尺寸：不低于1000*700*750，人体工学高度。
二、基本配置（单台/套）：
1、教学讲台：1张。

第2包 品目2-15教学显示设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK305]一、技术参数
1、电视
1.1 4K超高清电视，分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：不低于55英寸。
1.2背光方式：支持直下式/DLED；低蓝光。
1.3色域值：100%。
1.4屏幕比例：16：9。
1.5 HDMI2.0接口数：≥1个。
1.6 USB2.0接口数：≥1个。
2、显示屏
2.1屏体尺寸≥5.7m*1.7m。
2.2点间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000点/㎡；模组尺寸：320*160mm；白平衡亮度：≥500cd/㎡。
2.3水平相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级；CS≤5%；垂直相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CC≤5%。
2.4支持RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，；采用 3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术；具有H2S宽动态处理技术。
2.5具有PFC的次级控制功能。
2.6本项目为交钥匙工程，需包含屏体所需电源、接收卡，处理器、钢结构及不锈钢包边；辅材、线材、系统集成等相关设备，保证LED显示屏正常使用。
3、视频处理器
3.1采用纯硬件 FPGA 架构设计,上电即可正常工作，无需任何其它设置。
3.2输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入。
3.3视频输出支持不少于12路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达780万像素，最宽支持10240,最高8192。
3.4音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出。
3.5支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。
3.6支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持多种种图片切换特效。
3.7支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能。
4、控制终端
[bookmark: _Hlk223379680]4.1 CPU：不低于8核16线程。
4.2内存：不低于16G。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Hlk223381874]4.3硬盘：不低于512G。
4.4显示器：≥21.5寸显示器。
5、控制平板
5.1屏幕类型：电容式多点触控。
5.2屏幕尺寸：≥10寸。
5.3内存：≥6GB。
5.4存储：≥128G。
二、基本配置（单台/套）：
1、电视：2台。
2、显示屏：1套。
3、视频处理器：1台。
4、控制终端：1台。
5、控制平板：1台。

第2包 品目2-16教学扩声设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]一、技术参数
1、指向性麦克风
[bookmark: OLE_LINK308][bookmark: OLE_LINK307]1.1频率响应：100Hz～18KHz。
1.2指向性：360度全向拾音，拾音半径≥6米，最大声压级：≥3dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
1.3输出阻抗：≥100Ω。
1.4幻象供电：12V-48V（4mA）。
1.5等效噪声级：≤20dBA。
1.6信噪比：≥60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)。
2、无线麦克
2.1支持接收机选择频率，一键红外对频确定发射器工作频率。
2.2支持频率范围：600-670MHz。
2.3支持调制方式：FM。
2.4通道数量：双通道。
2.5领夹发射器：
2.5.1频率稳定度：≤±0.005%。
2.5.2最大声压级：≥126 dB。
3、功放
[bookmark: OLE_LINK42]3.1 ≥二路话筒输入、≥四路音频输入，≥一路音频输出。
3.2 ≥一路RS232控制接口。
3.3 额定功率：2×100W/8Ω。
3.4 最大功率：2×200W/8Ω。
3.5 频率响应：20Hz-20KHz。
3.6 信噪比:≥100dB（A计权）。
4、音箱
4.1额定功率：≥65W。
4.2最大功率：≥130W。
4.3额定阻抗：≥8Ω。
4.4频率响应：75Hz-20kHz。
4.5灵敏度：≥87dB/1W/1M。
5、音频处理器
5.1采用嵌入式架构，专用芯片和嵌入式操作系统。
5.2 ≥8路平衡输入,音频输入阻抗≥100KΩ ，支持48V幻象供电。
5.3 ≥4路Line-in输入，最大输入电平6 dBV，输入阻抗≥100KΩ。
5.4 ≥4路平衡输出，混音输出。
5.5远程回声消除：128ms，256ms，512ms。
5.6回声抑制比：≥60dB。
5.7环境噪声消除：稳态噪声消除比≥30dB。
6、电源时序器
6.1电力线接入端口：单相空气开关。
6.2可输出通道数：≥8通道。
6.3非时序输出辅助通道：万能插座。
6.4每通道输出电流容量：≥30A。
6.5时序控制每步时间间隔：1秒。
7、鹅颈麦克风
7.1频率范围：100-18000Hz。
7.2灵敏度：-34dB（@1kHz）。
7.3指向性：超心形。
7.4最大声压级：≥128dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
7.5输出阻抗：≥200Ω。
7.6等效噪声级：≥24dBA。
二、基本配置（单台/套）：
1、指向性麦克风：6支。
2、无线麦克：1套。
3、功放：1台。
4、音箱：4只。
5、音频处理器：1台。
6、电源时序器：1台。
7、鹅颈麦克风：1台。

第2包 品目2-17教学中控设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK41]一、技术参数
1、中控
1.1采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时。
1.2CPU≥四核，主频≥2.0GHz，32位工业级处理器，内存≥16GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK38]1.3整机支持≥50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容RS232/RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路I/O输入输出控制接口；支持≥60路RELAY接口；支持≥1路IR学习接口和30路IR输出接口。
1.4支持≥1路CAN总线接口，≥2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级。
1.5支持≥1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播。
1.6支持Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互控制。
2、控制器
2.1纯硬件设计架构，整机不低于同时接入7个输入卡和4个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换；≥8路HDMI输入，支持单路4096×2160@60Hz超高清信号接入；支持≥8路HDMI输出。
2.2输出板卡支持≥8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置。
2.3支持双主控卡热备份，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备。
2.4可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作。
2.5支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，预览其他用户操作。
2.6支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。
2.7系统需具备兼容性，软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。
二、基本配置（单台/套）：
1、中控：1台。
2、控制器：1台。

第2包 品目2-18教学录播设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、屏幕采集系统
▲1.1根据采集设备的不同，屏幕信号采集需支持软件采集和硬件采集两种方式，（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
1.2支持远程VGA，采集电脑客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。
2、教学系统
2.1支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制等功能。
2.2需具备≥11路信号的加载预监功能，包括：摄像机信号*4、多媒体信号*2、远程同频互动*2、医疗仪器信号*3；对多路信号等画面进行智能切换。
2.3支持可编程的中控系统功能，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页码等功能。
2.4支持远程电脑画面采集，采集电脑画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；同时，支持对VGA画面图像分析功能，可以根据授课PPT切换，无需手动干预完成智能切换。
2.5支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。
2.6支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节。
▲2.7支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议；同时支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；支持应用程序网络升级模块，可以通过网页进行一键升级；支持NTP服务自动校时功能（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
2.8能够根据幻灯及讲稿文字内容的字数长短，自动预估时长，调整切换时间；同时生成文字索引：能够根据授课幻灯及讲稿文字，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
▲2.9支持课堂互动查看功能，查看课堂数据、查看课堂互动情况等；同时，支持课堂互动中实时线上签到功能、弹幕开启/关闭功能；支持语音转写功能，支持通过对演讲人的语音、语速进行识别，并转换成文字，支持双语字幕显示功能（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
2.10支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等媒体协议。
2.11支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。
2.12支持课件格式转换功能。
2.13系统支持视频资源课件加密和课件上传安全防护功能。
2.14提供以下相关著作权证书：课件转换系统、课件加密系统、课件上传系统。
3、教学终端
3.1采用一体化设计，纯嵌入式架构，内置嵌入式操作系统。
3.2设备接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口；支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出；支持≥1路USB接口，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能；支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
★3.3支持视频录制过程中自动启停功能，完全无人工值守，保证每堂课视频都是完整独立的视频资源（提供自动启停方案并加盖制造商公章）。
3.4支持视频文件自动上传至平台，实现按照教室、教师、课程分级分类管理。
3.5实现录制的视频文件自动带课程相关标签信息。
3.6支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝。
3.7支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等。
▲3.8支持与多种会议终端（新老设备）进行互动，实现点对点、点对多点、多点对多点的音视频互动，实现教室与医院多间示教室，以及远程院区教室的音视频互动，开展多种形式的直播、示教学术交流（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
3.9教学终端噪声≤28dB(A)。
二、基本配置（单台/套）：
1、屏幕采集系统：1套。
2、教学系统：1套。
3、教学终端：1台。

第2包 品目2-19教学视频采集设备
数量：2台（套）
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK54]一、技术参数
1、摄像机
1.1图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS。
1.2有效像素：≥200万像素。
1.3光学变焦：≥12倍，数字变焦≥16倍。
1.4信噪比：≥50dB。
1.5水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°。
▲1.6设备接口：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS；≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB接口；≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS485（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
1.7支持学员人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等；同时支持对每节课的考勤结果推送给教师或督导人员，学员可以查看个人的考勤推送提醒；无需额外设备实现学员考勤分析、学情分析、行为分析，支持通过WEB页面查看相关数据统计。
1.8支持对接通过集控平台实现远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能；支持设备管理功能，设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用；支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能。
二、基本配置（单台/套）：
1、摄像机：2台。

第2包 品目2-20教学辅助设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、机柜
1.1材质：冷轧钢材。
1.2颜色：黑色。
1.3高度：≥1200mm。
1.4宽度：≥600mm。
1.5深度：≥600mm。
2、交换机
2.1端口数：≥8个端口。
2.2端口：10/100/1000Mbps RJ45 端口。
2.3 传输模式：全双工/半双工自适应。
2.4网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。
3、系统集成施工：按照行业标准要求，进行标准化系统施工，包括项目中所有施工材料。
二、基本配置（单台/套）：
1、机柜：1个。
2、交换机：1台。
3、系统集成施工：1项。

第2包 品目2-21教学讲台设备
数量：1台（套）
一、技术参数：
1、教学讲台
1.1材质：钢木结合，整体结构板材厚度不低于2mm。
1.2支持电脑等多设备连接，下部支持储物柜。
1.3尺寸：不低于1000*700*750，人体工学高度。
二、基本配置（单台/套）：
1、教学讲台：1张。
第2包 品目2-22教学显示设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、电视
1.1 4K超高清电视，分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：不低于55英寸。
1.2背光方式：支持直下式/DLED；低蓝光。
1.3色域值：100%。
1.4屏幕比例：16：9。
1.5 HDMI2.0接口数：≥1个。
1.6 USB2.0接口数：≥1个。
2、液晶屏
2.1屏幕尺寸≥55寸液晶拼接。
2.2物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡。
2.3背光方式：直下式LED，无边界暗影现象。
3、控制终端
3.1 CPU：不低于8核16线程。
3.2内存：不低于16G。
3.3硬盘：不低于512G。
3.4显示器：≥21.5寸显示器。
4、控制平板
4.1屏幕类型：电容式多点触控。
4.2屏幕尺寸：≥10寸。
4.3内存：≥6GB。
4.4存储：≥128G。
二、基本配置（单台/套）：
1、电视：2台。
2、液晶屏：4台。
3、控制终端：1台。
4、控制平板：1台。

第2包 品目2-23教学扩声设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、指向性麦克风
1.1频率响应：100Hz～18KHz。
1.2指向性：360度全向拾音，拾音半径≥6米，最大声压级：≥3dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
1.3输出阻抗：≥100Ω。
1.4幻象供电：12V-48V（4mA）。
1.5等效噪声级：≤20dBA。
1.6信噪比：≥60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)。
2、无线麦克
2.1支持接收机选择频率，一键红外对频确定发射器工作频率。
2.2支持频率范围：600-670MHz。
2.3支持调制方式：FM。
2.4通道数量：双通道。
2.5领夹发射器：
2.5.1频率稳定度：≤±0.005%。
2.5.2最大声压级：≥126 dB。
3、功放
3.1 ≥二路话筒输入、≥四路音频输入，≥一路音频输出。
3.2 ≥一路RS232控制接口。
3.3 额定功率：2×100W/8Ω。
3.4 最大功率：2×200W/8Ω。
3.5 频率响应：20Hz-20KHz。
3.6 信噪比:≥100dB（A计权）。
4、音箱
4.1额定功率：≥65W。
4.2最大功率：≥130W。
4.3额定阻抗：≥8Ω。
4.4频率响应：75Hz-20kHz。
4.5灵敏度：≥87dB/1W/1M。
5、音频处理器
5.1采用嵌入式架构，专用芯片和嵌入式操作系统。
5.2 ≥8路平衡输入,音频输入阻抗≥100KΩ，支持48V幻象供电。
5.3 ≥4路Line-in输入，最大输入电平6 dBV，输入阻抗≥100KΩ。
5.4 ≥4路平衡输出，混音输出。
5.5远程回声消除：128ms，256ms，512ms。
5.6回声抑制比：≥60dB。
5.7环境噪声消除：稳态噪声消除比≥30dB。
6、电源时序器
6.1电力线接入端口：单相空气开关。
6.2可输出通道数：≥8通道。
6.3非时序输出辅助通道：万能插座。
6.4每通道输出电流容量：≥30A。
6.5时序控制每步时间间隔：1秒。
7、鹅颈麦克风
7.1频率范围：100-18000Hz。
7.2灵敏度：-34dB（@1kHz）。
7.3指向性：超心形。
7.4最大声压级：≥128dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
7.5输出阻抗：≥200Ω。
7.6等效噪声级：≥24dBA。
二、基本配置（单台/套）：
1、指向性麦克风：4支。
2、无线麦克：1套。
3、功放：1台。
4、音箱：2只。
5、音频处理器：1台。
6、电源时序器：1台。
7、鹅颈麦克风：1台。

第2包 品目2-24教学中控设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、中控
1.1采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时。
1.2CPU≥四核，主频≥2.0GHz，32位工业级处理器，内存≥16GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复。
1.3整机支持≥50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容RS232/RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路I/O输入输出控制接口；支持≥60路RELAY接口；支持≥1路IR学习接口和30路IR输出接口。
1.4支持≥1路CAN总线接口，≥2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级。
1.5支持≥1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播。
1.6支持Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互控制。
2、控制器
2.1纯硬件设计架构，整机不低于同时接入7个输入卡和4个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换；≥8路HDMI输入，支持单路4096×2160@60Hz超高清信号接入；支持≥8路HDMI输出。
2.2输出板卡支持≥8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置。
2.3支持双主控卡热备份，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备。
2.4可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作。
2.5支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，预览其他用户操作。
2.6支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。
2.7系统需具备兼容性，软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。
二、基本配置（单台/套）：
1、中控：1台。
2、控制器：1台。

第2包 品目2-25教学录播设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]一、技术参数
1、屏幕采集系统
1.1根据采集设备的不同，屏幕信号采集需支持软件采集和硬件采集两种方式。
1.2支持远程VGA，采集电脑客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。
2、教学系统
2.1支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制等功能。
2.2需具备≥11路信号的加载预监功能，包括：摄像机信号*4、多媒体信号*2、远程同频互动*2、医疗仪器信号*3；对多路信号等画面进行智能切换。
2.3支持可编程的中控系统功能，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页码等功能。
2.4支持远程电脑画面采集，采集电脑画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；同时，支持对VGA画面图像分析功能，可以根据授课PPT切换，无需手动干预完成智能切换。
2.5支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。
2.6支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节。
2.7支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议；同时支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；支持应用程序网络升级模块，可以通过网页进行一键升级；支持NTP服务自动校时功能。
2.8能够根据幻灯及讲稿文字内容的字数长短，自动预估时长，调整切换时间；同时生成文字索引：能够根据授课幻灯及讲稿文字，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。
2.9支持课堂互动查看功能，查看课堂数据、查看课堂互动情况等；同时，支持课堂互动中实时线上签到功能、弹幕开启/关闭功能；支持语音转写功能，支持通过对演讲人的语音、语速进行识别，并转换成文字，支持双语字幕显示功能。
2.10支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等媒体协议。
2.11支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。
2.12支持课件格式转换功能。
2.13系统支持视频资源课件加密和课件上传安全防护功能。
3、教学终端
3.1采用一体化设计，纯嵌入式架构，内置嵌入式操作系统。
3.2设备接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口；支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出；支持≥1路USB接口，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能；支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口。
3.3支持视频录制过程中自动启停功能，完全无人工值守，保证每堂课视频都是完整独立的视频资源。
3.4支持视频文件自动上传至平台，实现按照教室、教师、课程分级分类管理。
3.5实现录制的视频文件自动带课程相关标签信息。
3.6支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝。
3.7支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等。
3.8支持与多种会议终端（新老设备）进行互动，实现点对点、点对多点、多点对多点的音视频互动，实现教室与医院多间示教室，以及远程院区教室的音视频互动，开展多种形式的直播、示教学术交流。
3.9教学终端噪声≤28dB(A)。
二、基本配置（单台/套）：
1、屏幕采集系统：1套。
2、教学系统：1套。
3、教学终端：1台。
第2包 品目2-26教学视频采集设备
数量：2台（套）
一、技术参数
1、摄像机
1.1图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS。
1.2有效像素：≥200万像素。
1.3光学变焦：≥12倍，数字变焦≥16倍。
1.4信噪比：≥50dB。
1.5水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°。
1.6设备接口：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS；≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB接口；≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS485。
1.7支持学员人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等；同时支持对每节课的考勤结果推送给教师或督导人员，学员可以查看个人的考勤推送提醒；无需额外设备实现学员考勤分析、学情分析、行为分析，支持通过WEB页面查看相关数据统计。
1.8支持对接通过集控平台实现远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能；支持设备管理功能，设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用；支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能。
二、基本配置（单台/套）：
1、摄像机：2台。

第2包 品目2-27教学辅助设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、交换机
1.1端口数：≥8个端口。
1.2端口：10/100/1000Mbps RJ45 端口。
1.3 传输模式：全双工/半双工自适应。
1.4网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。
2、系统集成施工：按照行业标准要求，进行标准化系统施工，包括项目中所有施工材料。
二、基本配置（单台/套）：
1、交换机：1台。
2、系统集成施工：1项。

第2包 品目2-28教学管理系统
数量：1套
一、技术参数
1、管理系统
1.1系统支持笔记本电脑、平板电脑、手机等多终端访问，包括录制、直播、互动、资源管理、巡课、学情分析、考勤分析、综合评估、院区管理、用户管理、存储管理、教室管理、教学团队管理、分角色管理、教师管理、学员管理、培训课程管理、教学任务管理、考评管理、公告管理、跨系统管理、多媒体管理等功能。
1.2支持管理员依据不同身份自由创建对应角色，并根据角色身份进行对应权限设定；设定权限包含功能操作和数据查询使用范围等权限。
[bookmark: _Hlk223943334]▲1.3支持按照课程时间轴进行评价，可实现每个时间节点插入点评内容，并截取当前时间点的视频画面，实现点评内容与视频的联动；点评内容能够以弹幕形式出现在视频画面中（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
1.4支持按照课表设定录播策略。录播策略至少涵盖：是否开启录制、录制状态设置、录制画面选择（包括教师画面、学员画面、屏幕画面、全景画面等）、设定视频评论是否开启等方面。
1.5支持根据不同权限分配管理，支持按院系观看巡课；可观摩有课教室，也可以观摩所有教室。
1.6支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面等模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看。
[bookmark: _Hlk223943552]1.7学情分析功能：支持查看学情分析课程组织机构、教师、标题、日期、应到人数/实到人数、出勤率、训练过程抓拍等信息；学情分析结果支持多种形式等可视化形式显示，可显示每个时间节点中实到人数和学习人数统计；支持查看每个时间节点课堂抓拍图片。
1.8支持按照时间、教室、标题等关键字检索考勤分析结果。
1.9支持设定人脸考勤策略，按课表自动开启人脸考勤；支持设置考勤类型，如扫码签到、人脸识别、线上签到、手动签到等。
[bookmark: _Hlk223945851]1.10支持按课表查看学生考勤名单，显示已到、缺勤、迟到等信息；支持按学生证件图片进行人脸比对；支持学生人脸抓拍；支持根据开课教室的抬头率、前排率、出勤率、精准出勤率以及行为分析和教师出勤状态进行实时显示（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
1.11电视墙叠加教室状态显示在网页端进行学情分析数据排序呈现；同时支持多画面叠加的教室状态显示，支持显示录播状态、物联环境、智能分析数据（学员专注度、学员出勤率）等；支持训练室状态统计功能，支持筛选上课、在线等教室。
1.12支持按照后台设定自动对存储的资料进行删除。
1.13建设以本系统为基础，实现培训数据采集、汇总和分析，培训保障管理统一运维入口，统一的培训数据中心，并进行多维度培训数据分析及可视化呈现。
1.14支持直播管理功能，支持应到人数设置，支持班级、学员选择添加。
1.15支持会议管理功能，支持发起人、会议密码、人数、开始结束时间、时长管理；支持历史会议记录查询，设备查询，入会时间离会时间、会议密码、开始时间、结束时间。
[bookmark: _Hlk190601215]1.16支持评课权限管理，教师评分类别管理和学生评分类别管理；同时统计教师评测数据展现，支持对评审内容查看，支持查看所有评审教师的平均得分，同时支持查看每个评审教师具体评价的内容，支持将评审内容进行一键导出并支持二次编辑。
[bookmark: _Hlk223944161][bookmark: _Hlk190601232]▲1.17支持评价预警管理，支持设置培训课程平均分数阈值，低于阈值分数会在单独预警名单中显示（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
1.18支持多维度数据统计及可视化呈现，如基础资源建设、基础数据统计，互动数据统计、督导评价统计、训练区域使用和训练设备运行统计等。
1.19支持以可视化图表的方式显示培训过程考勤分析内容或占比，并且可以导出报表。
1.20支持以可视化图表的方式显示培训过程学情分析内容或占比，并且可以导出报表。
1.21支持以可视化图表的方式显示培训过程行为分析内容或占比，并且可以导出报表。
1.22支持单独授权教师具有评课功能权限。
1.23支持板书测评，板书培训重点内容，板书条理分明，板书内容完整性。
▲1.24系统要与采购人原有的教学管理系统、教务系统、考试系统、在线学习系统等进行无缝对接；可融入到用户已有的数字化管理平台中，或在此基础上进行二次开发（提供承诺函并加盖制造商公章）。
[bookmark: _Hlk223943771]▲1.25建设数据交换中心，与采购人教学管理系统能够进行数据共享、上报和协同管理（提供承诺函并加盖制造商公章）。
1.26建立师资队伍数据库并通过数据接口提供数据服务，要求与现有教学管理系统实现无缝对接。
[bookmark: _Hlk223944239]1.27支持新增设备及原有设备采集信息数据实时自动上传到此次平台管理系统中。
[bookmark: _Hlk223943856]1.28系统支持自身安全防护功能。
[bookmark: _Hlk223943060]1.29提供以下相关著作权：统一身份认证系统、实训管理系统、行为分析与学情感知管理系统等。
▲1.30提供信息系统安全等级保护备案证明资质证书（三级及以上）和安全等级保护测评报告（三级及以上）并加盖制造商公章。
1.31提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖制造商公章。
[bookmark: _Hlk223373852]2、服务终端
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]2.1尺寸：机架式服务器。
2.2处理器： 
（1）核心数量：≥四核。
（2）线程数量：≥八线程。
（3）主频：≥3.4GHz。
（4）动态加速频率：≥3.8GHz。
2.3主板
（1）PCI插槽≥1个PCI-E3.0x16。
（2）USB接口≥4×USB2.0。
（3）并口串口 ≥1×COM接口。
（4）网络：主板支持不低于千兆网络端口。
2.4硬盘
（1）容量：≥4T。
（2）硬盘位：≥4x 3.5" SATA2 HDDs。
2.5内存：≥16GB。
3、直播系统
3.1支持笔记本电脑、平板电脑及手机等多种设备收看示教内容，支持浏览器访问，无需安装客户端或插件即可收看。
3.2支持在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制。
3.3保证在提供标准音视频输出格式的情况下，其他系统可以直接获取并正常使用直播音视频数据，无须二次开发。
4、交互系统
4.1系统支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等。
4.2当互动时，具有申请发言功能，可以对听课教室做静音，哑音等操作。
4.3可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等。
4.4支持在互动中，进行直播和录制教学场景。
4.5保证其他系统可以直接获取并正常使用交互音视频数据，无须二次开发。
二、基本配置（单套）：
1、智慧管理系统：1套。
2、服务终端：1台。
3、直播系统：1套。
4、交互系统：1套。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。
2.2投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.3保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.4在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
2.5投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.6投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
4.1投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料）。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料并按照招标文件要求加盖相应公章，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料并按照招标文件要求加盖相应公章。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK8]4.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.4投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.5工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.6培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

（三）验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
无。
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